Numer sprawy:  DSUiZP 252/ŁM/15/2022

Załącznik nr  5  na zdanie nr 3

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane

Stół Operacyjny Urologiczny

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego stołu | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ stołu | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane i oceniane | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy okres gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 7 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 8 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 9 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 10 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie urządzenia. | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2022 | Tak |  |
| 16 | Stół zasilany elektrycznie z gniazda sieciowego 230 V, 50/60 Hz | Tak |  |
| 16a | Akumulatory wbudowane w stół umożliwiające pracę bez zasilania sieciowego | Tak |  |
| 17 | Stół do operacji urologicznych, ogólnochirurgicznych i bariatrycznych z podstawą jezdną (mobilną) | Tak |  |
| 18 | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 270 kg także w skrajnej pozycji blatu względem kolumny | Tak |  |
| 19 | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 300 kg | Tak 300÷345 kg – 0 pkt 346 kg i więcej – 5 pkt |  |
| 20 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 21 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 22 | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek na całą szerokość blatu - 1 sztuka - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe) i płyta lędźwiowa (segment siedziska) szt. 1 lub oparcie pleców i segment siedziska – 1 sztuka - segment nożny (odejmowany) - podnóżki: lewy i prawy. 1 kpl | Tak |  |
| 23 | Segment ginekologiczno-urologiczny – 1 szt. lub segment miedniczy z wycięciem urologicznym o długości min. 26 cm – szt.1 | Tak |  |
| 24 | Podpory nóg, Ergonomicznie zaprojektowany but uchwytu, opracowany, by zapewnić redukcję napięcia i wsparcie dla szerokiego zakresu rozmiarów nóg i łydek, buty do ułożeń ginekologicznych Zdejmowana, przeznaczona do wielokrotnego użytku wkładka do butów z pianką z pamięcią kształtu zmniejsza naprężenie kończyn pacjenta. – 2 sztuki (1 kpl) Zakres ruchu litotomii min. od -33 stopni do +84 stopni Podpory wyposażone w zacisk mocujący Regulacja za pomocą sprężyn gazowych, zwalnianych jedną ręką, pozwalających na płynną regulację Nośność min. 158 kg | Tak |  |
| 25 | Podkolanniki, do podpierania nóg w pozycji leżącej lub siedzącej – 1 kpl | Tak |  |
| 26 | Podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej – 2 szt. | Tak |  |
| 27 | Ramka ekranu anestezjoligicznego– 1 szt. | Tak |  |
| 28 | Pas brzuszny– 1 szt. | Tak |  |
| 29 | Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. | Tak |  |
| 30 | Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. | Tak |  |
| 31 | Wypełnienie segmentów blatu stołu wykonane z kompozytu z włóknem węglowym, gwarantujące bardzo małe napromieniowanie pacjenta oraz personelu podczas wykonywania zdjęć RTG – maksymalny ekwiwalent aluminium MAE nie większy niż 0,3 mm Al | Tak – 8 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 32 | Podstawa stołu zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Koła, nie wystające poza jej obrys. | Tak |  |
| 33 | Niskoprofilowa podstawa stołu w celu zapewnienia bezkolizyjnej współpracy stołu z aparatem RTG z ramieniem C przy zabiegach wymagających ciągłego obrazowania pacjenta. | Tak |  |
| 34 | Blokowanie stołu poprzez cztery elektrohydraulicznie wysuwane stopki, na których w pozycji zablokowanej stół się opiera lub inne rozwiązanie z wbudowanym systemem samopoziomującym | Tak |  |
| 35 | Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | Tak - 5 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 36 | Długość stołu z oferowanym blatem min 2025 mm | Tak Podać wartość 2025 ÷ 2150 mm – 0 pkt Od 2151 mm – 2 pkt |  |
| 37 | Całkowita szerokość blatu (razem z listwami do mocowania wyposażenia dodatkowego) min 550 mm | Tak podać wartość |  |
| 38 | Szerokość materacy: min. 500 mm | Tak Podać szerokość 500÷530 mm – 0 pkt 531mm i więcej – 1 pkt |  |
| 39 | Regulacja wysokości blatu w zakresie min: 680÷1045 mm | Tak Podać zakres |  |
| 40 | Regulacja oparcia pleców w zakresie min: -450 ÷ 800 | Tak |  |
| 41 | Regulacja podgłówka w min zakresie: - 300 ÷ 300 | Tak |  |
| 42 | Przechyły boczne w obie strony: min. po 200 | Tak |  |
| 43 | Przechył Trendelenburga: min. 300 | Tak |  |
| 44 | Przechył anty-Trendelenburga: min. 300 | Tak |  |
| 45 | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej w zakresie min. -900 ÷ 300 | Tak |  |
| 46 | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd np. elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C W pozycji całkowitego przesunięcia tj. 400 mm możliwy jest wykonanie pełnego ruchu segmentem pleców. | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 47 | Przesuw wzdłużny blatu w jedna stronę licząc od pozycji zero (kolumny): min. 230 mm | Tak Podać wartość Od 230 do 350 mm – 0 pkt Od 351 i więcej mm – 8 pkt |  |
| 48 | Możliwość uzyskania w stole znacznego wychylenia blatu od kolumny stołu wynoszącego min. 1400 mm. | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 49 | Regulacja pilotem przewodowym następujących pozycji: regulacja wysokości blatu regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) funkcji flex/reflex przechyły wzdłużne i boczne pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu przesuw wzdłużny blatu regulacja podnóżków (możliwość osobnej regulacji podnóżka lewego i prawego) - blokowanie stołu do podłoża – wysuwanie i „chowanie” stopek, poziomowanie stołu | Tak |  |
| 50 | Bezstopniowa regulacja podgłówka wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą. | Tak |  |
| 51 | Płyta oparcia pleców dzielona, z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 52 | Stół wyposażony w przewodowy pilot | Tak |  |
| 53 | Stół wyposażony w dodatkowy pilot bezprzewodowy lub sterownik np. w kolumnie umożliwiający w przypadku awarii pilota przewodowego regulację stołem | Tak |  |
| 54 | Materace przeciwodleżynowe o grubości min 80 mm z pamięcią kształtu | Tak |  |
| 55 | Wyposażenie stołu w akcesoria-podkłady żelowe: - pozycjonery przeciwodleżynowe, wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem, przezierne dla promieni RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu: - Krążek pod głowę dla dorosłych o wymiarach min. 200 x 45 mm – 1 szt. - Podkowa pod głowę dla dorosłych o wymiarach min. 200 x 50 mm – 1 szt. - Materac (krótki) o wymiarach min. 520 x 520 x 10 mm – 1 szt. - pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi będący anatomicznym odlewem wykonanym z pianki wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizacji głowy pod różnym kątem, możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar: L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68 cm, o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną, nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG - 1 szt. | Tak |  |
| 56 | Podstawa stołu pokryta obudową ze stali nierdzewnej lub włókna węglowego | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej