## Arkusz1
oznaczenie spr. DSUiZP 252/ŁM/27/2022 ZADANIE NR 1 - zał nr 2
Zapotrzebowanie na sterylny sprzęt jednorazowego użytku kaniule, przyrządy, porty
LP | Asortyment | Nazwa producenta | jednostka miary | Ilość/ szt/op | Cena jedn. Netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Wymagane materiały informacyjne do oferty
1 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 26G 0,6x19mm, przepływ 10ml/min. |  | szt. | 1300 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
2 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiary: 24G 0,7x19mm, przepływ 18ml/min. oraz 24G 0,7x19mm, przepływ 22ml/min. (zamawiane zależnie od potrzeb) |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
3 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min. |  | szt. | 6500 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
4 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min. |  | szt. | 16000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
5 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 18G 1,2x32mm, przepływ 80ml/min. |  | szt. | 6100 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
6 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 17G 1,4x45mm, przepływ 125ml/min. |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
7 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiary: 16G 1,7x45mm, przepływ 180ml/min. oraz 16G 1,7x45mm, przepływ 196ml/min.(zamawiane zależnie od potrzeb) |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
8 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE z filtrem hydrofobowym, posiadająca 4 paski radiocieniujące, kodowany kolorystycznie samodomykający się korek portu bocznego. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli, Specjalny kształt igły aktywujący w czasie wyjmowania igły z kaniuli plastikowe zabezpieczanie z metalowym mechanizmem zabezpieczającym, zaciskające się wokół koniuszka igły - chroni przed przypadkowym zakłuciem. Sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. Rozmiar 20G 1,1x32mm, przepływ 55ml/min. |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
9 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE z filtrem hydrofobowym, posiadająca 4 paski radiocieniujące, kodowany kolorystycznie samodomykający się korek portu bocznego. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli, Specjalny kształt igły aktywujący w czasie wyjmowania igły z kaniuli plastikowe zabezpieczanie z metalowym mechanizmem zabezpieczającym, zaciskające się wokół koniuszka igły - chroni przed przypadkowym zakłuciem. Sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. Rozmiar 22G 0,9x25mm, przepływ 33ml/min. |  | szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
10 | Kaniula bezpieczna do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z FEP lub PTFE z filtrem hydrofobowym, posiadająca 4 paski radiocieniujące, kodowany kolorystycznie samodomykający się korek portu bocznego. Złożona pozycja skrzydełek ułatwiająca trzymanie kaniuli, Specjalny kształt igły aktywujący w czasie wyjmowania igły z kaniuli plastikowe zabezpieczanie z metalowym mechanizmem zabezpieczającym, zaciskające się wokół koniuszka igły - chroni przed przypadkowym zakłuciem. Sterylna, niepirogenna wolna od DEHP. Koreczek z trzpieniem poniżej krawędzi z wyraźnie uwypukloną, prążkowaną kryzą dającą pewny uchwyt w rękawiczkach w trakcie działań ratowniczych. Wyraźna data produkcji i ważności na opakowaniu jednostkowym. Opakowanie typu Tyvec z łatwym otwieraniem. Rozmiar 18G 1,3x45mm, przepływ 85ml/min. |  | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
11 | Korek do kaniul luer-lock jednorazowego użytku z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej krawędzi korka, sterylne, niepirogenne. Pakowane po 1 szt. Opakowanie posiada duży znacznik otwarcia na całej szerokości. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Opakowanie sztywny blister. |  | szt. | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
12 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym wykonana z FEP lub PTFE Rozmiar: 20G 1,1x45mm, przepływ 49 ml/min. Sterylna. |  | szt. | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Hemostatyczne zabezpieczenie stosowne po usunięciu igły z tętnicy promieniowej lub tętnicy grzbietowej stopy. Stosowany np. po pomiarze ciśnienia tętniczego lub gazometrii. Efekt hemostatyczny zapewnia odpowiednia kompresja za pomocą plastikowej podkładki warstwowej o grubości 9 mm z plastikową płytką oraz taśmy która ma wielokierunkową rozciągliwość dla skutecznego zabezpieczenia miejsca wkłucia. Nacisk wzrasta proporcjonalnie do długości naciągniętej taśmy. Nie powoduje zmniejszenia przepływu krwi. Wymiar opatrunku przed rozciągnięciem 40 mm x 120 mm Podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm, z plastikową płytką. Sterylny |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
14 | Hemostatyczny zabezpieczenie do żył obwodowych, który może być stosowany po pobraniu krwi, transfuzji, infuzji, hemodializie. Efekt homostatyczny uzyskuje dzięki kompresji czterowarstwową podkładką o grubości 6 mm, która ma zdolność wchłania krwi oraz taśmie włókninowej o odpowiedniej elastyczności. Dostępny w kolorze białym i kolorze skóry. Wymiary opatrunku 39mm x 80 mm. Podkładka o owalnym kształcie o długości 27 mm. Sterylny. |  | szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
15 | Zabezpieczenie poiniekcyjne o średnicy 36 mm z podkładką hemostatyczną o średnicy 15 mm i grubości 3 mm. Dostępny w kolorze białym i kolorze skóry. Pakowane pojedynczo w higieniczne opakowanie, warstwa klejąca plastra jest umocowana na opakowaniu, a złożona mała podkładka antyadhezyjna jest łatwa do trzymania, co ułatwia użytkownikom używanie zarówno bez dotykania podkładki i powierzchni samoprzylepnej. Sterylny. |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
16 | Bezigłowy port do iniekcji do użytku przez 7 dni lub 350 aktywacji. Przeźroczysta obudowa wykonana z poliwęglanu oraz przeźroczysta, podzielna, silikonowa membrana nie wystająca poza obręb portu, bez części metalowych. Objętość wypełnienia 0,09 ml, przepływ 350 ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego: 3 bary, wytrzymałość na ciśnienie zwrotne: 2 bary, średnica max 12mm. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Pozbawione lateksu i ftalanów. Sterylny, pakowany pojedynczo w opakowanie papier-folia. |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
17 | Bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczem z czasem stosowania przez 7 dni lub 350 aktywacji, przeźroczysta obudowa, przeźroczysta silikonowa samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm (+/- 1cm) z przesuwnym zaciskiem na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm (zamawiany zależnie od potrzeb). Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier |  | szt. | 250 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
18 | Bezigłowy przyrząd do pobierania płynów infuzyjnych z butelek wyposażony w bezigłowy, przeźroczysty port z systemem podzielnej samouszczelniającej się niebieskiej membrany silikonowej nie wystającej poza obręb portu, bez elementów metalowych, pozwalajacy na wielokrotne użycie z czasem użytkowania przez 7 dni lub do 140 aktywacji. Pasujący do złączy luer oraz luer-lock. Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie paier - folia. |  | szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
19 | Kraniki trójdrożne wykonane z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów, z dwoma koreczkami zabezpiczającymni z trzpieniem poniżej krawędzi korka. Obrotowa końcówka luer-lock zabezpieczona przeźroczystą zatyczką. Możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni (bez ograniczeń). Posiadające optyczny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty w formie strzałki. Wolne od PVC, lateksu i ftalanów. Opakowanie sztywne przeźroczyste z papierem klasy Tyvec |  | szt. | 11000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
20 | Podwójny bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami z czasem stosowania przez 7 dni lub 350 aktywacji, przeźroczysta obudowa, przezroczysta silikonowa samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm (+/- 1cm) z przesuwnymi zaciskami na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm (zamawiany zależnie od potrzeb). Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
21 | Potrójny bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami z czasem stosowania przez 7 dni lub 350 aktywacji, przeźroczysta obudowa, przezroczysta silikonowa samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm (+/- 1cm) z przesuwnymi zaciskami na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm (zamawiany zależnie od potrzeb). Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier |  | szt. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
22 | Poczwórny bezigłowy port iniekcyjny z przedłużaczami z czasem stosowania przez 7 dni lub 350 aktywacji, przeźroczysta obudowa, przezroczysta silikonowa samouszczelniająca się membrana nie wystająca poza obręb portu, bez elementów metalowych, długość całkowita 15cm (+/- 1cm) z przesuwnymi zaciskami na drenie. Posiada aplikator umożliwiający wyjęcie z opakowania bez kontaminacji. Dostępne w dwóch średnicach drenów: 1,0 x 2,7mm i 3,0 x 4,0mm (zamawiany zależnie od potrzeb). Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie folia/papier |  | szt. | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
23 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką. Komora kroplowa o długości minimum 90mm. Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu o dużej powierzchni, 200µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Łącznik luer-lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia z napisami w języku polskim w kolorze czerwonym umożliwiające rozróżnienie aparatów do infuzji od aparatów do przetaczania krwi. |  | szt. | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
24 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia, z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. |  | szt. | 122000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
25 | Przyrząd do przetaczania leków światłoczułych - bursztynowy posiadający uniwersalny, ostry, dwukanałowy kolec komory kroplowej z zatyczką. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie. Komora kroplowa o długości 62mm (55mm w części przeźroczystej). Kroplomierz (20 kropli = 1ml +/- 0,1ml). Filtr płynu 15µm. Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz igłę po użyciu. Łącznik luer- lock z zatyczką umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną. Dren długości 150 cm. Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie typu papier - folia z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. |  | szt. | 2250 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
26 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych posiadający uniwersalny, ostry kolec pozwalający na całkowite opróżnienie butelki. Igła biorcza dwukanałowa z odpowietrznikiem z filtrem. Komora kroplowa - 45 mm (40 mm w części przezroczystej). Kroplomierz 20 kropli z filtrem płynu 15 µm. Precyzyjny rolkowy regulator przepływu. Dren długości 150 cm. Sterylny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku. Wolny od ftalanów. Opakowanie z napisami w języku polskim w kolorze niebieskim umożliwiające rozróżnienie aparatów do przetaczania krwi od aparatów do infuzji. |  | szt. | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
27 | Przyrząd do bezpiecznego przetaczania płynów w terapii infuzyjnej z możliwością utrzymania przez 24 godziny w czasie prowadzenia nieprzerwanej infuzji. Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami.Hydrofilowy filtr cząsteczkowy o wielkości oczek 10 μm, automatycznie zatrzymujący przepływ po opróżnieniu komory. Zabezpiecza przed przedostawaniem się powietrza do drenu zapobiegając zatorowi powietrznemu. Miękki i elastyczny dren o długości min. 180cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie luer-lock zabezpieczone koreczkiem typu Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie: papier/folia |  | szt. | 600 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
28 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm, nie zawierający ftalanów, – jałowy |  | szt. | 5800 |  |  | 0 | 0 | 0
29 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm, nie zawierający ftalanów, – jałowy czarny |  | szt. | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. 150 cm, nie zawierający ftalanów, – jałowy bursztynowy |  | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0 | 0
31 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z komorą kroplową 62mm (55mm w części przeźroczystej), z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie dysku z uchwytem umożliwiającym obsługę jedną ręką, z zakresem regulacji do 300 ml/h. Dren 180cm z portem do dodatkowej iniekcji. Posiada dodatkowy zacisk rolkowy. Zakończenie drenu luer-lock. Bez zawartości lateksu. Pakowany pojedynczo. Jednorazowy, sterylny, sterylizowany EO. |  | szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
32 | Przyrząd bezpieczny grawitacyjny do infuzji do przetaczania płynów/leków wyposażony w system typu Air Pass, który umożliwia wypełnienie / przepłukiwanie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. W komorze kroplowej umieszczony pływak automatycznie blokujący przepływ, zabezpieczający przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Komora kroplowa składa się z części elastycznej oraz część sztywnej z wbudowanym pływakiem. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami w o skuteczności filtrowania 15 µm wbudowany na końcu drenu od strony pacjenta (nie w komorze), Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem typu Air Pass. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie jednostkowe: papier/folia. |  | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | TAK
|  |  |  | razem: | x | x | 0 | 0 | 0
Uwaga: W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe: - materiały informacyjne (np. karty katalogowe, foldery, ulotki lub inne materiały) potwierdzające parametry zaoferowanych produktów - potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań stawianych przez Zamawiającego, opisanych w formularzu cenowym – dotyczy produktów zaznaczonych w kolumnie „Wymagane materiały informacyjne do oferty” - oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) lub stosowne oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się w/w przepisów. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego po podpisaniu umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
| ……………………………………. | [5 empty] | podpis
| Nazwa wykonawcy |  |  |  | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)