Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/8/2018						      Końskie 2018-04-20

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Numer ogłoszenia: Dz.U./S S58 127628-2018-PL ; data publikacji: 23/03/2018 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego - tablica ogłoszeń

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawęna  dostawę sprzętu i aparatury medycznej  wg zadań od 1 do 18.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I…  Dotyczy ; Zadanie nr 13

załącznik nr 5

Respirator stacjonarny z funkcja transportową (Respirator przyłóżkowy)

lp. 14

Czy zamawiający wymaga instrukcji w języku obcym czy wystarczą instrukcje po Polsku, które są standardowo dostarczane ze sprzętem?  Odpowiedź; Instrukcje po Polsku.

lp. 20

Czy zamawiający dopuści aparat nowy, nieużywany, rok produkcji 2016? Odpowiedź ;Nie

lp. 24

Czy zamawiający dopuści respirator bez konkretnej informacji o minimalnym zakresie wagowym pacjenta, ale o wymaganej minimalnej objętości oddechowej od 50ml do 2000ml? Odpowiedź; Tak

lp. 30

Czy zamawiający przyzna dodatkowe punkty za czas pracy na akumulatorze powyżej 30 min?

Odpowiedź ; Nie… siwz bez zmian

lp. 35

Czy zamawiający dopuści respirator z trybem VC-SIM i możliwością rozbudowy o VC-MMV i PC-APRV? Odpowiedź; Tak

lp. 42

Czy zamawiający przyzna dodatkowe punkty za wentylację NIV dostępną we wszystkich oferowanych trybach wentylacji, które są możliwe do wyboru przy wentylacji inwazyjnej? Odpowiedź ; Nie… siwz bez zmian

lp. 59

Czy zamawiający przyzna punkty za respirator posiadający dwuparametrowy trigger o regulowanym zakresie czułości przepływowej i stałym poziomie ciśnienia? Odpowiedź ; Nie… siwz bez zmian

lp. 60

Czy zamawiający dopuści respirator oferujący uzyskanie czasu plateau w zakresie szerszym niż wymagany 0 - 25s wynikający bezpośrednio z ustawień parametrów częstotliwości i czasu wdechu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

lp. 62

Czy zamawiający na zasadzie równoważności przyzna w tym miejscu 3 punkty za funkcję FlowACC (przyśpieszenie przepływu) inną kluczową funkcjonalność, czyli trendy z okresu 10 dni? Taki trend pozwala na skuteczną ocenę pacjentów np. z ARDS. Odpowiedź ; Nie

lp. 71

Czy zamawiający przyzna dodatkowe punkty za zaoferowanie trendów z minimum 7 dni? Taki trend pozwala na skuteczną ocenę pacjentów np. z ARDS, co jest niemożliwe przy trendach 24-godzinnych. Odpowiedź ; Nie

lp. 106

Czy zamawiający przyzna punkty za automatyczny ustawienie parametrów na podstawie automatycznie wyliczonego IBW pacjenta wynikające z wprowadzonego przez użytkownika wzrostu pacjenta?

Odpowiedź ; Nie

lp. 110

Czy zamawiający dopuści układy oddechowe bez pułapki wodnej jeżeli wymienna pułapka wodna znajduje się w zastawce wydechowej? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Respirator ma posiadać  system jezdny . Zamawiający wymaga  wózka lub stojaka jezdnego pod zaoferowany aparat.

II… Dotyczy ;

Dotyczy części nr 1:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 1 - Aparat do ogrzewania linii żylnych z mankietem ciśnieniowym – (Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych do szybkich przetoczeń) lub możliwość składania oferty na poszczególne pozycje w pakiecie, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców i wybranie najkorzystniejszej cenowo oferty. Odpowiedź: Nie.  Zamawiający nie  przewiduje podziału zadań, i tym  tworzenie nowych zadań.

2. Czy w pozycji 1 w związku z faktem, że Zamawiający oczekuje zaoferowania Podgrzewacza krwi i płynów infuzyjnych do szybkich przetoczeń, aparat ten ma charakteryzować się przepływem min.: 75 – 84 000 ml/godz? Zakres prędkości wlewu określony w pkt. 23 (100-5000ml/godz) charakteryzuje aparaty do rutynowych przetoczeń, ale nie będzie miał zastosowania przy szybkich toczeniach krwi i płynów infuzyjnych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści Aparat do ogrzewania linii żylnych z mankietem ciśnieniowym – (Podgrzewacz krwi i płynów infuzyjnych do szybkich przetoczeń) charakteryzujący się stałą, bezpieczną dla krwi i związków krwiozastępczych temperaturą ogrzewania  na poziomie 41-43(C? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

4. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji 12 - Urządzenie do szybkich przetoczeń płynów - (Aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych) lub możliwość składania oferty na poszczególne pozycje w pakiecie, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców i wybranie najkorzystniejszej cenowo oferty. Odpowiedź: Nie.  Zamawiający nie  przewiduje podziału zadań, i tym  tworzenie nowych zadań.

5. Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści Urządzenie do szybkich przetoczeń płynów - (Aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych) charakteryzujący się stała, ustawioną fabrycznie temp. ogrzewania 41,9 (C? Jest to temperatura bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

6. Czy Zamawiający dopuści w pozycji 12 Urządzenie do szybkich przetoczeń płynów - (Aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych) z możliwością przymocowania do statywu, poręczy łóżka  za pomocą zintegrowane imadła? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

7. Prosimy o doprecyzowanie czy aparaty do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych (pozycja 1 i 12) mają posiadać jednorazowe linie infuzyjne w komplecie z dostarczanym sprzętem (jeśli tak to w jakiej ilości sztuk)? Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, oświadczenia, że „w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji”, natomiast aparaty do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych wymagają zastosowania jednorazowych zestawów do przetoczeń a nie zostały one uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: tak -  jeśli aparat wymaga stosowania takich linii i w takiej ilości by uruchomić i przeszkolić personel medyczny

III…. Dotyczy ;

Pytania  do Załącznika nr 5A do SIWZ :

pozycja 25 pompa infuzyjna jednostrzykawkowa

pozycja 26 pompa infuzyjna objętościowa

Pytanie nr 1,

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa ,

poz. 17 „ Szkolenie personelu technicznego”

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Jakiego  „szkolenia personelu technicznego „ oczekuje  Zamawiający  ? Odpowiedź: szkolenie z zakresu czynności wykonywanych przy przeglądzie tech.- dla min dwóch osób – potwierdzonych pisemnie.

Pytanie nr 2,

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa,

poz. 18 „Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat ”

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza dostępność przez 7 lat materiałów zużywalnych i części które użytkownik może wymienić sam np. akumulator  ? Odpowiedź: wszystkich części . Siwz bez zmian

Pytanie nr 3,

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa,

poz. 33 „Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (pod systemem Windows XP)”

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Czy zamawiający dopuści oprogramowanie pod systemy obecnie wspierane przez Microsoft tzn Windows 7,8,10 ? Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 4,

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa,

poz. 37 „Czas pracy z akumulatora min. 10 h przy infuzji 5ml/h

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Czy zamawiający dopuści pompę z czasem pracy 8h przy prędkości 25ml/h ? Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 5,

Pompa infuzyjna objętościowa,

poz. 12 „ Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów”

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Czy Zamawiający dopuści  możliwość sprzedaży materiałów zużywalnych i części które użytkownik może wymienić sam np. akumulator  ? Odpowiedź: wszystkich części.

Pytanie nr 6,

Pompa infuzyjna objętościowa,

poz. 17 „ Szkolenie personelu technicznego”

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Jakiego  „szkolenia personelu technicznego „ oczekuje  Zamawiający  ?

Odpowiedź: szkolenie z zakresu czynności wykonywanych przy przeglądzie tech.- dla min dwóch osób – potwierdzonych pisemnie.

Pytanie nr 7,

Pompa infuzyjna objętościowa,

poz. 18 „Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat ”

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza dostępność przez 7 lat materiałów zużywalnych i części które użytkownik może wymienić sam np. akumulator  ? Odpowiedź: Siwz bez zmian – wszystkich części.

Pytanie nr 8,

Pompa infuzyjna objętościowa,

poz. 18 „Możliwość stosowania zestawu do przetoczeń bez odcinka silikonowego ”

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę objętościowa Infusomat Space renomowanego producenta firmy BBraun, której zestaw do przetoczeń posiada odcinek silikonowy dzięki czemu infuzja(terapia) jest w pełni kontrolowana i bezpieczna dla pacjenta ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 9,

Pompa infuzyjna objętościowa,

poz. 36 „Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji  ”

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę objętościowa Infusomat Space renomowanego producenta firmy BBraun, z klawiatura nawigacyjna , której obsługa przez użytkownika jest prosta i intuicyjna ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 10,

Pompa infuzyjna objętościowa,

poz. 43 „ Alarmy  poz. Zanik zasilania sieciowego”

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę objętościowa Infusomat Space renomowanego producenta firmy BBraun, która nie posiada alarmu „zanik zasilania sieciowego” ? W zamian oferujemy informację o zasilaniu sieciowym w postaci dedykowanej ikony na wyświetlaczu każdej pompy..

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 11,

Pompa infuzyjna objętościowa,

poz. 45 „Pompa wyposażona w uchwyt do mocowania na statywach nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących ”

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę objętościowa Infusomat Space renomowanego producenta firmy BBraun, której uchwyt jest demontowany  przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących ?  Demontaż taki zmniejsza powierzchnię i wagę pompy a tym samym powierzchnie i wagę samej stacji dokującej już po zamocowaniu w niej pompy.

Wpływa to na sprawniejsza i bezpieczniejsza obsługę pomp w stacjach przez użytkownika.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. jednocześnie pompy maja być dostarczone z uchwytami czy zewnętrznymi zasilaczami ,tak aby mogły tez pracować niezależnie bez stacji

Pytanie nr 12,

Pompa infuzyjna objętościowa,

poz. 47 „Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny”

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę objętościowa Infusomat Space renomowanego producenta firmy BBraun, która mocowana poza stacją dokująca jest zasilana przez zasilacz zewnętrzny ?

Zasilacz taki można odłączyć( przy pracy pompy w stacji lub na akumulatorze wewnętrznym)

dzięki czemu zmniejszamy wagę i powierzchnie pompy. Pompa zasilana bezpośrednio z sieci ma zasilacz wbudowany w pompę przez co posiada większa wagę i powierzchnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, jednocześnie każda pompa ma być wyposażona w zasilacz tak aby mogła pracować nie zależnie poza stacją.

Pytanie nr 13,

Pompa infuzyjna objętościowa,

poz. 53 „System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej – bez konieczności demontażu elementów pompy  ”

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych_Zal. Nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę objętościowa Infusomat Space renomowanego producenta firmy BBraun, która posiada system szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej poprzez demontaż uchwytu do mocowania i przenoszenia pompy ?

Demontaż uchwytu i mocowanie pompy w stacji dokującej jest proste i bezpieczne w obsłudze przez użytkownika. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

IV. Dotyczy ;

- Pytanie do zadania nr 11 Pompa infuzyjna objętościowa szt. 4

Dotyczy tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych” – pkt. 20

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający będzie wymagał zasilania bezpośrednio z sieci bez zewnętrznego zasilacza? Odpowiedź: zamawiający nie precyzuje rozwiązania… .Siwz bez zmian

- Pytanie do zadania nr 11 Pompa infuzyjna objętościowa szt. 4

Dotyczy tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych” – pkt. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp z 2018 r.? Odpowiedź: Tak

- Pytanie do zadania nr 11 Pompa infuzyjna objętościowa szt. 4

Dotyczy tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych” – pkt. 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp objętościowych z instalacją drenu w pionie? Odpowiedź: Tak

- Pytanie do zadania nr 11 Pompa infuzyjna objętościowa szt. 4

Dotyczy tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych” – pkt. 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp z klawiaturą symboliczną? Odpowiedź: Tak

- Pytanie do zadania nr 11 Pompa infuzyjna objętościowa szt. 4

Dotyczy tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych”

Czy Zamawiający będzie wymagał pomp infuzyjnych z funkcją stanbay bez ograniczenia czasowego? Odpowiedź: Siwz bez zmian

- Pytanie do zadania nr 11 Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 4

Dotyczy tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych” – pkt. 20

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawijący będzie wymagał zasilania bezpośredno z sieci bez zewnętrznego zasilacza? Odpowiedź: zamawiający nie precyzuje rozwiązania… .Siwz bez zmian

- Pytanie do zadania nr 11 Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 4

Dotyczy tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych” – pkt. 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pomp z 2018 r.?  Odpowiedź: Tak

- Pytanie do zadania nr 11 Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 4

Dotyczy tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych” – pkt. 28

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamwiający będzie wymagał funkcji bolusa tzw. Emergency – manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości i prezentacją wartości na wyświetlaczu urządzenia? Funkcja ta jest szczególnie przydatna w warunkach SOR. Odpowiedź: Siwz bez zmian

- Pytanie do zadania nr 11 Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 4

Dotyczy tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych” – pkt. 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości pomp infuzyjnych z zintegrowanym akumulatorem wewnętrznym o trwałości 6h przy przepływie 5ml/h, przy jednoczesnym szybkim trybie ładowania 2.5h do 90%? Odpowiedź: Tak.

- Pytanie do zadania nr 11 Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 4

Dotyczy tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych” – pkt. 38

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawijący będzie wymagał wbudowanego w pompie, systemu mocowania na szynie medycznej oraz na masztach infuzyjnych o Ø 25mm, bez dodatkowo montowanych uchwytów? ? Odpowiedź: zamawiający nie precyzuje rozwiązania… .Siwz bez zmian

- Pytanie do zadania nr 11 Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 4

Dotyczy tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych” – pkt. 40

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał dużego, czytelnego wyświetlacza o przekątnej min. 15 cm? Odpowiedź: Siwz bez zmian

- Pytanie do zadania nr 11 Pompa infuzyjna strzykawkowa szt. 4

Dotyczy tabeli „Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych”

Czy Zamawiający będzie wymagał pomp infuzyjnych z funkcją stanbay bez ograniczenia czasowego? Odpowiedź: Siwz bez zmian

V….. Dotyczy ;

Zadanie nr 6:

Defibrylator  z załącznika nr 5 o liczbie porządkowej 10

Pytanie do pkt 3.4

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator posiadający 9 poziomów defibrylacji?

Odpowiedź: Nie- Siwz bez zmian

Pytanie do pkt 4.3

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator posiadający prąd stymulacji w zakresie

10-180mA? Odpowiedź: zamawiający dopuszcza

VI...

Dotyczy zadania nr 3 – aparat USG okulistyczny z drukarką w zestawie

- Czy Zamawiaczy wymaga oprogramowania w języku polskim? Odpowiedź: nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga samoblokujących się sond - autokalibrakcja kontrolowana przez chipy zainstalowane w każdej z sond) Odpowiedź: nie wymaga

- Czy Zamawiający wymaga możliwości zapisu filmu z badania w każdym z trybów pracy aparatu? Odpowiedź: siwz bez zmian

- Czy Zamawiaczy wymaga poza dyskiem 1 TB wbudowanego dysku SSD przeznaczonego na potrzeby systemu operacyjnego? Odpowiedź: nie wymaga

- Czy Zamawiaczy wymaga regulacji wzmocnienia: echa odbieranego i transmitowanej energii z sondy B? Odpowiedź: siwz bez zmian

- Czy Zamawiający wymaga możliwości badania dynamicznego w trybie B - rejestracja min 25 klatek na sekundę? Odpowiedź: siwz bez zmian

- Czy Zawijający wymaga możliwości rozbudowy aparatu co najmniej o Sondę UBM 40 MHz oraz Sondę A standaryzowaną diagnostyczna 8 MHz? Odpowiedź: nie wymaga

Dotyczy zadania nr 14 – stół zabiegowo/operacyjny okulistyczny

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zdjęcia materaca w części siedziska, pozostałe zintegrowane? Odpowiedź: Tak - siwz bez zmian.

VII... Dotyczy ;

Dotyczy zadania nr 12 – przewoźny aparat RTG Pytanie 1 pkt 29 Czy Zamawiający dopuści aparat firmy z wieloletnim doświadczeniem o zakresie regulacji wysokości ogniska od podłogi od 75,8 cm do 204 cm? Oferowany zakres jest wystarczający do wykonywania większości wymaganych badań pacjentom znajdującym się na łóżkach. Różnica 10 cm jest rekompensowana przez wyższy maksymalny zakres ruchu lampy (204 cm). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie Pytanie 2 pkt 41 Czy Zamawiający dopuści aparat firmy z wieloletnim doświadczeniem o maksymalnym zasięgu ramienia na poziomie 107 cm? 3 cm różnicy nie będą odczuwalne podczas normalnej pracy, a krótszy zasięg ramienia rekompensowany jest przez zestaw przycisków przy lampie - umożliwiających tzw. mikro ruchy w sąsiedztwie łóżka pacjenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie Pytanie 3 pkt 43 Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia aparatu wraz z dwoma detektorami (jeden w rozmiarze minimum 35x40 cm, a drugi pediatryczny) czy z trzema detektorami ( dwa w rozmiarze minimum 35x40 cm, a trzeci pediatryczny) ? Odpowiedź: Siwz bez zmian –dwa 35x40 trzeci pediatryczny Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści aparat cyfrowy wyposażony w detektory współpracujące z każdym aparatem RTG oraz posiadające konsolę technika w formie przenośnego laptopa lub tabletu dla wygody? Takie rozwiązanie umożliwi korzystanie z detektorów z innymi aparatami rtg (ich ucyfrowienie) znajdującymi się w placówce Zamawiającego. Odpowiedź: Nie - siwz bez zmian. VIII.. Dotyczy ; 1. Załącznik nr 5 – lampa bezcieniowa przenośna z akumulatorem – 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy o natężeniu oświetlenia 120 000 Lux/1metr z oprawą z zakresem regulacji w pionie -25 stopni w górę i +45 stopni w dół, wgłębności oświetlenia L1/L2 1550 mm przy 20% oświetlenia i wymiennym uchwytem bocznym sterylnym bez regulacji natężenia? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ . Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 2. Załącznik nr 5 – urządzenie lokalizujące naczynia żylne – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające skuteczny zakres projekcji 18-24 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 3. Załącznik nr 5 – oftalmoskop specjalistyczny wersja akumulatorowa – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające zakres soczewek -36D do +36D? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 4. Załącznik nr 5 – lampa czołowa laryngologiczna – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające dedykowaną baterię akumulatorową zamiast ładowarki z kompletem akumulatorów? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 5. Załącznik nr 5 – aparat do ogrzewania pacjenta – 2 sztuki Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające regulację temperatury w zakresie 30-40°C w krokach co 0,1°C, z wymiarami koców 1800 x 800 x 15 mm oraz 1200 x 800 x 15 mm, z poszewkami na koc grzewczy wielokrotnego użytku przeznaczonymi do prania w temp. 90 C oraz do dezynfekcji, z wszystkimi wymaganymi alarmami z wyjątkiem alarmu zaniku zasilania? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 6. Załącznik nr 5 – aparat do ogrzewania linii żylnych z mankietem ciśnieniowym – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do szybkich przetoczeń płynów - (Aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych) charakteryzujący się stała, ustawioną fabrycznie temp. ogrzewania 41,9 (C? Jest to temperatura bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 7. Załącznik nr 5 – aparat do ogrzewania linii żylnych z mankietem ciśnieniowym – 1 sztuka Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do szybkich przetoczeń płynów - (Aparat do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych) z możliwością przymocowania do statywu, poręczy łóżka za pomocą zintegrowane imadła? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ Odpowiedź: aparat ma być dostarczony wraz ze stojakiem jezdnym. Siwz bez zmian 8. Prosimy o doprecyzowanie czy aparaty do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych (pozycja 1 i 12 w zadaniu 1) mają posiadać jednorazowe linie infuzyjne w komplecie z dostarczanym sprzętem (jeśli tak to w jakiej ilości sztuk)? Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, oświadczenia, że „w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji”, natomiast aparaty do ogrzewania krwi i płynów infuzyjnych wymagają zastosowania jednorazowych zestawów do przetoczeń a nie zostały one uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia Odpowiedź: linie jednorazowe po 10 szt. IX… Dotyczy ;

Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Załącznik nr 5 – lampa operacyjna podsufitowa do Sali reanimacyjnej – 2 sztuki

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy o długości ramienia 154cm i średnicy czaszy 63cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Parametr długości ramienia nieznacznie odbiega od wymaganego i przy jednoczesnej ofercie lampy ze średnicą czaszy większą od wymagaj daje takie same możliwości operowania skutecznym zasięgiem pracy lampy.  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Załącznik nr 5 – lampa operacyjna podsufitowa do Sali operacyjnej – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z wymiarem zewnętrznym czaszy głównej 63cm?

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pomimo mniejszej średnicy czaszy od wymaganej,  parametry średnicy pola bezcieniowego w wymaganym zakresie pozostaną spełnione razem z wszystkimi pozostałymi wymaganiami

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

X. Dotyczy ;

Załącznik Nr 5 Zadanie Nr 9

Lampa operacyjna sufitowa do Sali operacyjnej- Lampa operacyjna podsufitowa.-szt1

- Czy zamawiający dopuści lampe operacyjną , której średnica kopuły wynosi 63 cm. Jest to niewielka różnica z wymogami SIWZ i nie wpływa na parametry i funkcjonalność lampy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną tempertaurą barwową w zakresie 4000-4400-4800K ? Jest to rozwiązanie lepsze niż wymogi SIWZ, ponieważ operator może ustawić sobie temperaturę barwową charakterystyczna dla danego zabiegu w tym również 4400K -wymagana SIWZ. Odpowiedź: Siwz bez zmian

- Czy zamawiający dopuści lampe operacyjną z liczba diod w kopule równa 54? Jet to niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ . Taka ilość diod zapewnia mniejszy pobór mocy- na poziomie 50W. Odpowiedź: Siwz bez zmian

- Czy zamawiający dopuści lampę operacyjna z parmetrami plamy świetlnej. d10=220mm, d50=110mm.? Odpowiedź: Siwz bez zmian

- Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak   to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym? Odpowiedź: 2,9 m.

- Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ? Odpowiedź: Nie

- Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? Odpowiedź:  Strop typy Acerman

- Czy w  pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych?  Odpowiedź:  Tak

- Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są,  to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone? Odpowiedź:  Wykonawca musi wykonać instalacje pod oferowaną lampę na swój koszt

- Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających ? Jeżeli nie, to czy będzie można poprowadzić przewody w tzw. „korytkach”? Odpowiedź: Wykonawca ma wykonać odpowiednia instalacje.

- Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta? Odpowiedź: Lampa operacyjna producenta Famed Zywiec

Lampa operacyjna podsufitowa do Sali reanimacyjnej- szt2

- Czy Zamawiający dopuści lampe operacyjna z regulacją plamy świetlnej w zakresie 19-36 cm. Jet to parametr niewiele różniący się od wymogów SIWZ. Odpowiedź: dopuszcza

- Czy zamawiający dopuści lampę operacyjna z parametrami plamy świetlnej. d10=220mm, d50=110mm.? Odpowiedź: Siwz bez zmian

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowaną tempertaura barwową w zakresie 4000-4400-4800K ? Jest to rozwiązanie lepsze niż wymogi SIWZ, ponieważ operator może ustawić sobie temperaturę barwową charakterystyczna dla danego zabiegu w tym również te wymaganą przez SIWZ. Odpowiedź: Siwz bez zmian

- Czy zamawiający dopuści lampę operacyjną z wgłębnoscią oświetlenia (L1+L2)=50cm ? Odpowiedź: Siwz bez zmian

- Czy zamawiający dopuści lampe operacyjną z liczba diod w kopule równa 54? Jet to niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ . Taka ilość diod zapewnia mniejszy pobór mocy- na poziomie 50W. Odpowiedź: Siwz bez zmian

- Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a jeżeli tak   to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym? Odpowiedź: wysokość 2,9 m.

- Czy w pomieszczeniu przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: zasilanie akumulatorowe 24 V, czy agregat/UPS 230 V ? Odpowiedź: Nie

- Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lamp? Odpowiedź: typu Acerman

- Czy w  pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych?  Odpowiedź: Tak.

- Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są,  to o jakim przekroju, ile i gdzie są wyprowadzone? Odpowiedź: Wykonawca powinien wykonać nową instalację.

- Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej, czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających ? Jeżeli nie, to czy będzie można poprowadzić przewody w tzw. „korytkach”? Odpowiedź: całości montażu w tym instalację wykonuje dostawca.

- Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak, to jakiego producenta? Odpowiedź: Nie

XI…. Dotyczy ;

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza takie rozwiązanie

XII… Dotyczy ;

Dotyczy: Załącznik nr  5 	Defibrylator AED

Pytanie 1.  Dot. pkt. 3.5

Czy Zamawiający dopuści defibrylator AED o czasie ładowania energii do 200J max. 10 sekund ?

Odpowiedź: Zamawiający, a dopuszcza takie rozwiązanie

XIII…. Dotyczy ;

Pytanie numer 1 dotyczy punktu 4 „Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski” Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli autoryzację na sprzedaż posiada wykonawca natomiast autoryzację na serwis jego podwykonawca? Odpowiedź: Tak.

Pytanie numer 2 dotyczy punktu 19 „Polskojęzyczne oprogramowanie” Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający oprogramowanie w języku angielskim z dołączonym przewodnikiem oraz instrukcją w języku polskim z dokładnym opisem urządzenia. Odpowiedź: Tak.

Pytania numer 3 dotyczy punktu 21 „Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2017” Prosimy o doprecyzowanie pytania czy Zamawiający wymaga aby aparat był wyprodukowany nie wcześniej niż w 2017 roku, akceptując tym samym rok produkcji 2018.  Odpowiedź: Tak.

Pytanie numer 4 dotyczy punktu 26 „Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości minimum 17”” Oferowany przez nas aparat posiada monitor kolorowy LCD o przekątnej ekranu 21,5” z możliwością regulacji położenia niezależnie od konsoli aparatu oraz możliwość wypełnienie ekranu monitora obrazem diagnostycznym bez utraty jakości w co najmniej 75% co zapewni dokładniejszą diagnostykę. W związku z czym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zastosowania punktacji dla funkcjonalności przewyższającej wymagania Zamawiającego. Odpowiedź: Siwz – bez zmian

Pytanie numer 5 dotyczy punktu 52 „Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 10 map” Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanej firmy posiadający 6 map w Color Doppler? Odpowiedź: Zamawiający wymaga minimum 8 map.

Pytanie numer 6 dotyczy punktu 55 „Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG lub BMP lub TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrive lub płytach DVD-R/RW)” Czy Zamawiający Zaakceptuje rozwiązanie, w którym producent określa możliwości eksportu danych w postaci: „Eksportowanie (zapis na nośnikach zewnętrznych) danych w formacie kompatybilnym z PC (BMP, AVI) lub w plikach DICOM”? Formaty BMP, AVI są podstawowymi dla rozwiązań PC i gwarantują możliwość konwersji do pozostałych (TIFF, JPG, PNG, inne …) wg specyficznych potrzeb. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie numer 7 Czy Zamawiający wymaga aby oferowany aparat posiadał dotykowy ekran LCD wbudowany w aparat o przekątnej min. 12" do sterowania funkcjami aparatu, co ułatwia i przyspiesza pracę operatora i dodatkowo możliwość zduplikowania ekranu diagnostycznego na panel dotykowy co znacznie ułatwia procedury interwencyjne ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie numer 8 Czy Zamawiający wymaga aby oferowany aparat posiadał funkcję automatycznego dodawania przeglądarki plików DICOM przy eksporcie danych na nośniki zewnętrzne. Umożliwia to przegląd badania w medycznym standardzie na dowolnym urządzeniu bez specjalistycznego oprogramowania. Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie numer 9 Czy Zamawiający wymaga aby oferowany aparat posiadał możliwość rozbudowy dostępna na dzień składania oferty o głowicę przezprzełykową TEE o zakresie częstotliwości min. od 3.0 do 7.0 MHz, średnicy gastroskopu maksymalnie 7,5 mm do badań dzieci i noworodków o wadze powyżej 3,5 kg ? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, a dopuszcza takie rozwiązanie.

XIV…Dotyczy:

Pakiet nr 14 Stół operacyjny okulistyczny

Dotyczy poz. 33

Odpowiedź: do pozycji 33 - Tak. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Odpowiedź: do pozycji 29 i 30 – Siwz – bez zmian.

Odpowiedź: – Siwz – bez zmian

XV… Dotyczy ;

Dotyczy: zadanie nr 10 – Łóżko dla pacjenta obszaru obserwacji i intensywnego nadzoru – 6 kpl.

- Prosimy (w pkt. 15) o możliwość zaoferowania aparatu nowego nieużywanego, wyprodukowanego w 2018 r.

Odpowiedź: - Tak. Zamawiający dopuszcza

- Prosimy (w pkt. 20) o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada sterowanie nożne tylko do regulacji wysokości, a możliwość wyzerowania leża (funkcja reanimacyjna – CPR) jest dostępna z centralnego panelu sterowniczego montowanego na szczycie od strony nóg (za pomocą jednego przycisku).

Odpowiedź: - Tak. Zamawiający dopuszcza

- Prosimy (w pkt. 23) o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada minimalną wysokość 420 mm. Jest to parametr różniący się tylko o 20 mm od tolerancji podanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: - Tak. Zamawiający dopuszcza

- Prosimy (w pkt. 24) o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada maksymalną wysokość 820 mm. Jest to parametr lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: - Tak. Zamawiający dopuszcza

- Prosimy (w pkt. 26) o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada maksymalny kąt uniesienia segmentu udowego 47o. Jest to parametr lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: - Tak. Zamawiający dopuszcza

- Prosimy (w pkt. 32) o możliwość zaoferowania łóżka, które posiada szczyty tworzywowe, zdejmowane, szczyty od strony głowy i nóg demontowane za pomocą dwóch niezależnych dźwigni/przycisków (bez użycia narzędzi), w celu wyeliminowania przypadkowego odbezpieczenia. Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź: - Tak. Zamawiający dopuszcza

- Prosimy (w pkt. 39) o możliwość zaoferowania łóżka, które jest wyposażone w materac szpitalny pasywny przystosowany do wymiarów łóżka i segmentów leża, nie dzielony/nie łamany wraz z pokrowcem paroprzepuszczalnym, grubość materaca 100 mm.

Odpowiedź: - Nie. Zapisy Siwz bez zmian.

- Prosimy (w pkt. 40) o możliwość zaoferowania łóżka, które jest przystosowane do mycia i dezynfekcji środkami powszechnie używanymi w szpitalach (bez możliwości mycia wodą pod ciśnieniem)

Odpowiedź: - Nie. Zapisy Siwz bez zmian.

Dotyczy: zadanie nr 10 – Wózek leżący dla chorych – 6 szt.

- Prosimy (w pkt. 17) o możliwość zaoferowania aparatu nowego nieużywanego, wyprodukowanego w 2018 r.

Odpowiedź: - Tak. Zamawiający dopuszcza

- Prosimy (w pkt. 21) o możliwość zaoferowania wózka, który posiada szerokość 810 mm. Oferowana szerokość różni się tylko o 30 mm od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: - Tak. Zamawiający dopuszcza

- Prosimy (w pkt. 28) o możliwość zaoferowania wózka, który posiada duże 4 koła z centralną blokadą. Jest to parametr lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: - Nie. Zapisy Siwz bez zmian.

XVI….. Dotyczy ;

Pytanie 1 – dotyczy pakiet 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 9  - pulsoksymetr przenośny (zasilany bateriami lub akumulatorem)? Odpowiedź: Nie.  Zamawiający nie  przewiduje podziału zadań, i tym  tworzenie nowych zadań.

Pytanie 2 – dotyczy pakiet 1 i 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie z w/w pakietów następującego wymogu: „dołączyć listę kontrolną czynności wykonywanych w czasie poszczególnych przeglądów (dla aparatu i kardiomonitora)”?

Aparat i kardiomonitor nie są urządzeniami będącymi przedmiotem postępowania w w/w pakietach.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wykreśla wyrazy  (dla aparatu i kardiomonitora) pozostałe zapisy bez zmian.

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu: „trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane” na następujący: „trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę tego podzespołu na nowy nieużywany”?

Wymiana na nowe całego urządzenia, w przypadku trzykrotnej naprawy jednego z jego elementów, nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Powszechna praktyka postępowania w przypadku częstych napraw danej części, modułu, czy podzespołu obejmuje wymianę jedynie takiego elementu na nowy po wystąpieniu określonej liczby awarii. Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §4 ust. 1b do 0,5 % wartości sprzętu dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki? Odpowiedź: Nie.

XVII…. Dotyczy ;

Dotyczy Lp. 34 System zarządzania temperaturą – (System zarządzania temperaturą)

Czy w pkt 27 Zamawiający miał na myśli stopień nieprzezroczystości żelowych padów do okładania pacjenta  - Przezierne dla promieni RTG, bezpieczne do stosowania w pracowniach MRI, TK, RTG, angiologii inwazyjnej? Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający może potwierdzić, że znajdujące się pod tabelą oświadczenie „Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.” nie odnosi się do materiałów zużywalnych niezbędnych do korzystania ze sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli kpl. urządzenie wraz z zestawem akcesoriów np. ”pady”. W przypadku zaoferowania padów jednorazowych należy dostarczyć min 5 takich zestawów – padów.

XVIII… Dotyczy ;

Pytania

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy do 6 tygodni? Odpowiedź: Nie.

Dotyczy: załącznik nr 5 zadanie nr 10 – wózek leżący dla chorych

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek o długości całkowitej 2130 mm? Odpowiedź: Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek o szerokości całkowitej 830 mm? Odpowiedź: Tak.

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek z regulacja wysokości w zakresie 560 – 880 mm? Odpowiedź: Tak.

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych 0 - 12°? Odpowiedź: zapisy Siwz bez zmian

Dotyczy: załącznik nr 5 zadanie nr 10 – łóżko dla pacjenta obszaru intensywnego nadzoru

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w pedał regulacji wysokości leża, bez możliwości „wyzerowania” łóżka? Odpowiedź: Nie.

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o szerokości całkowitej 1000 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o wysokości minimalnej 445 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o wysokości maksymalnej 845 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z kątem nachylenia segmentu udowego 30°? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w barierki wykonane polietylenu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko, którego powierzchnia leża wypełniona jest odejmowanymi panelami z tworzywa ABS przeziernego dla promieni RTG? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

XIX.. Dotyczy ;

Dotyczy pakietu: „Centrala monitorująca na 8 stanowisk i monitor z modułem kapnografii oraz system mocowania do kolumn (Monitor funkcji życiowych z centralą)”

Pytanie 1 dot. 17 - Czy w zakresie szkolenia dla personelu technicznego Zamawiający oczekuje, aby co najmniej 1 osoba została przeszkolona z zakresu diagnostyki stanu technicznego, wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych, przy czym szkolenie prowadzone będzie przez producenta lub przez osobę będącą trenerem posiadającą odpowiednie uprawnienia wydane przez producenta i szkolenie potwierdzone będzie certyfikatem podpisanym przez uprawnione do tego celu osoby? Odpowiedź: Tak dla 2 osób.

Pytanie  2 dot. 34 – Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby monitor wyposażony był w:

- ekran dotykowy o przekątnej min. 19” (8 sztuk, czyli 1 szt. na każdy monitor) typu LCD(TFT) lub WSXGA+?;  - Odpowiedź: Tak.

- zintegrowany komputer umożliwiający dostęp do aplikacji znajdujących się w sieci informatycznej szpitala (system operacyjny MS Windows z aktualnym wsparciem producenta niezależny od systemu operacyjnego, na którym działa oprogramowanie monitora. Instalacja aplikacji klinicznych bezpośrednio na komputerze oraz dostęp do aplikacji sieciowych poprzez przeglądarkę internetową) - Odpowiedź: zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie 3 dot. 34a - Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez zapis „Możliwość sterowania przez monitor 19”, modułu transportowego 6” np. regulacja nastaw granic alarmów, wyciszanie alarmów” wymaga (przyzna 10 punktów tylko za takie rozwiązanie), aby każdy zaoferowany monitor posiadał sterowanie z poziomu ekranu o przekątnej min. 19” oraz z poziomu ekranu modułu transportowego o przekątnej min. 6”, a jako sterowanie rozumieć należy m.in. regulację nastaw granic alarmów, wyciszanie alarmów? Odpowiedź: zapisy Siwz bez zmian.

Proponowany zapis po doprecyzowaniu:

| 34a | Każdy zaoferowany monitor posiada sterowanie z poziomu ekranu o przekątnej min. 19” oraz z poziomu ekranu modułu transportowego o przekątnej min. 6”, a jako sterowanie rozumieć należy m.in. regulację nastaw granic alarmów, wyciszanie alarmów | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie 4 dot. 36 – Prosimy o wyjaśnienie:

- Czy Zamawiający wymaga możliwości ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora min. 10 odprowadzeń EKG rozumianej jako przyszła rozbudowa (urządzenie może posiadać taką funkcję jako opcję, ale nie jest wymagane jej zaoferowanie), czy też Zamawiający wymaga, aby zaoferowany monitor posiadał funkcję ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora min. 10 odprowadzeń EKG rozumianą jako monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną przy użyciu przewodu z 10-cioma elektrodami pomiarowymi oraz monitorowanie 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, przy użyciu przewodu z 6-cioma elektrodami (algorytm pomiarowy wykorzystujący standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta)?
- Czy Zamawiający wymaga zaoferowania kompletu przewodów EKG służących do monitorowania min. 10 odprowadzeń x 1 szt. dla każdego monitora, który umożliwia monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z jakością diagnostyczną oraz monitorowanie 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, (przy użyciu sześciu elektrod)?   Odpowiedź: zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie 5 dot. 45 - Czy Zamawiający w punkcie „Pomiar rzutu minutowego serca CCO – w dwóch monitorach” ma na myśli małoinwazyjny ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO metodą termodylucji przezpłucnej, który pozwala na monitorowanie i wyliczanie następujących parametrów (parametry oraz ustawienia ich alarmów sterowane poprzez ekran oferowanego monitora): rzut serca (CCO); objętość  wyrzutowa (SV); systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR); zmienność objętości wyrzutowej (SVV); indeks pozanaczyniowej wody wewnątrzpłucnej (ELWI lub EVLWI); indeks przepuszczalności naczyń płucnych (PVPI); indeks całkowitej objętość końcowo rozkurczowej zawartej w jamach serca (GEDI lub GEDVI); całkowita frakcja wyrzutowa (GEF); wewnątrzklatkowa objętość krwi (ITBV); indeks frakcji serca (CFI)? Odpowiedź: Zamawiający nie wskazuje metody pomiaru-rozwiazania.  Zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie 6 dot. 60 - Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie czy Zamawiający w opisie zawartym w punkcie 60 wymaga, aby:

- Wykonawca zaoferował wykonanie instalacji sieci informatycznej (przewodowej lub bezprzewodowej) łączącej oferowane monitory z centralą monitorującą na obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,

- Wykonawca zaoferował wykonanie połączenia/integracji oferowanego systemu monitorowania (monitory i centrala monitorująca), elektrokardiografów i systemu do archiwizacji , analizy i opisu badań 12 odprowadzeniowego EKG ze szpitalnym systemem informatycznym HIS (firma Comarch Optimed) w standardzie HL7 ADT, a powyższe połączenie/integracja musi pozwalać na import danych demograficznych pacjenta z systemu HIS do centrali, monitorów i elektrokardiografów (wyszukiwanie danych pacjenta z poziomu centrali, monitorów i elektrokardiografów dostępne poprzez kryteria wyszukiwania np. nazwisko, nr choroby, itp.)

- Wykonawca zaoferował system do archiwizacji , analizy i opisu badań 12 odprowadzeniowego EKG, który posiada następujące funkcje i właściowości:

  - Analiza, opis, archiwizacja badań 12 odprowadzeniowego EKG uzyskanego przy użyciu oferowanych monitorów i elektrokardiografów;

  - Zdalny eksport zapisów 12 odprowadzeniowego EKG z poziomu monitorów i elektrokardiografów do systemu archiwizacji, analizy i opisu badań 12 odprowadzeniowego EKG z automatycznym przyporządkowaniem do odpowiedniego pacjenta w bazie (na podstawie danych demograficznych pacjenta);

  - Ponowna analiza zarchiwizowanych badań zapisanych w formacie XML;

  - Przechowanie zapisów cyfrowych w formacie XML oraz w formacie PDF;

  - Przechowywanie co najmniej 50 000 źródłowych badań EKG, bezterminowa licencja na dostarczone oprogramowanie, nieograniczona ilość aparatów EKG i kardiomonitorów pracujących jednocześnie w systemie, dostęp do systemu dla co najmniej 50 użytkowników zalogowanych jednocześnie (dostęp z poziomu pełnej aplikacji klienckiej instalowanej na komputerze z systemem Windows oraz dostęp z dowolnego komputera i urządzenia mobilnego pracującego w sieci szpitalnej poprzez przeglądarkę internetową zgodną z HTML5.)

  - Pomiary: filtry pozwalające na wygładzenie linii przebiegów EKG, zwiększenie lub zmniejszenie prędkości przesuwu, manualne dokonywanie pomiarów za pomocą opcji cyrkla pomiarowego, pomiar odcinka PR , czas trwania QRS, QT, pomiar interwałów RR;

  - System oparty na systemie operacyjnym oraz bazie danych (np. MS SQL server, Oracle) z aktualnym wsparciem ich producentów (dotyczy systemu operacyjnego i bazy danych);

- Wykonawca zaoferował i dostarczył wszystkie niezbędne moduły: system do archiwizacji , analizy i opisu badań 12 odprowadzeniowego EKG oraz serwer/serwery (serwer/serwery typu rack z redundantnym zasilaniem i dyskami w systemie RAID) potrzebne do integracji z HIS, systemem monitorowania i elektrokardiografami oraz do stworzenia pełnego rozwiązania umożliwiającego działanie systemu. Koszty wszystkich niezbędnych do działania systemu integracji (dostawa, instalacja, uruchomienie całości zamówienia) po stronie Wykonawcy

- Dla ograniczenia kosztów wdrożenia oraz utrzymania integracji pomiędzy systemami różnych producentów, ograniczenia kosztów serwisowych i komplikacji informatycznych oferowany system do archiwizacji , analizy i opisu badań 12 odprowadzeniowego EKG, monitory, stacja monitorująca i elektrokardiografy tego samego producenta? )? Odpowiedź: Tak

Dotyczy pakietu: Aparat EKG 12 odprowadzeń

Pytanie 7 dot. 24 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat EKG z prędkością przesuwu papieru 25/50 mm/s? Odpowiedź: Tak

Pytanie 8 dot. 28, 29 – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat EKG, w którym filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz i 35 Hz jest realizowany poprzez jeden filtr artefaktów, który usuwa artefakty pochodzące z mięśni szkieletowych (usuwa maksymalnie 50 µV sygnału w zakresie częstotliwości od 5 Hz do 150 Hz)? Odpowiedź: Tak

Dotyczy pakietu: Defibrylator  z kapnometrią – (defibrylator)

Pytanie 9 Dot. 2.5- Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran o przekątnej   7” TFT?  Odpowiedź: Tak

Pytanie  10 Dot. 4.3- Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem natężenia prądu stymulacji w od 10 do 200 mA? Odpowiedź: Tak

Pytanie  11 Dot. 6.3- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator który posiada archiwizację danych w pamięci wewnętrznej. Pojemność pamięci 8 godzin ciągłego zapisu krzywej EKG, zdarzeń i trendów. Możliwość zapisu danych na zewnętrznym nośniku USB ? Odpowiedź: Tak

Dotyczy pakietu: Defibrylator  – (defibrylator)

Pytanie 12 Dot. 4.3- Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem natężenia prądu stymulacji w od 10 do 200 mA? Odpowiedź: Tak

Pytanie  13 Dot. 6.3- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator który posiada archiwizację danych w pamięci wewnętrznej. Pojemność pamięci 8 godzin ciągłego zapisu krzywej EKG, zdarzeń i trendów. Możliwość zapisu danych na zewnętrznym nośniku USB ? Odpowiedź: Tak

Dotyczy pakietu: Defibrylator  AED– (defibrylator AED)

Pytanie  14 Dot. 3.3- Czy Zamawiający dopuści energię maksymalna defibrylacji 2 fazowej  150 J dla osób dorosłych oraz 50J dla dzieci? Odpowiedź: zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie  15 Dot. 3.4- Czy Zamawiający dopuści dwa poziomy energii defibrylacji; 150 J dla osób dorosłych oraz 50J dla dzieci? Odpowiedź: Nie- zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie  16 Dot. 3.5-  Czy Zamawiający dopuści energię maksymalna defibrylacji 2 fazowej  150 J dla osób dorosłych oraz 50J dla dzieci?. Odpowiedź: Nie- zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie  17 Dot. 4.2- Czy Zamawiający dopuści defibrylator w pełni automatyczny tylko z trybem AED bez trybu ręcznego? Odpowiedź: Nie- zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie  18 Dot. 4.3- Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które ocenia zapisu EKG pacjenta w celu określenia, czy wymaga on defibrylacji? Odpowiedź: Tak

Pytanie  19 Dot. 5.1- Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które posiada na wyposażeniu tylko elektrody samoprzylepne do defibrylacji przez które zbierany jest sygnał do analizy EKG pacjenta? Odpowiedź: Nie- zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie  20 Dot. 5.2- Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez kabla 3-żyłowego EKG, które posiada na wyposażeniu tylko elektrody samoprzylepne do defibrylacji przez które zbierany jest sygnał do analizy EKG pacjenta? Odpowiedź: Nie- zapisy Siwz bez zmian.

XX…. Dotyczy ;

Pytanie 1.

Dotyczy: wózek do przewozu chorych leżących – 6szt.

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu wózek do transportu chorych leżących – 6szt.? Pozwoli to na złożenie ofert szerszemu gronu oferentów, zwiększając konkurencyjność ofert, jednocześnie obniżając cenę zakupu dla Zamawiającego. Odpowiedź: Nie.  Zamawiający nie  przewiduje podziału zadań, i tym  tworzenie nowych zadań.

Pytanie 2.

Dotyczy: wózek do przewozu chorych leżących – 6szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych leżących, którego długość zewnętrzna wynosi: 1960mm? Odpowiedź: Nie- zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie 3.

Dotyczy: wózek do przewozu chorych leżących – 6szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych leżących, którego szerokość zewnętrzna wynosi 660mm? Odpowiedź: Nie- zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie 4.

Dotyczy: wózek do przewozu chorych leżących – 6szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych leżących, którego pozycja TB i A-TB wynoszą po 12o? Odpowiedź: Tak

Pytanie 5.

Dotyczy: wózek do przewozu chorych leżących – 6szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych leżących z 12-tygodniowym terminem realizacji? Pozwoli nam to na złożenie o wiele korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Nie

Poniżej znajdują się zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

XXI…. Dotyczy ;

Dotyczy pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z regulacją przechyłów wzdłużnych w zakresie Trendelenburg 18o i antyTrendelenburg 12o?  Odpowiedź: Tak

XXII… Dotyczy ;

Zadanie 7.     Dotyczy Defibrylator z Kapnometrią SOR – 1 SZT. ( lp. 9 )

1. Czy Zamawiający dopuści defibrylator LIFEPAK15 renomowanego producenta z zasilaczem 230V/50Hz będący modułem zewnętrznym urządzenia, ale zintegrowany z nim za pomocą kabla zasilającego? Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający dopuści defibrylator LIFEPAK15 renomowanego producenta o wadze w pełnej konfiguracji wraz z ładowarką,  łyżkami dla dorosłych i dla dzieci, kablami oraz torbą transportową  poniżej 12kg? Odpowiedź: Tak

3. Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał metronom reanimacyjny dla pacjentów zaintubowanych, niezaintubowanych, pediatrycznych i dorosłych? Odpowiedź: Tak

4.  Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał 7 poziomów wzmocnień sygnału ekg w zakresie od 0,2 do 4 cm/MV? Odpowiedź: nie wymaga ,a dopuszcza takie rozwiązanie.

5. Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator w trybie AED był wyposażony w algorytm wykrywający ruch pacjenta? Jest to standard dla urządzeń tego typu, chroniący pacjenta przed błędną interpretacją artefaktu ruchowego Odpowiedź: nie wymaga ,a dopuszcza takie rozwiązanie.

6. Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał możliwość teletransmisji do istniejących stacji odbiorczych w województwie świętokrzyskim? Odpowiedź: nie wymaga ,a dopuszcza takie rozwiązanie.

Zadanie 6.     Dotyczy Defibrylator  SOR – 2 SZT. ( lp10 )

1. Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał metronom reanimacyjny dla pacjentów zaintubowanych, niezaintubowanych, pediatrycznych i dorosłych? Odpowiedź: nie wymaga ,a dopuszcza takie rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator posiadał 7 poziomów wzmocnień sygnału ekg w zakresie od 0,2 do 4 cm/MV? Odpowiedź: nie wymaga ,a dopuszcza takie rozwiązanie.

3. Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator w trybie AED był wyposażony w algorytm wykrywający ruch pacjenta? Jest to standard dla urządzeń tego typu, chroniący pacjenta przed błędną interpretacją artefaktu ruchowego. Odpowiedź: nie wymaga ,a dopuszcza takie rozwiązanie.

4. Czy Zamawiający wymaga aby defibrylator wykonywał codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia, wykonany z zasilania stacjonarnego 230V i akumulatorowego?

Odpowiedź: nie wymaga ,a dopuszcza takie rozwiązanie.

Zadanie 15.     Dotyczy System Kompresji Klatki Piersiowej – 1 SZT. ( lp 33 )

1. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do mechanicznej kompresji klatki wykonywało dekompresję klatki piersiowej aktywnie poprzez przyssawkę podciśnieniową? U pacjentów z wiotką klatką piersiową nie jest możliwa dekompresja fizjologiczna. W tym celu stosuje się przyssawkę, która wykonuje dekompresję aktywnie, ułatwiając  w ten sposób powrót żylny, co zwiększa jakość i skuteczność RKO. Odpowiedź: nie wymaga ,punkt 22 załącznika do  Siwz bez zmian .

2. Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało ładowarkę zewnętrzną? Odpowiedź: nie wymaga ,a dopuszcza takie rozwiązanie.

XXIII… Dotyczy ;

Zadanie nr 1

– Pyt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie pozycji ”urządzenie lokalizujące naczynia żylne szt.1” z Zadania 1 na rzecz oddzielnego zadania w celu otrzymania alternatywnej, bardzo korzystnej cenowo, przewyższająco technologicznie oferty oraz w celu zwiększenia konkurencyjności i otrzymania urządzenia prawdopodobnie bardziej atrakcyjnego dla Zamawiającego ? Odpowiedź: Nie.  Zamawiający nie  przewiduje podziału zadań, i tym  tworzenie nowych zadań.

– Pkt. 11  Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej wymagając dołączenie listy kontrolnej od wykonywanych przeglądów dla kardiomonitora, w zadaniu w którym takie urządzenie nie występuje ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający skreśla wyrazy (dla aparatu i kardiomonitora ) pozostałe zapisy Siwz bez zmian.

Zadanie nr 4

Pompa infuzyjna strzykawkowa

– Pkt. 11  Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej wymagając dołączenie listy kontrolnej od wykonywanych przeglądów dla kardiomonitora, w zadaniu w którym takie urządzenie nie występuje ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający skreśla wyrazy (dla aparatu i kardiomonitora ) pozostałe zapisy Siwz bez zmian.

– Pkt. 32 Czy Zamawiający przyzna komplet punktów za wysokiej klasy pompę strzykawkową, w której w opcji biblioteki leków limit miękki rozumiany jest jako minimalna dopuszczalna granica dawki/stężenia leku z dodatkową opcją standardowych ustawień stężenia oraz dawki informującą nas o najbardziej optymalnym ustawieniu parametrów podaży dla danego leku ? Odpowiedź: Nie- zapisy Siwz bez zmian.

Pompa infuzyjna objętościowa

– Pkt. 11  Czy Zamawiający nie popełnił oczywistej omyłki pisarskiej wymagając dołączenie listy kontrolnej od wykonywanych przeglądów dla kardiomonitora, w zadaniu w którym takie urządzenie nie występuje ?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający skreśla wyrazy (dla aparatu i kardiomonitora ) pozostałe zapisy Siwz bez zmian.

– Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ng, μg, mg, g, IU na kg wagi ciała lub nie, na min, godz. 24h z jednostkami molowymi bez parametrów mIU oraz kIU w zamian za bardziej powszechnie używanie parametry U, KU, IE oraz kcal ? Odpowiedź: nie wymaga ,a dopuszcza takie rozwiązanie.

– Pkt. 37 Czy Zamawiający przyzna komplet punktów za wysokiej klasy pompę objętościową, w której w opcji biblioteki leków limit miękki rozumiany jest jako minimalna dopuszczalna granica dawki/stężenia leku z dodatkową opcją standardowych ustawień stężenia oraz dawki informującą nas o najbardziej optymalnym ustawieniu parametrów podaży dla danego leku ? Odpowiedź: Nie- zapisy Siwz bez zmian.

– Pkt. 43 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową bez alarmu informującego o przepływie za małym, bądź za dużym ? Pompa nie ma w zwyczaju zmiany prędkości podczas infuzji po uprzednim zaprogramowaniu urządzenia przez wykwalifikowany personel, chyba że w specjalnym trybie podaży, co nie zmienia faktu, że samoczynnie bez wiedzy użytkownika nie narazi pacjenta na niebezpieczeństwo, dlatego taki alarm nie ma praktycznego uzasadnienia. Odpowiedź: Tak

– Pkt. 45/53 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z demontowalnym uchwytem do mocowania m.in. do statywu, który w szybkim tempie można zdjąć w celu instalacji w stacji dokującej ? Jest to czynność, która nie zabiera dużo czasu i w żaden sposób nie wpływa negatywnie na pracę z pompą. Odpowiedź: Tak

– Pkt. 46 Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę objętościową z oprogramowaniem zewnętrznym z zaawansowanym podglądem przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie graficznej, postępującego paska stanu infuzji z czytelnym kolorowym wyróżnieniem pozostałego czasu do końca podaży ? Taki sposób jest o wiele czytelniejszy i łatwiejszy w interpretacji. Odpowiedź: Tak

XXIV…

Dotyczy Zadania nr 7 - Defibrylator  z kapnometrią – (defibrylator)

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator z kardiowersją, cenionego europejskiego producenta o następujących parametrach:

- rozłączny zasilacz i ładowanie akumulatorów z sieci 230 V / 50 Hz,

- Częstość impulsów na minutę 30 ÷ 150  imp./min.

- Kabel EKG 4- żyłowy

- możliwość wydruku przebiegu EKG dla krytycznych zdarzeń

- Pamięć w postaci karty danych z możliwością zapisu do 1000 misji.

Odpowiedź: Tak

Dotyczy zadania nr 15 - System do kompresji klatki piersiowej

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby system do kompresji klatki piersiowej aby pracował w trzech trybach 30:2, 15:2 oraz ciągłym z możliwością ustawienia głębokości ucisku od 2-6 cm? Takie rozwiązanie gwarantuje możliwość objęcia terapią szerszą grupę osób ze wskazaniami do RKO.

Odpowiedź: nie wymaga ,a dopuszcza takie rozwiązanie.

Dotyczy terminu wykonania zamówienia

Pytanie nr 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu realizacji do 6 tygodni.

Odpowiedź: Nie.

XXV… Dotyczy ;

Dotyczy załącznika nr 5 – aparat do znieczulenia ogólnego z systemem monitorującym - szt. 2

- Pkt 37 „Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej”

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia bez wizualizacji zastawek wdechowej i wydechowej? Odpowiedź: Tak

- Pkt 41„Maksymalna dopuszczalna objętość układu pacjenta i urządzeń dodatkowych do 3000 ml”

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia z układem pacjenta i urządzeń dodatkowych o objetości 3,01l? Odpowiedź: Tak

- Pkt 69 „Reduktory tlenowe zasilania centralnego i zasilania awaryjnego z butli”

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia wyposażony we wbudowane reduktory do do tlenu  i podtlenku azotu? Odpowiedź: Tak

Dotyczy załącznik nr 5 - Centrala monitorująca na 8 stanowisk i monitor z modułem kapnografii oraz system mocowania do kolumn (Monitor funkcji życiowych z centralą)

Aparaty EKG:

- Czy Zamawiający dopuści filtry o szerszym zakresie niż wymagane – 20/40/100/150Hz? Zwracamy uwagę, iż oferowany przez nas parametr jest lepszy od wymaganego. Odpowiedź: Tak

- Prosimy o wykreślenie punktu numer 33 wymagań dotyczącego EKG. Badaniem do wykrywania niedrożności tętnic jest badanie USG z wykorzystaniem technologii dopplerowskiej a nie badanie EKG. Odpowiedź: Nie- zapisy Siwz bez zmian.

- Czy Zamawiający poprzez wymóg detekcji stymulatora serca rozumie aparat wyposażony w dodatkowy kanał do detekcji stymulacji o wysokiej częstotliwości powyżej 45000Hz? Zwracamy uwagę iż tylko takie aparaty są w stanie poprawnie  dokonać detekcji aktualnie implantowanych rozruszników serca. Odpowiedź: Nie- zapisy Siwz bez zmian.

- Czy Zamawiający potwierdza iż wymaga przesyłu badań w postaci surowych danych, które nadają się do wspomaganej analizy, pomiarów i opisu? Zwracamy uwagę iż tylko takie dane są możliwe do analizy, formaty w formie obrazu DICOM lub zamkniętego pliku nie nadają się do automatycznej analizy i mają dużo mniejsza wartość diagnostyczną.

Odpowiedź: nie wymaga ,a dopuszcza takie rozwiązanie.

System Monitorowania:

- Czy Zamawiający wymaga integracji z systemem HIS czy wymaga aby system był gotowy na integrację z systemem HIS? Punkty 59 i 60 są sprzeczne.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga integracji z systemem HIS

- Czy Zamawiający dopuści przechowywanie zarchiwizowanych danych w postaci danych surowych z możliwością exportu do XML oraz export do postaci PDF? Dane w postaci surowej są możliwe do ponownej, zaawanasowanej analizy, posiadają dodatkowe informacje np. o miejscach próbkowania sygnału EKG, posiadają zaawansowane informacje o miejscach stymulacji rozruszników i zajmują mniej miejsca na dysku serwera, rozwiązanie to jest lepszym od wymaganego. Odpowiedź: - zapisy Siwz bez zmian.

- Czy Zamawiający potwierdza iż wymaga także aby system archiwizował standardowe badania spoczynkowe wykonywane za pomocą kardiomonitorów? Odpowiedź: Tak

- Pkt 22 Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy kardiomonitor bez wbudowanego akumulatora? Odpowiedź: - zapisy Siwz bez zmian.

- Pkt 25 Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy kardiomonitor z modułami podłączanymi do osobnej ramy na moduły, która jest podłączona do jednostki centralnej monitora?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza takie rozwiązanie.

- Pkt 34 Jeżeli Zamawiający oczekuje uruchomienia na ekranie kardiomonitora interaktywnego dostępu do systemów szpitalnych (HIS, LIS, RIS) prosimy o wprowadzenie wymogu, aby dostęp ten był realizowany nie poprzez instalację aplikacji klienckiej bezpośrednio na stanowisku – co może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych w kardiomonitorze wrażliwych danych pacjenta, lecz realizację tego dostępu za pośrednictwem technologii zdalnego dostępu, jak CITRIX.

Odpowiedź: nie wymaga ,a dopuszcza takie rozwiązanie.

- Pkt 43 Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar kapnografii w strumieniu bocznym?

Odpowiedź: Tak

- Pkt 44 Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia modułu do ICP? Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia czujników do pomiaru krwawego ciśnienia, czy tylko przewodów do przetworników? Prosimy o podanie rodzaju przetworników jeżeli mają być dostarczone.

Odpowiedź: - zapisy Siwz bez zmian. Zamawiający oczekuje dostarczenia kpl. (czujnika i przewodów )

- Pkt 45 Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga dostarczenia akcesoriów do dwóch modułów. Odpowiedź: - zapisy Siwz bez zmian.

- Pkt 46 Prosimy o podanie rodzaju kolumn firmy Drager i sposobu mocowania. Czy na posiadanych kolumnach jest miejsce dla klawiatury i myszy do obsługi aplikacji klinicznych? Czy ramiona do monitorów mają być wyposażone w uchwyty do klawiatury i myszy? Odpowiedź: Kolumny MZ 11640 i MZ 11638 – wykonawca musi dostarczyć kpl półek , mocowań itp.

- Pkt 48 Czy Zamawiający zgodzi się przyznać dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie centrali monitorującej w formie komputera All-in-One, co znacząco ogranicza miejsce potrzebne na montaż centrali w stanowisku pielęgniarskim? Odpowiedź: - zapisy Siwz bez zmian.

- Pkt 53 Czy Zamawiający zgodzi się przydzielić dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie centrali obsługiwanej dodatkowo za pośrednictwem ekranu dotykowego?

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

- Pkt 56 Czy Zamawiający zgodzi się przydzielić dodatkowe punkty w ocenie technicznej za zaoferowanie kardiomonitorów umożliwiających podgląd ekranu zdalnego monitora oraz wymagane przesyłanie informacji o alarmach pomiędzy stanowiskami, również w sytuacji, w której nie działa centrala monitorująca?

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

- Pkt 60 Czy Zamawiający oczekuje budowy sieci teleinformatycznej?

Prosimy o sprecyzowanie kto pokrywa koszty integracji po stronie systemu HIS?

Odpowiedź: Koszty pokrywa Wykonawca . Wykonawca ma dostarczyć i skonfigurować cały system .Jjeżeli wymaga to dodatkowej infrastruktury,  to koszty te tez pokrywa Wykonawca

Dotyczy załącznik nr 5 - Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG)

- Pkt. 19 Polskojęzyczne oprogramowanie

„Czy Zamawiający dopuści aparat z oprogramowaniem anglojęzycznym ? W nomenklaturze medycznej język angielski jest językiem powszechnie stosowanym” Odpowiedź: Tak

- Pkt. 19 Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2017

„Czy Zamawiający jako że mamy rok 2018 zmieni parametr na rok produkcji 2018 ? Zagwarantuje to Zamawiającemu dostarczenie aparatu z najnowszym oprogramowaniem. Odpowiedź: Tak

- Pkt. 52 Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze  min. 10 map

„Czy Zamawiający dopuści aparat z 8 mapami koloru w Color Dopplerze ? Jest to parametr, który nie wpływa na właściwości diagnostyczne oferowanego urządzenia” Odpowiedź: Tak

- Pkt. 70 Liczba elementów min. 160

„Czy Zamawiający dopuści głowicę ze 128 elementami ?” Odpowiedź: Tak

- Pkt 5. Prosimy o doprecyzowanie treści punktu i zmianę jego treści na: „Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na  nowy, nieużywany.” Odpowiedź: Tak

- Pkt 7. W punkcie 6. Zamawiający reguluje fakt, że planowe przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta nie powodują wydłużenia okresu gwarancji. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie punktu 7. i zmianę jego treści na „W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy.” Odpowiedź: Tak.

Dotyczy załącznika nr 4 – wzór umowy

- §3. Czy Zamawiający przewiduje możliwość przyłączenia aparatu będącego przedmiotem zamówienia do sieci szpitalnej z dostępem do sieci zewnętrznej Internet, oraz zawarcie dodatkowej, odrębnej umowy zgodnej z RODO, regulującej bezpieczeństwo danych osobowych podczas wizyt serwisowych w miejscu instalacji oraz zdalnej diagnostyki urządzenia poprzez sieć komputerową? Umożliwi to Wykonawcy zdalną diagnostykę i ewentualną naprawę urządzenia poprzez łącze internetowe, z wykorzystaniem bezpiecznej transmisji szyfrowanej, pod warunkiem spełnienia wymogu przepustowości łącza na poziomie min. 512 Kbit/s., i zapewnienie krótkiego czasu reakcji i zdalnej naprawy. Prosimy również o potwierdzenie, że w takim wypadku Zamawiający uzna zdalną diagnostykę jako reakcję na zgłoszenie awarii. Odpowiedź: - zapisy Siwz bez zmian.

- §3. ust. 5. Powszechną praktyką jest, że odpowiedzialność i obowiązki gwarancyjne obciążają Wykonawcę tylko w przypadku, kiedy stwierdzone wady lub usterki  sprzętu nie wynikają z niewłaściwej eksploatacji sprzętu, użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem bądź uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych przez użytkownika. Zamawiający w tym punkcie oczekuje odpowiedzialności Wykonawcy w przypadku uszkodzeń mechanicznych, co przeczy tej regule, oraz elektrycznych, które mogą zostać spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. skoki napięcia zasilania), na które Wykonawca nie ma wpływu. Ponadto, diagnostyka uszkodzeń urządzenia powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel serwisowy, posiadający do tego odpowiednie kompetencje. Utrzymanie bieżących zapisów może uniemożliwić Zamawiającemu złożenie konkurencyjnej oferty. W związku z powyższym prosimy o modyfikację i doprecyzowanie treści punktu na:
„5. Gwarancja obejmuje w ramach ceny wymianę wszystkich zużytych lub uszkodzonych podzespołów i części (pakietów serwisowych), celem przywrócenia pełnej sprawności urządzeń, oraz:

- pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu, w tym naprawy i przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu. Naprawa będzie wykonywana bezpośrednio po  zgłoszeniu przez użytkownika nieprawidłowości w działaniu urządzenia.

- wady materiałowe i konstrukcyjne oraz wykonawstwo,

- usunięcie uszkodzenia do 5 dni  roboczych od zgłoszenia awarii (naprawa wykonywana  bezpośrednio po  zgłoszeniu przez użytkownika nieprawidłowości w działaniu urządzenia).

- w czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy.

- trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na  nowy, nieużywany.” Odpowiedź: Tak

- §3. ust. 7. Prosimy o doprecyzowanie, że termin 5 dni na usunięcie awarii od zgłoszenia dotyczy 5 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpowiedź: Tak

XXVI… Dotyczy ;

Pytanie nr 1 – dotyczy załącznik nr 5 do SIWZ zadanie 5 (USG okulistyczne), Punkt specyfikacji nr 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści:

Monitor kolorowy  21 cali Rozdzielczość Full HD 1920x1080p ?

Odpowiedź: Tak

XXVII.. Dotyczy ;

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania nr 1 poniższe sprzętu (lampa bezcieniowa i otoskop) Odpowiedź: Nie.  Zamawiający nie  przewiduje podziału zadań, i tym  tworzenie nowych zadań.

Lampa bezcieniowa przenośna z akumulatorem

Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 15 (5 modułów)?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia 		pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej. Odpowiedź: - zapisy Siwz bez zmian.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę wyposażoną tylko w uchwyt sterylny umieszczony na czaszy z boku do pozycjonowania lampą ? Takie ułożenie uchwytu nie zaburza wiązki światła.

W lampach tego typu i przy tak niewielkich rozmiarach uchwyt sterylny jest w zupełności wystarczający do pozycjonowania czaszą. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą temperaturę barwową 4750 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stałą temperaturę barwową 4500 K ? Jest to temperatura zbliżona do światła naturalnego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na lampę, ze stałą średnicą pola operacyjnego wynoszącą 17 cm? Odpowiedź: - zapisy Siwz bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści lampę z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 10%-100% realizowaną bezdotykowo czujnikiem umieszczony na czaszy? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją natężenia światła w zakresie 20%-100% realizowaną poprzez przyciski umieszczone na czaszy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę lamp firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu (dla tych 2 szt. montaż zajmie ok. 5 min.), dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy czaszy 21,5 cm?

Średnica czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Odpowiedź: - zapisy Siwz bez zmian.

Czy  Zamawiający  dopuści  oprawy lampy  wykonane ze stopów aluminium i/lub tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi, a osłona diod z tworzywa sztucznego. Odpowiedź: - zapisy Siwz bez zmian.

Otoskop

Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską? Sprzęt prosty w obsłudze jak, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty. Odpowiedź: - zapisy Siwz bez zmian.

XXVIII… Dotyczy ;

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 9, lp. 1 – lampa operacyjna podsufitowa do sali operacyjnej szt.1

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą ze źródłem światła LED w formie matrycy wykorzystującej diody o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w szerokim zakresie od 3100 do 5000˚K w pięciu krokach? Regulacja temperatury barwowej jest rozwiązaniem korzystniejszym, a oferowane rozwiązanie umożliwi ustawienie oczekiwanej przez Zamawiającego temperatury tj. ≥ 4500˚K.   Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o średnicy zewnętrznej czaszy wynoszącej 48cm? Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o średnicy zewnętrznej czaszy wynoszącej 63cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o natężeniu światła wynoszącym 150 [klux]? Różnica zaledwie 10 [klux] nie będzie zauważalna w praktyce użytkowej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola bezcieniowego w polu operacyjnym w zakresie od 15 do 32cm? Oferowany zakres jest znacznie szerszy od wymaganego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulowaną średnicą pola bezcieniowego w polu operacyjnym w zakresie od 20 do 42cm? Oferowany zakres jest znacznie szerszy od wymaganego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza .

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 9, lp. 2 – lampa operacyjna podsufitowa do sali reanimacyjnej szt. 2

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o średnicy czasz wynoszącej 48cm? Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o natężeniu światła wynoszącym 150 [klux]? Różnica zaledwie 10 [klux] nie będzie zauważalna w praktyce użytkowej. Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą ze źródłem światła LED w formie matrycy wykorzystującej diody o kolorystyce zapewniającej światło białe w polu operacyjnym dzięki zastosowaniu diod pracujących w dwóch zakresach widmowych (dwóch odcieniach), co umożliwia regulację temperatury barwowej w szerokim zakresie od 3100 do 5000˚K w pięciu krokach? Regulacja temperatury barwowej jest rozwiązaniem korzystniejszym, a oferowane rozwiązanie umożliwi ustawienie oczekiwanej przez Zamawiającego temperatury tj. min. 4500˚K. Odpowiedz: Nie-  Siwz bez zmian.

Dotyczy przedmiotu zamówienia: Zadanie 14 – stół zabiegowy/operacyjny okulistyczny

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół okulistyczny z regulacją wysokości stołu góra/dół w zakresie od 680 do 1080mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół okulistyczny z regulacją kąta nachylenia tułowia w zakresie od 0˚ do +65˚? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół okulistyczny z regulacją kąta nachylenia podudzia w zakresie od -12˚ do +20˚? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół okulistyczny z regulacją kąta nachylenia dolnej części nóg w zakresie od 0˚ do -45˚? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół okulistyczny o szerokości stołu z szynami bocznymi wynoszącej 655mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza minimum szerokość 760 mm

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół okulistyczny bez zintegrowanych podłokietników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

XIX….. Dotyczy ;

Pytanie nr 1, dot pkt. 21, Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści modyfikację pkt .21 w następujący sposób :

| 21 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powyższa modyfikacja pozwoli na zaoferowanie wyłącznie modeli aparatów z bieżącego roku produkcji i najnowszych wersji. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2, dot. Pkt. 24, Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści modyfikację pkt 24 w następujący sposób :

| 24 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 3 oraz możliwość rozbudowy o czwarty identyczny port dla głowic obrazowych. | Tak - podać |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie 3, dot. pkt. 27, Załącznik nr  5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści modyfikację pkt. 27 w następujący sposób :

| 27 | Zakres częstotliwości pracy USG | Min. 2 MHz do 18 MHz. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powyższa modyfikacja pozwoli na zaoferowanie aparatów o większym zakresie częstotliwości pracy i  możliwościach diagnostycznych.

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie 4 , dot. pkt 31, Załącznik nr  5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści modyfikację pkt 31 w następujący sposób :

| 31 | Głębokość penetracji od czoła głowicy | Min. 1 - 40 cm |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powyższa modyfikacja pozwoli na oferowanie aparatów o większym zakresie penetracji i zwiększy możliwości diagnostyczne urządzenia. Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 5, dot. pkt 35, Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści modyfikację pkt 35 w następujący sposób :

| 35 | FRAME RATE dla trybu B Min. 500 obrazów/s | Tak Min. 500 obrazów/s - 3 pkt Do 499 obrazów/s - 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

.Powyższa modyfikacja pozwoli nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 5, dot. pkt 36, Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści modyfikację pkt 36 w następujący sposób :

| 36 | FRAME RATE dla trybu B + kolor Min. 380 obrazów/s | Tak Min. 380 obrazów/s - 3 pkt Do 379 obrazów/s - 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 6, dot. pkt 39, Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści modyfikację pkt 39 w następujący sposób :

| 39 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 16,0 m/s dla zerowego kąta |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powyższa zmiana pozwoli na oferowanie aparatów o znacznie większym zakresie prędkości Dopplera co znacznie zwiększy wartość diagnostyczną urządzenia.

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 7, dot. pkt 45, Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści modyfikację pkt 45 w następujący sposób :

| 45 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | Min 16 m/sek dla zerowego kąta |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powyższa zmiana pozwoli na oferowanie aparatów o znacznie większym zakresie prędkości Dopplera co znacznie zwiększy wartość diagnostyczną urządzenia.

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 8, dot. pkt 55, Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG);

Czy Zamawiający dopuści modyfikację pkt 55 w następujący sposób :

| 55 | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG lub BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie lub płytach DVD-R/RW | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powyższa modyfikacja pozwoli nam na złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 9, dot. pkt 67, Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający potwierdzi że minimalna ilość elementów dla głowicy sectorowej (kardiologicznej) to 96 elementów? Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 10, dot. pkt. 70, Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści modyfikację pkt 70 w następujący sposób :

| 70 | Liczba elementów | Min. 600 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Większa liczba elementów wpływa bezpośrednio na jakość otrzymywanego obrazu ultrasonograficznego Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 11, dot. pkt 74, Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści modyfikację pkt 74 w następujący sposób :

| 74 | Liczba elementów | Min. 1500 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Większa liczba elementów wpływa bezpośrednio na jakość otrzymywanego obrazu ultrasonograficznego

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 12, dot. pkt. 71 i 72, Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający potwierdzi że wymaga tylko jednej głowicy o typie liniowym w kupowanym aparacie?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 13, dot. pkt 72, Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści modyfikację pkt 72 w następujący sposób :

| 72 | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 14, dot.  Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy z uwagi na wymaganą głowicę do badań kardiologicznych Zamawiający potwierdza że aparat powinien posiadać moduł dopplera ciągłego ? Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 15, dot. pkt. 26 Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści modyfikację Pkt 26 w następujący sposób :

| 26 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości minimum 19” | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 16, dot.  Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie wymogu możliwości rozbudowy w niniejszym aparacie tak jak poniżej:

|  | Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania ofert |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość rozbudowy w oferowanym aparacie o Elastografię akustyczną działającą w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocavity za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | Tak |  |

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 17, dot.  Załącznik nr 5, Aparat USG z głowicami convex liniowa kardiologiczna (USG):

Czy Zamawiający dopuści wprowadzenie wymogu możliwości rozbudowy w niniejszym aparacie tak jak poniżej:

|  | Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania ofert |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość rozbudowy w oferowanym aparacie o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografię w trybie B-mode i TE-Elastografia z obrazami uzyskiwanymi z CT i MR tzw. fuzja obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na zaoferowanej sondzie convex, linia, | Tak |  |

Powyższe modyfikacje pozwolą na podniesienie jakości oferowanego aparatu co wpływa bezpośrednio na walory diagnostyczne urządzenia.

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 18, dot. Załącznika nr 4 do SIWZ –Istotne postanowienia warunków umowy § 3 ust. 5:

„usuniecie uszkodzenia do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika)”

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w powyższym punkcie czasu naprawy bez wymiany części zamiennych i z wymianą części zamiennych. Proponujemy termin naprawy do  5 dni roboczych (bez wymiany części) i do 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy, zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu i może wynieść od 7-10 dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 3 ust. 5: na   .

„Gwarancja obejmuje w ramach ceny wymianę wszystkich zużytych lub uszkodzonych podzespołów i części (pakietów serwisowych), celem przywrócenia pełnej sprawności urządzeń, oraz:

- pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu, w tym naprawy i przeglądy techniczne     wymagane przez producenta aparatu. Naprawa będzie wykonywana bezpośrednio po  zgłoszeniu przez użytkownika nieprawidłowości w działaniu urządzenia.

- wady materiałowe i konstrukcyjne oraz wykonawstwo,

- usunięcie uszkodzenia do 5 dni  roboczych od zgłoszenia awarii (naprawa wykonywana  bezpośrednio po  zgłoszeniu przez użytkownika nieprawidłowości w działaniu urządzenia).

- w czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy.

- trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na  nowy, nieużywany.”

Pytanie nr 19, dot. Załącznika nr 4 do SIWZ –Istotne postanowienia warunków umowy § 3 ust. 5 oraz załącznik nr 5  Zestawienie Wymaganych Parametrów pkt. 7(aparat USG z głowicami convex linia kardiologiczna):

„w czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy”

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od w/w wymogu dostarczenia w czasie trwającego  postoju dłużej niż 5 dni, urządzenia zamiennego.  Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 20, dot. Załącznika nr 4 do SIWZ –Istotne postanowienia warunków umowy § 3 ust. 5 załącznik nr 5  Zestawienie Wymaganych Parametrów pkt. 5(aparat USG z głowicami convex linia kardiologiczna):

„trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane”

Prosimy uwzględnienie w powyższym zapisie wymiany sprzętu na nowy po trzeciej naprawie tego samego istotnego elementu. Wymiana aparatu po trzech naprawach gwarancyjnych jest nie uzasadniona, gdyż naprawy mogą dotyczyć mało istotnych elementów jak; kabel, przyciski, klawiatura i z tego powodu nie wymienia się urządzenia na nowy. W związku z powyższym, bardzo proszę o przychylenie się do naszej prośby poprzez wyrażenie zgody na powyższą zmianę.  Odpowiedź: Tak jak powyżej w modyfikacji.

Pytanie nr 21, dot. Załącznika nr 4 do SIWZ –Istotne postanowienia warunków umowy § 3 ust. 7):

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu  załatwienia reklamacji do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia wady. Wyjaśniamy, że Kodeks Cywilny gwarantuje wykonanie reklamacji do 14 dni.

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

Pytanie nr 22 , dot. Załącznika nr 4 do SIWZ –Istotne postanowienia warunków umowy § 4 ust. 1 ppkt.b):

b). „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymanie terminu zakończenia w  wysokość

– 1 % 0,5 % wartości umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - ale nie więcej łącznie niż 10 % wartości umowy”

Zwracamy uwagę, że kara powinna mieć charakter jedynie dyscyplinujący.

Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

XXX… Dotyczy ;

Zadanie nr 4: Aparat USG z głowicami convex, liniowa, kardiologiczna (USG)

- Dotyczy pkt. 24 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w replikator pozwalający na podłączenie 3 głowic jednocześnie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy pkt. 25 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dynamikę systemu 160 dB? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Dotyczy pkt. 26 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w monitor 15’’ z możliwością prezentacji obrazu na pełnym ekranie? Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

- Dotyczy pkt. 28 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające długość pętli Cineloop 500 klatek? Pozwala to na powrót 120 sekund wstecz badania. Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

- Dotyczy pkt. 35 – Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający FRAME RATE dla trybu B 391 obrazów/s? Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

- Dotyczy pkt. 36 – Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający FRAME RATE dla trybu B + kolor 88 obrazów/s? Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

- Dotyczy pkt. 54 -  Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający dysk twardy SSD 80 GB? Dysk tej technologii pozwala na dużo szybsze uruchomienie systemu oraz odczyt i zapis danych. Odpowiedź: Nie - zapisy Siwz bez zmian.

- Dotyczy pkt. 70 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające głowicę typu convex 128 elementową? Odpowiedź: Tak

XXXI.. Dotyczy ;

Pytanie nr 1 (dotyczy zadania 1. pozycja 13. urządzenie lokalizujące naczynia żylne).

Czy Zamawiający celem uzyskania najkorzystniejszej ceny i produktu najwyższej jakości, wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 13. zadania nr 1 (urządzenie lokalizujące naczynia żylne) jako oddzielne zadanie /

pakiet?

W obrębie zadania pierwszego jest aż 16 pozycji asortymentowych, co  stanowi istotne ograniczenie dla ubiegających się o udzielenie  zamówienia firm, które nie posiadają w ofercie wszystkich pozycji

asortymentowych zadania nr 1 a specjalizują się w grupie produktów  dedykowanych do wąskiej grupy specjalistów, tak jak w przypadku  np. tonometru bezdotykowego, który stanowi osobne zadanie nr 17 w tym przetargu.

Odpowiedź: Nie.  Zamawiający nie  przewiduje podziału zadań, i tym  tworzenie nowych zadań.

Pytanie nr 2 (dotyczy zadania 1. pozycja 13. urządzenie lokalizujące  naczynia żylne).

W zestawieniu wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych  zadania nr 1 pozycja 13 rządzenie lokalizujące naczynia żylne, jednym  z kryteriów jest "skuteczny dystans projekcji około np. 25-35cm."

Czy celem uzyskania najkorzystniejszej ceny, Zamawiający dopuści do  zaoferowania urządzenie, w którym skuteczny dystans projekcji wynosi 18-24cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie  .

XXXII… Dotyczy ; Zał. nr 4 do SIWZ

1. Czy  w celu miarkowania kar umownych zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej  w zakresie zapisów § 4 ust.1:

1.	Za nienależyte wykonanie umowy strony ustalają kary w następujących wypadkach i w wysokości.      Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

a).	w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada   Wykonawca – 3 % wartości  brutto niezrealizowanej części  przedmiotu umowy określonej w § 5 ust. 1

b). za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymanie terminu zakończenia w  wysokość

– 0,5 % wartości  opóźnionej części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki - ale nie więcej niż 10 % wartości brutto opóźnionej części umowy.

Odpowiedź: Nie - zapisy Szał nr 4- bez zmian. Jest  to jednorazowa dostawa a nie sukcesywna.

2.	Czy Zamawiający  dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku , gdy w skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT  (dotyczy w § 5 ust.4) Odpowiedź: Nie - zapisy zał nr 4 bez zmian. Jest  to jednorazowa dostawa a nie sukcesywna.

Pismo  w dniu  dzisiejszym  zamieszczono  na stronach  http://zoz-konskie.bip.org.pl/

Końskie 2018-04-20

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w  Końskich

Dr n. med. Wojciech  Przybylski

sporządził:

-Tomasz Milcarz