Numer sprawy: DSUiZP 252/MT/26/2018

Załącznik nr  5

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych

PARAMETRY  WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Przewoźny aparat RTG - (RTG przyłóżkowy)

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 szt. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 30 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 30 miesięcy - 0 pkt. 36 miesięcy - 5 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 20 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 21 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 22 | Oferent ma przeprowadzić na swój koszt testy akceptacyjne aparatu | Tak |  |
| 23 | Cyfrowy przewoźny przyłóżkowy aparat RTG | Tak |  |
| 24 | Moc generatora | ≥ 20 – 30 kW – 0 pkt 31 – 35 KW – 1 pkt 36 – 40 KW – 4 pkt |  |
| 25 | Napięcie generatora w zakresie min | ≥ 50 – 125 kV |  |
| 26 | Częstotliwość generatora wysokoczęstotliwościowy | Tak |  |
| 27 | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji | Tak |  |
| 28 | Minimalny czas ekspozycji | ≤ 1 ms. – 2 pkt ≤ 1,1-5 ms – 0 pkt. |  |
| 29 | Zakres wysokości ogniska od podłogi w min. zakresie min (65–190) cm | Tak |  |
| 30 | Szerokość aparatu | ≤ 70 cm |  |
| 31 | Zakres obrotu kolimatora | ≥ +/- 900 |  |
| 32 | Zakres obrotu lampy rtg wokół osi poziomej min. +/- 1200 | Od +/-1210 - do 179 – 0 pkt Od 1800 -2 pkt |  |
| 33 | Rotacja ramienia wokół osi pionowej min +/- 180o | Od 3000 – 2 pkt |  |
| 35 | Oświetlenie symulacji pola ekspozycji | TAK |  |
| 36 | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą | TAK |  |
| 37 | Wielkość dużego ogniska | ≤ 1,3 mm |  |
| 38 | Wielkość małego ogniska | ≤ 0,6 mm |  |
| 39 | Pojemność cieplna anody w min.140 kHU | Tak podać Od 281 kHU – 2 pkt 140-280 kHU – 0 pkt. |  |
| 40 | Prędkość obrotów anody | ≥ 3000 obr/min. |  |
| 41 | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu | ≥ 110 cm |  |
| 42 | Wysokość aparatu złożonego do transportu | ≤ 199 cm |  |
| 43 | Rozmiar detektora bezprzewodowego ≥ 35x40 cm- dostawa min. 2 sztuki + detektor pediatryczny | Tak Podać rozmiar detektora |  |
| 46 | Obsługa systemu obrazowego z monitora konsoli zintegrowanego z aparatem | TAK |  |
| 47 | Monitor menu oraz do przeglądania obrazów typu LCD min. 15” | TAK, podać |  |
| 48 | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu max. 5 sek. | Do 3,0 s - 1 pkt Od 3,1 s – 0 pkt. |  |
| 49 | Wybór parametrów obróbki obrazu | TAK, podać |  |
| 50 | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 1000 | TAK, podać |  |
| 51 | Regulacja okna obrazu | TAK |  |
| 52 | Zoom | TAK, podać |  |
| 53 | Zarządzanie bazą pacjentów i badań | TAK |  |
| 54 | Interfejs sieciowy z min funkcjami: - DICOM | TAK, podać |  |
| 55 | Interfejs sieciowy przewodowy lub bezprzewodowy | TAK, podać |  |
| 56 | Waga aparatu max 580 kg | Do 350 kg – 3 pkt. Od 351 do 580 kg - 0 pkt. |  |
| 57 | Miernik dawki DAP | TAK |  |
| 58 | Programy anatomiczne | TAK |  |
| 59 | Oferowany aparat ma posiadać na dzień złożenia ofert rozwiązanie umożliwiające przyszłą: „Integracja aparatu z systemem szpitalnym HIS (Firma Comarch - Optimed) oraz PACS (Firma - Agfa). Oferent ma dostarczyć niezbędne moduły lub komputer(y) potrzebne do integracji i stworzenie pełnego stanowiska.” | TAK |  |
| 59a | Integracja aparatu z systemem szpitalnym HIS (Firma Comarch - Optimed) oraz PACS (Firma - Agfa). Oferent ma dostarczyć niezbędne moduły lub komputer(y) potrzebne do integracji i stworzenie pełnego stanowiska. Koszty integracji po stronie dostawcy aparatu Padać koszt integracji w PLN | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt Podać koszt integracji w PLN |  |
| 60 | Archiwizacja poprzez port USB | TAK |  |
| 61 | Własny napęd jezdny | Tak – 1 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 62 | Upgrade posiadanej konsoli technika (NX8800) w zakresie: -monitor 19” DICOM -Komputerów PC z oprogramowaniem do obróbki zdjęć -UPS -Detektory aparatu oferowanego oraz skanery CR współpracują z oferowanymi Upgradowanymi konsolami. -Konsole umożliwiają system monitoringu dawki pacjenta zgodnie z IHE REM | Tak – 8 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 63 | Oferent ma przeprowadzić na swój koszt testy akceptacyjne – specjalistyczne aparatu | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Na wezwanie  należy przesłać firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej