Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/7/ ODP IV / 2012					  Końskie 2012-06-18.

dot. sprawy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

- Dotyczy :

APARATU RTG Z RAM C:

- Dot. Wymagania techniczne - załącznik nr 5 do SIWZ, śródoperacyjne ramię C, punkt 3: 
Zamawiający wymaga aby skopia impulsowa była realizowana z prędkością nie mniejszą niż 10 imp/s. Prosimy o dopuszczenie do postępowania aparatu, w którym skopia impulsowa posiada maksymalną częstotliwość pracy 8 imp/sek. Jest to parametr wystarczający do pełnego wykorzystania zalet skopii pulsacyjnej.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ

- Dot. Wymagania techniczne - załącznik nr 5 do SIWZ, śródoperacyjne ramię C, punkt 21: 
Zamawiający wymaga aby wielkość ogniska był maksymalnie 0,7 mm. Taki zapis może spełnić mniej zawansowana technologicznie lampa jednoogniskowa, jednocześnie lepsze lampy dwuoniskowe zostaną wyeliminowane. Czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy dwuogniskowej o wielkościach ognisk 0,6; 1,4 mm?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający wyraża zgodę

- Dot. Wymagania techniczne - załącznik nr 5 do SIWZ, śródoperacyjne ramię C, punkt 23: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy RTG o pojemności cieplnej 76 kHU? Zmiana nie będzie miała istotnego znaczenia klinicznego, ponieważ lampy o tych pojemnościach prezentują bardzo zbliżone warunki pracy i różnica taka nie będzie miała istotnego znaczenia klinicznego.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający wyraża zgodę

- Dot. Wymagania techniczne - załącznik nr 5 do SIWZ, śródoperacyjne ramię C, punkt 25:
Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu z kolimatorem szczelinowym wyposażonym w przesłony nieprzepuszczalne, obrotowe. Kolimacja pola obrazowania wymaga takich właśnie rodzaju blend i ten typ kolimacji jest niezbędny do poprawnej pracy aparatu.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.

II. System ogrzewania pacjenta

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści materac do podgrzewania składający się min. z :

- system składający się z modułu kontrolnego posiadające tylko jedno podłączenie przewodem do koca grzewczego

-system ogrzewający oparty o technologię „suchego grzania” - bez udziału wody, nie powodujący ogrzewania otoczenia

- giętka polimerowa mata grzewcza, komfortowe poliesterowe poszycie, min. 205g m-2

- wbudowany system zabezpieczający przed przegrzaniem

- wbudowany czujnik temperatury

- dezynfekcja koca grzewczego za pomocą ogólnie dostępnych środków dezynfekcyjnych

- zewnętrzne pokrycie bezlateksowe, poszycie zgodne z technologią RF

- mocowanie sterownika do standardowych statywów kroplówkowych

- alarmy: wizualny i dźwiękowy

- kabel łączący sterownik z materacem 4m

- system wykorzystujący prąd o niskim napięciu zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń medycznych

- zużycie prądu przez system, max. 75 [W]

- wyświetlanie zadanej temperatury

- skok regulacji temperatury 1,0 [°C]

- zakres ustawienia temperatury od 37 [°C] do 40 [°C]

- system bez emisji dźwięku

- menu w języku polskim

- konektor do połączenia materaca z kontrolką zabezpieczony przed dostaniem płynów do środka na poziomie IP67

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2,poz. 5.

Czy Zamawiający dopuści koc do ogrzewania pacjenta w rozmiarze 1660x1200mm, oraz  870x500mm ? :

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, poz. 6.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Poszewki na koc grzewczy wielokrotnego użytku, nadające się do prania (95°C) oraz dezynfekcji” ?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

III.  Dotyczy Załącznik nr 5 do SIWZ

- Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia stanowiących przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu z rokiem produkcji min. 2011?

Odpowiedź; Tak, zgodnie z zapisami  SIWZ.

Dotyczy punkt VI B.1. SIWZ

- Prosimy o potwierdzenie czy oświadczenie dla osób fizycznych spełniające wymaganie punktu VI B.1 zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w punkcie VI A.4, nie zaś VI A.3?

Odpowiedź; Zawarte jest w treści oświadczenia wymienionego w punkcie VI A.4

Dotyczy § 10 punkt 1 Umowy

- Prosimy o obniżenie kar umownych do 0,02% wartości netto umowy za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia przy opóźnieniu do 10 dni oraz do 0,05% wartości netto umowy za każdy następny dzień opóźnienia.

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji.

Dotyczy § 10 punkt 2 Umowy

- Prosimy o doprecyzowanie punktu 2 § 10 umowy na zapis:

„Za nieterminową naprawę sprzętu w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto sprzętu podlegającego naprawie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji.

Dotyczy § 13 punkt 2 Umowy

- Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie ww. paragrafu Umowy na zapis:

„W przypadku niedotrzymania terminów dostawy Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy zawierającym zagrożenie odstąpieniem od umowy i wskazującym dodatkowy min. 14 dniowy termin na wykonanie zamówienia. Wyznaczenie przez Zamawiającego nowego terminu nie zwalnia wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych określonych w §10.”

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji..

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wyposażenie stanowiska OIT

Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Dotyczy pkt. 2

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 3, 4

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator zasilany w powietrze z wbudowanej turbiny oraz zasilany w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu od 2,8 do 6,0 bar?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 16

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator bez trybu wentylacji spontanicznej kontrolowanej ciśnieniem z docelową częstością oddechów, wyposażony w tryb PS pro (wentylacji spontanicznej ze wspomaganiem wdechu, PEEP i dostosowującą się częstością oddechową)?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 14

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z 	wentylacją na dwóch poziomach ciśnienia typu Duo-Levels?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 22

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z Objętością oddechową regulowaną w zakresie 40-2000 ml?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 23

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z maksymalnym przepływem wdechowym wynoszącym 175 l/min?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 33 i 34

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator tylko z przepływowym tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta, regulowanym w zakresie od 1 do 10 l/min?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 36

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z możliwością wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych kontrolowanych objętością: prostokątną i opadającą?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 40

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z podstawowym, pojedynczym, sterowany dotykowo, kolorowy monitorem o przekątnej 10,4” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru 
i nastawiania parametrów wentylacji (urządzenie wyposażone w jeden ekran)?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 41

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z graficzną prezentacja ciśnienia, przepływu w funkcji czasu – z jednoczesną prezentacją 2 krzywych na ekranie?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 42

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator z jednoczesną prezentacją jednej pętli na ekranie (wybranej z pętli objętość-przepływ, przepływ-ciśnienie, ciśnienie-objętość)?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 56 i 57

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator bez pomiaru podatności i oporu?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 58

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator bez możliwości rozbudowy o pomiar CO2?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 63

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania respirator, zasilany z wbudowanej turbiny, bez alarmu niskiego ciśnienia zasilania powietrza, wyposażony w alarm?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pom. 0.57 Dyżurka – stanowisko nadzoru pielęgniarek

Centrala monitorująca - 1 szt. oraz 10 szt. monitorów funkcji życiowych pacjenta wyposażonych w:

- 10 szt.: kardiomonitor, pulsoksymetr, kapnograf, aparat do automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, fonendoskop

- 5 szt. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną

- 2 szt. urządzenie do pomiaru rzutu serca

Dotyczy pkt. 4, 5

- Czy Zamawiający dopuści do monitor modułowy w technologii Smart CableTM, w której zminiaturyzowano obwody i umieszczono w kablach, bez możliwości przenoszenia danych w module?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 6

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor bez rączki transportowej?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 32

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor bez możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 w dwóch różnych punktach?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pom. 0.33 Sala wybudzeń

Monitor funkcji życiowych na salę wybudzeń - 6 szt.

Dotyczy pkt. 1, 2

- Czy Zamawiający dopuści do monitor modułowy w technologii Smart CableTM, w której zminiaturyzowano obwody i umieszczono w kablach, bez możliwości przenoszenia danych w module?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 3

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor bez rączki transportowej?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pkt. 29

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor bez możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 w dwóch różnych punktach?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

IV

Stół operacyjny ortopedyczny z wyposażeniem – 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, nie wyposażony w agregat wyciągowy do mikroinwazyjnego wszczepiania stawu biodrowego z wyciągiem z włókien węglowych ?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania agregat do pozycjonowania miednicy do operacji mikroinwazyjnego wszczepiania stawu biodrowego wykonany z aluminium i sterylizowanych materacy ?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyciągowe do kości piszczelowych ustawiane pod zmiennym  kątem do płaszczyzny stołu tak, aby blat mógł pozostać w pozycji poziomej a kość piszczelowa mogła być ustawiona poziomo lub nachylona  w dół pod kątem od 0°  do 45 ° z tolerancją  +/-10°. Elementy podpierające wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej ?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

V.  Pytanie dotyczące stołów operacyjnych :

- Czy zamawiający dopuści do postępowania instrukcje serwisowo – techniczne wraz 
z odpowiednim szkoleniem personelu szpitala w zakresie podstawowej obsługi serwisowo – technicznej w/w urządzenia przeprowadzone przez autoryzowany serwis w Polsce.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

VI.

Czy w zamian parametrów wymaganych w opisie aparatu do znieczulania (punkty od 1 do 88) Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń inny niż Maquet FLOW-I charakteryzujący się poniższymi parametrami:”

| Parametry ogólne |
| --- |
|  | Wymiary zewnętrzne (1400 wys. x 740 szer. x 250 gł.) [mm] |
|  | Waga 84kg z monitorem funkcji życiowych |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz |
|  | Blat roboczy (w tym blat do pisania) |
|  | Oświetlenie blatu, bloku przepływomierzy, zintegrowane z aparatem. |
|  | Szuflady na drobne akcesoria, 2 szuflady |
|  | Mobilny aparat, cztery koła jezdne, blokada dwóch kół aparatu |
|  | Fabryczny uchwyt 10 l butli rezerwowych zgodnych z PN, tlenowej i podtlenku azotu |
|  | Dodatkowe gniazda elektryczne 230VAC. 4 gniazda |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej 3-6bar, wtyki dopasowane do sieci szpitalnej |
|  | Awaryjne zasilanie gazowe z butli (N2O, O2), w komplecie reduktory do N2O, O2, oraz węże przyłączeniowe. |
|  | Zasilanie awaryjne aparatu na 30min. |
|  | Szyna na dodatkowe akcesoria po bokach aparatu |
|  | Uchwyty do 2 parowników mocowanych jednocześnie |
|  | Wbudowany system mocowania parowników Selectatec |
|  | Blokada uniemożliwiająca jednoczesną podaż dwóch środków wziewnych jednocześnie |
| System dystrybucji gazów |
|  | Przepływomierze mechaniczne wysokiej dokładności dla tlenu, podtlenku azotu, powietrza. Podwójne przepływomierze dla tlenu i podtlenku azotu umożliwiające podaż gazów anestetycznych z minimalnymi, niskimi przepływami. |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% - układ pneumatyczny |
|  | System automatycznego odcięcia N2O w przypadku braku dopływu tlenu. |
|  | Możliwość wyboru podawanej mieszaniny gazów: O2+N2O lub O2+Powietrze. Przełącznik umieszczony na panelu przednim aparatu. |
| Układ oddechowy |
|  | Komplet rur jednorazowego użytku do wentylacji pacjentów dorosłych i dzieci – 1kpl. |
|  | Ogrzewany system okrężny celem minimalizacji kondesacji pary wodnej w układzie. |
|  | Wspólne wyjście gazów z możliwością podłączenia układów nie zwrotnych (Jackson-Rees, Magill, Kuhn, Bain) |
|  | Dodatkowy przepływomierz do podawania tlenu na maskę podczas znieczuleń przewodowych |
|  | Obejście tlenowe (bypass tlenowy) o wydajności min. 35 l/min. |
|  | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa z regulacją ciśnienia w drogach oddechowych w zakresie od min. 0 – 70mbar |
|  | Automatyczna aktywacja zaworu APL podczas wentylacji w trybie ręcznym/oddech spontaniczny oraz automatyczna deaktywacja podczas pracy w obiegu półzamkniętym lub półotwartym. |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o budowie przeziernej o pojemności 4,2 l. |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną. System dopasowany do instalacji szpitalnej odciągu gazów poanestetycznych. |
|  | RESPIRATOR ANESTETYCZNY, zintegrowany, napędzany pneumatycznie lub elektrycznie, sterowany mikroprocesorowo |
| Tryby wentylacji |
|  | Tryb ręczny wentylacji/oddech spontaniczny |
|  | Wentylacja w trybie VC-SIMV |
|  | Wentylacja w trybie PC-SIMV |
|  | Wentylacja w trybie PSV |
|  | Wentylacja kontrolowana objętością VCV |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem PCV |
| Regulacje |
|  | Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (podać zakres) 0 do 30 mbar |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, 1: 6 do 4:1 |
|  | Regulacja częstości oddechu 3 do 100 odd./min |
|  | Regulacja ciśnienia wdechowego od 5 do 70 cmH2O |
|  | Regulacja Plateau 0 – 95% |
|  | Regulacja objętości oddechowej : 5 – 1500 ml |
|  | Regulacja czasu bezdechu od 4 – 40s |
|  | Łatwe przejście pomiędzy wentylacją w trybie ręcznym, półzamkniętym, półotwartym za pomocą jednego przełącznika umieszczonego na panelu przednim. Nie dopuszcza się żadnej ingerencji w obwodzie oddechowym lub menu aparatu.– podać rozwiązanie |
| Alarmy |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |
|  | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |
|  | Alarm braku zasilania w poszczególne gazy |
|  | Alarm bezdechu |
|  | Alarm minimalnego i maksymalnego stężenia tlenu |
|  | Możliwość wyłączenia alarmu braku zasilania w powietrze z poziomu menu aparatu. |
|  | Możliwość wyłączenia alarmu braku zasilania w N2O z poziomu menu aparatu. |
| Pomiar i obrazowanie |
|  | Kolorowy ekran respiratora, przekątna 8,4’’ , wbudowany w korpus aparatu |
|  | Pomiar objętości oddechowej Vt |
|  | Pomiar objętości minutowej MV |
|  | Pomiar częstotliwości oddechowej f |
|  | Ciśnienia szczytowego |
|  | Ciśnienia plateau |
|  | Ciśnienia średniego |
|  | Ciśnienia PEEP |
|  | Krzywa ciśnienia w funkcji czasu obrazowana na ekranie respiratora przy wentylacji mechanicznej i ręcznej |
|  | Krzywa przepływu w funkcji czasu obrazowana na ekranie respiratora podczas prowadzenia wentylacji mechanicznej i ręcznej |
|  | Automatyczne skalowanie krzywych prezentowanych na ekranie aparatu. |
|  | Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i przycisków szybkiego dostępu |
|  | Automatyczna kompensacja dopływu świeżych gazów w trakcie pracy |
|  | Pomiar EtCO2 i inCO2 |
|  | Pomiar stężenia tlenu (czujnik paramagnetyczny) |
|  | Monitorowanie stężenia wdechowego i wydechowego gazów anestetycznych zintegrowane z aparatem do znieczulania. Monitorowane środki anestetyczne: dezfluran, halotan, izofluran, enfluran, sevofluran, , N2O. |
|  | Jednoczesne obrazowanie krzywej kapnograficznej oraz wartości stężeń gazu anestetycznego i tlenu, CO2 |
|  | Pomiar i monitorowanie MAC na podstawie wieku pacjenta. |
| iNNE |
|  | Jeden ssak iniektorowy z regulacją siły ssania, napędzany sprężonym powietrzem z butlą wielorazowego użytku wykonanej z polisulfonianu o pojemności min.1l (dwie butle w komplecie). Dopuszcza się zaoferowanie zbiorników jednorazowych lub wkładów żelowych |
|  | Możliwość ominięcia testu, tzw. szybkie uruchomienie |
|  | Test systemu trwający maks. 60s z możliwością przeprowadzenia testu w trybie „Czuwanie” – na żądanie. |
|  | Bezobsługowe czujniki przepływu z dożywotnią gwarancją |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |
|  | Półka pod monitor pacjenta |
|  | Instrukcja Obsługi w języku polskim |
|  | Parownik do sevofluranu typu QF |
|  | Dren do pomiaru stężeń anestetyka – 30szt. |
|  | Pułapka wodna – 10szt. |
| Monitor funkcji życiowych do aparatu |
|  | Monitor o wadze maks. 6,8 kg z akumulatorami, kompaktowy bezpiecznie zamontowany na aparacie do znieczulania. |
|  | W obudowie rączka umożliwiająca przenoszenie i zawieszenie monitora na szczycie łóżka |
|  | Przekątna ekranu 15" |
|  | Typ ekranu: kolorowy LCD TFT o rozdzielczości co najmniej 1024 x 768 |
|  | Zasalanie rezerwowe na poziomie 120min. |
|  | Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja stanów alarmowych |
|  | Wyświetlanie do 14 krzywych jednocześnie |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów 2400 godz. |
|  | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych |
|  | Programowanie wyświetlania krzywych dynamicznych wraz z wartościami cyfrowymi i ekranu „dużych cyfr" |
|  | Programowanie tzw. „przycisków szybkiego dostępu” |
|  | Zapamiętywanie min. 75 odcinków krzywych dynamicznych związanych z sytuacjami alarmowymi |
|  | Pełny przegląd monitorowanych krzywych dynamicznych do 6 godzin. |
|  | Kalkulator leków, kalkulator hemodynamiczny, kalkulator mechaniki oddechowej, kalkulator oksygenacji, kalkulator parametrów nerkowych, |
|  | Zasilanie monitora 230V/50Hz |
|  | Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na min. 3 h pracy |
|  | Monitor wyposażony w złącze LAN do podłączenia monitora do sieci monitorującej |
|  | Komunikaty na ekranie w języku polskim |
|  | Obsługa przy pomocy pokrętła i przycisków funkcyjnych |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe sterowanie realizowane poprzez panel sterujący. |
|  | Możliwość podglądu wybranego monitora pracującego w sieci |
| MONITOROWANIE |
| Pomiar EKG/ST/RESP |
|  | Pomiar częstości pracy serca w zakresie.: od 0 do 350bpm |
|  | Pomiar częstości oddechu w zakresie: od 0-150rpm z dokładnością nie gorszą niż ±1 rpm |
|  | Możliwość wyboru odprowadzenia, z którego będzie dokonywany pomiar częstości oddechu: RA-LA RA-LL |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST +/-8mm |
|  | Podstawowa oraz rozszerzona analiza arytmii, min. 19 kategorii wykrywanych zaburzeń rytmu |
|  | Ustawianie granic alarmowych częstości akcji serca, odchylenia odcinka ST, częstości oddechu oraz czasu trwania bezdechu |
|  | Funkcja holterowska „full disclosure” do 6 godzin. Pełny przegląd wszystkich 12 odprowadzeń EKG |
|  | Przewód EKG z 5 końcówkami EKG. Co najmniej 50 szt. jednorazowych, elektrod EKG na podkładzie z gąbki. |
| Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną oscylometryczną |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia: Dorośli/ dzieci: Skurczowe: 30 - 255 mmHg Rozkurczowe: 15- 110 mmHg Średnie: 20 – 235 mmHg Noworodki: Skurczowe: 30 - 135 mmHg Rozkurczowe: 15 - 110 mmHg Średnie: 20 – 125 mmHg |
|  | Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego |
|  | Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego |
|  | Tryb pracy ręczny |
|  | Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 1 do 480 minut |
|  | Funkcja umożliwiająca pomiar ciśnienia krwi i pulsoksymetrii na jednej ręce bez wywoływania alarmu SpO2 podczas ucisku mankietu |
|  | Minimum 2 mankiety – rozmiary do wyboru przez Zamawiającego. Przewód łączący mankiet z monitorem. |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografia w technologii MASSIMO |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu |
|  | Dźwięk sygnalizujący wykrycie pulsu o zmiennej charakterystyce i zależnie od wartości saturacji |
|  | Ustawianie granic alarmowych % saturacji oraz częstości pulsu |
|  | Czujnik pomiarowy SpO2 na palec. Przewód łączący czujnik z monitorem. |
|  | Pomiar temperatury, 2 kanały, zakres 0-45oC i rozdzielczością 0,1oC |
|  | Wyświetlanie wartości temperatury ciała |
|  | Ustawianie granic alarmowych temperatury ciała, temperatury różnicowej |
|  | Powierzchniowy czujnik temperatury |
| Nieinwazyjny pomiar rzutu serca |
|  | Pomiar metodą Fick’a dokonywany w oparciu o parametry: SpO2 SvO2 Zużycie O2 Hemoglobina |
| Pomiar transmisji nerwowo – mięśniowej dowolnie sterowany - z wykorzystaniem stymulacji serią poczwórnej TOF, - z wykorzystaniem pojedynczej stymulacji |
| Inwazyjny Pomiar Ciśnienia Pomiar w min. 2 kanałach. Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 50 – (+) 300 mmHg. |
| Możliwość rozbudowy o pomiar BIS bez udziału serwisu. |
| Możliwość rozbudowy o pomiar EEG bez udziału serwisu. |
|  | Wyposażenie: -Kabel EKG dla dorosłych x 1 szt. - EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe x 1 szt. - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. - wężyk łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych x 1 szt. - mankiet dla dorosłych, standardowy x 1 szt. - mankiet dla dorosłych, mały x 1 szt. - mankiet dla dorosłych, duży x 1 szt. - mankiet dla dzieci x 1 szt. - czujnik na palec dla dorosłych i dzieci x 1 szt. - kable do podłączenia jednorazowych czujników ciśnienia x 2 szt. - czujnik temperatury powierzchniowej x 1 szt - czujnik temperatury wewnętrznej x 1 szt - przewód stymulacyjny do pomiaru zwiotczenia nerwowo-mięśniowego - czujnik przyspieszenia do pomiaru zwiotczenia nerwowo-mięśniowego |
| Gwarancja i inne postanowienia |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |
|  | Upgrade oprogramowania bezpłatny minimum 24 miesiące |
|  | Dostępność części zamiennych i eksploatacyjnych nie mniej niż 10 lat od daty dostawy |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi zestawu |
|  | Szkolenie min. 3 osób personelu technicznego w zakresie podstawowej obsługi technicznej i przeglądów okresowych oferowanych urządzeń. Dokumentacja serwisowa |
|  | Dostarczona aparatura powinna być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria i instrukcję obsługi w języku polskim. |
|  | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji - nie mniej niż 1 przegląd rocznie |
|  | Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych |

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Monitory na wybudzeniówkę

- Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym moduły są podłączane do specjalnej ramy a nie bezpśrednio do jednostki centralnej monitora?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym dane pacjenta są przenoszone z pośrednictwem łącza WiFi lub WLAN a nie poprzez moduł pomiarowy?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, który nie posiada rączki do przenoszenia oraz wbudowanej baterii?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

- Czy Zamawiający dopuści monitor, którego ekran nie jest zintegrowany z obudową monitora?

Odpowiedź; Tak.  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, który może obrazować jednocześnie do 8 krzywych dynamicznych na ekranie.

Odpowiedź; Nie.  Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, który oferuje chłodzenie za pośrednictwem wentylatora?

Odpowiedź; Nie.  Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, który nie posiada wbudowanej baterii?

Odpowiedź; Nie.  Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor z analizą ST w zakresie +/-8mm?

Odpowiedź; Nie.  Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, który wykrywa i rozpoznaje 19 rodzajów arytmii?

Odpowiedź; Nie.  Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym pomiar NIBP jest dokonywany w zakresie od 15 do 255mmHg?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem SpO2, w którym puls jest mierzony w zakresie od 20 – 250bpm?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym pomiar EEG będzie dokonywany z 4 kanałów?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

- Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym rozbudowa o pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej będzie się odbywać za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Centrala nadzoru pielęgniarskiego:

- Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym moduły są podłączane do specjalnej ramy a nie bezpśrednio do jednostki centralnej monitora?

Odpowiedź; Tak.  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym dane pacjenta są przenoszone z pośrednictwem łącza WiFi lub WLAN a nie poprzez moduł pomiarowy?

Odpowiedź; Tak.  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, który nie posiada rączki do przenoszenia oraz wbudowanej baterii?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

- Czy Zamawiający dopuści monitor, którego ekran nie jest zintegrowany z obudową monitora?

Odpowiedź; Tak.  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, który może obrazować jednocześnie do 8 krzywych dynamicznych na ekranie.

Odpowiedź; Nie.  Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, który oferuje chłodzenie za pośrednictwem wentylatora?

Odpowiedź; Nie.  Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, który nie posiada wbudowanej baterii?

Odpowiedź; Patrz, odpowiedzi na pytania z dn. 25.05.2012r.

- Czy Zamawiający dopuści monitor z analizą ST w zakresie +/-8mm?

Odpowiedź; Nie.  Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, który wykrywa i rozpoznaje 19 rodzajów arytmii?

Odpowiedź; Nie.  Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym pomiar NIBP jest dokonywany w zakresie od 15 do 255mmHg?

Odpowiedź; Tak.  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor z pomiarem SpO2, w którym puls jest mierzony w zakresie od 20 – 250bpm?

Odpowiedź; Tak.  Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym pomiar EEG będzie dokonywany z 4 kanałów?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

- Czy Zamawiający dopuści monitor, w którym rozbudowa o pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej będzie się odbywać za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Defibrylator 2 szt.:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadzę bez akumulatora 7,4 kg, możliwością rozłączenia na 3 części co znacznie ułatwia przenoszenie urządzenia?

Odpowiedź; Nie.  Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie od 10 do 150 mA?

Odpowiedź; Tak.  Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiarowym tętna od 18 do 350 ud./min.?

Odpowiedź; Tak.  Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością rozbudowy o pomiar pulsoksymetrii SpO2, pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii CO2 z pomiarem optycznym (odpowiednim do pomiarów bocznego strumienia) dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości automatycznym wydruków? Defibrylator automatycznie zapisuje dane z akcji defibrylacyjnej z możliwością późniejszego ich wydrukowania.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Ssak 3 szt.:

Czy Zamawiający dopuści ssak z maksymalną wydajnością ssania 45 l/min?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści ssak z jednorazowymi filtrami hydrofobowymi montowanymi na drenie pacjenta?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 460 x 990 x 480 mm?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Defibrylator 4 szt.:

Czy Zamawiający dopuści defibrylator o wadzę bez akumulatora 7,4 kg, możliwością rozłączenia na 3 części co znacznie ułatwia przenoszenie urządzenia?

Odpowiedź; Nie.  Zamawiający nie dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z natężeniem prądu stymulacji w zakresie od 10 do 150 mA?

Odpowiedź; Tak.  Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem pomiarowym tętna od 18 do 350 ud./min.?

Odpowiedź; Tak.  Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością rozbudowy o pomiar pulsoksymetrii SpO2, pomiar SpO2, z prezentacją krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna, z wykluczeniem artefaktów ruchowych?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii CO2 z pomiarem optycznym (odpowiednim do pomiarów bocznego strumienia) dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości automatycznym wydruków? Defibrylator automatycznie zapisuje dane z akcji defibrylacyjnej z możliwością późniejszego ich wydrukowania.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Ssak 3 szt.:

Czy Zamawiający dopuści ssak z maksymalną wydajnością ssania 45 l/min?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści ssak z jednorazowymi filtrami hydrofobowymi montowanymi na drenie pacjenta?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach 460 x 990 x 480 mm?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Prosimy o wykreślenie punktu 15 tabeli. W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca oferuje jedną myjnię-dezynfektor, punkt ten jest więc bezzasadny.

Odpowiedź; Zamawiający wykreśla ten punkt z tabeli.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 4 programami mycia i dezynfekcji bez dodatkowego programu oczyszczającego? Z praktyki wiadome jest, że w codziennym użytkowaniu taka ilość programów jest całkowicie wystarczająca.

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które waży 175 kg bez wody, kanistrów z chemikaliami i załadunku? Określenie masy całkowitej jest trudne, bez możliwości ustalenia, ile narzędzi zostanie załadowane do komory oraz ile 5l zbiorników z chemikaliami Zamawiający umieści w urządzeniu. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający posiada w miejscu instalacji urządzenia:

- podłączenie wody zimnej ¾”, 5-30°C

- podłączenie wody ciepłej ¾”, 30-70°C

- podłączenie wody demineralizowanej ¾”, 5-70°C

- zasilanie elektryczne 3x400V, 50 Hz, 10kW 16A?

Odpowiedź; Zamawiający jest w trakcie remontu i modernizacji. Pełną dokumentację Zamawiający udostępnia zainteresowanym do wglądu w swojej siedzibie.

VII.

Dotyczy Załącznika 5 do SIWZ

Parametry techniczne Aparat do znieczulenia

Pytanie 1 punkt 2

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat posiadający 2 pojemne szuflady bez możliwości zamknięcia 1 na klucz?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 punkt 7

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający zasilanie akumulatorowe przekraczające 90 minut pracy w typowych warunkach roboczych oraz na 30 minut pracy w warunkach ekstremalnych?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 punkt 8

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający zakres ciśnień wlotowych centralnej instalacji gazów medycznych od 2,8 bar do 6,0 bar?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 punkt 15

Czy Zamawiający zaakceptuje system zabezpieczenia przed hipoksją utrzymujący stężenie tlenu w mieszaninie równe 25% niezależnie od stosunku stężeń mieszaniny O2/N2O?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 punkt 18

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający duży, czytelny 12 calowy ekran monitora obsługiwany za pomocą dedykowanych klawiszy funkcyjnych oraz pokrętła nawigacyjnego, który jest  wbudowany w  aparat  bez możliwości skrętu oraz zmiany kąta nachylenia?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 6 punkt 20

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulenia posiadający możliwość obserwacji jednocześnie 3 krzywych, wartości cyfrowych oraz 1 pętli spirometrycznej do wyboru ciśnieni- przepływ,  przepływ objętość, ciśnienie- objętość  z możliwością naniesienie jej na pętle referencyjną?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7 punkt 24

Czy Zamawiający wymagać będzie także wielorazowego pochłaniacza dwutlenku węgla w przeziernej obudowie wymienianego bez rozszczelniania układu?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 8 punkt 29

Czy Zamawiający zaakceptuje PEEP w zakresie od wyłączony,  od 4 do 30 cmH2O jest to zakres w pełni wystarczający z klinicznego punktu widzenia.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

Pytanie 9 punkt 30

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar stosunku wdechu do wydechu w zakresie

2:1 do 1:8?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10 punkt 32

Czy Zamawiający zaakceptuje zakres objętości oddechowej od 20 do 1500 ml w wentylacji objętościowej? Z klinicznego punktu widzenia jest to zakres w pełni wystarczający do skutecznej terapii.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11 punkt 33

Czy Zamawiający zaakceptuje szczytowy przepływ gazu w zakresie 120 l/min?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12 punkt 34

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji ciśnienia wdechowego w zakresie od 5 do 60 cmH2O w zakresie podawanych objętości od 5 do 1500 ml z zakresem limitu ciśnienia od 12 do 100 cmH2O?

Są to nastawy z klinicznego punktu widzenia wystarczające i bezpieczne dla pacjenta.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13 punkt 35

Czy Zamawiający zaakceptuje aparat do znieczulenia posiadający tylko nowoczesny  triger przepływowy w szerokim zakresie od 0,2 do 10 l/min?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14 punkt 54

Czy Zamawiający dopuści duży 15 calowy monitor pacjenta o wadze ok. 12 kg, który pełni funkcję monitora stacjonarnego umieszczonego na aparacie ?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 15 punkt 58

Czy Zamawiający dopuści prezentacje 8 krzywych dynamicznych na ekranie bez u życia funkcji wyświetlania 12  odpr. EKG z możliwością wybierania kolorów przez użytkownika .

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 16 punkt 61

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor pacjenta obsługiwany za pomocą klawiszy funkcyjnych oraz pokrętła nawigacyjnego ? Rozwiązanie to jest w pełni funkcjonalne i stosowane prze wielu producentów?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 17 punkt 64

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor posiadający możliwość podglądu innych monitorów tylko w momencie podłączenia do sieci.

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 18 punkt 71

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor posiadający możliwość wyświetlania na stronie jednocześnie 5 trendów graficznych lub wydruk 6 pól? Zapobiega to natłokowi informacji na oglądanej stronie.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

Pytanie 19 punkt 72

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor nie posiadający funkcji holterowskiej?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

Pytanie 20 punkt 74 i 79

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar częstości pracy serca z alarmami w zakresie

od 30 do 250 uderzeń/minutę?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 21 punkt 75

Czy Zamawiający zaakceptuje zakres pomiarowy przesunięć odcinka ST w zakresie

od -9 do +9 mm?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 22 punkt 76

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor  tylko z podstawowymi arytmiami i arytmiami zagrażającymi życiu?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 23 punkt 77

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar oddechów w zakresie niewiele odbiegającym od wymaganego od 4 do 120 oddechów na minutę z armem bezdechu w granicach od 5 do 20 s?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 24 punkt 78

Czy Zamawiający zaakceptuje automatyczny pomiar ciśnienia  w odstępach od 1 minuty do 4 godzin z możliwością ustawienia kilku cykli pomiarów oraz zakresem pomiarowym ciśnienia od 15 do 260 mmHg?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25 punkt 81

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar temperatury w zakresie od 10 do 45 °C ?

Jest to zakres wystarczający do oceny stanu pacjenta.

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 26 punkt 83

Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca metoda opartą na analizie ciśnienia krwi realizowaną za pomocą osobnego urządzenia?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pytanie 27 punkt 87

Czy Zamawiający z racji planowanych dostaw sprzętu na koniec roku będzie wymagał aby sprzęt był z roku produkcji 2012?

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji.

Pytanie 28

Czy Zamawiający wymaga aby monitor pacjenta posiadał możliwość rozbudowy o pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe?

Jest to pomiar podążający za rozwojem nowoczesnych technik monitorowania stanu pacjenta.

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 29

Czy Zamawiający wymaga aby na wyposażeniu monitora znajdował się moduł do pomiaru stopnia świadomości pacjenta  metodą BIS albo Entropii?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie wymaga

Parametry techniczne Respirator przyłóżkowy

Pytanie 1 punkt 2

Czy Zamawiający dopuści respirator wysokiej klasy przystosowany do pracy u dzieci od 5 kg masy ciała? Respirator posiada szersze zakresy nastaw częstości oddechów, ciśnień wdechowych aniżeli wymagane przez Zamawiającego oraz spełnia wymagany zakres regulacji objętości oddechowej.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2 punkt 16 
Czy Zamawiający zaakceptuje tryb wentylacji spontanicznej w systemie zabezpieczenia minimalną ilością oddechów kontrolowanych ciśnieniem?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie zaakceptuje

Pytanie 3 punkt 23

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej klasy respirator nieznacznie różniący się w wymaganych parametrach a nawet przykracający niektóre z nich miedzy innymi częstość oddechów, ciśnienie wdechowe itd. posiadający szczytowy przepływ wdechowy w zakresie od 2 do 160 l/min u dorosłych oraz maksymalny przepływ szczytowy 200 l/min. Są to różnice nie wpływające na jakość i możliwości pomiarowe.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4 punkt 33 i 34

Czy Zamawiający zgodzi się za zaoferowanie respiratorów posiadających przepływowy oraz ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta w zakresie od 1 do 9l/min oraz od -0,25 do -10 cmH2O? Respirator ma także możliwość regulacji

przepływu bazowego w szerokim  zakresie od 2 do 20 l/min co pozwala na szybką reakcję na zmianę przepływu, ciśnienia oraz zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości wilgoci.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 punkt 36

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator nie posiadający możliwości bezpośredniego wyboru rodzaju krzywej przepływu ale z możliwością kształtowania tej krzywej pośrednio za pomocą odpowiednich parametrów wentylacji?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie zaakceptuje

Pytanie 6 punkt 39

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator posiadający unikalny automatyczny tryb odzwyczajania pacjenta od respiratora pod postacią próby SBT a nie posiadający westchnień?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie zaakceptuje

Pytanie 7 punkt 40 i 41

Czy Zamawiający zaakceptuje 12 calowy ekran dotykowy respiratora z możliwością utworzenia na ekranie głównym zakładki z najczęściej używanymi procedurami, co daje nam możliwość  intuicyjnej i prostej obsługi? Na ekranie można obserwować 3 krzywe objętości, przepływu, ciśnienia w funkcji czasu oraz jednoczasowo obserwować kreśloną pętle oddechową z pętlą odniesienia.

Istnieje  możliwość odpięcia ekranu respiratora i umieszczenia go np. na kolumnie na wysokości dopasowanej do potrzeb Użytkownika.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 punkt 42

Czy Zamawiający zaakceptuje obrazowanie pętli objętość- przepływ, przepływ- ciśnienie, ciśnienie- objętość z możliwością jednoczesnej prezentacji do 2 różnych pętli?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9 punkt 45

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie integralny pomiar stężenia tlenu rozumie i poprzez to wymaga pomiar tlenu za pomocą czujnika niechemicznego, którego nie trzeba okresowo wymieniać, co radykalnie zmniejsza koszty eksploatacji? Czujniki tlenowe elektroniczne nie wymagające okresowej wymiany są powszechnie stosowane w dobrej klasy respiratorach.

Odpowiedź; Zamawiający nie określa rodzaju czujnika tlenu w oferowanym respiratorze.

Pytanie 10 punkt 52 
Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z prezentacją kalkulacji stosunku I:E bazującej na podstawie parametrów czasowych respiratora?

Odpowiedź; Zamawiający w pkt. 52 wymaga pomiaru stosunku I:E lub Ti:Ttot.

Pytanie 11 punkt 57

Czy Zamawiający dopuści respirator z prezentacja oporu (Raw) liczonego w cmH2O/l/s, który jest średnią pomiaru 5 ostatnich oddechów?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12 punkt 58

Czy Zamawiający oczekuje, aby respiratory oprócz możliwości rozbudowy o pomiar CO2 miały możliwość przyszłościowej rozbudowy o inne pomiary przydatne w intensywnej terapii pacjenta takie jak pomiar VCO2, VO2 niezbędne przy kalkulacjach dotyczących metabolizmu pacjenta?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie wymaga

Pytanie 13 punkt 78

Czy Zamawiający zaakceptuje wbudowany nebulizator o konstrukcji elektronicznie sterowanej mikropompy oraz z możliwością podłączenia zewnętrznego nebulizatora pneumatycznego?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pytanie 14 punkt 87

Czy Zamawiający z racji planowanych dostaw sprzętu na koniec roku będzie wymagał aby sprzęt był z roku produkcji 2012?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń wyprodukowanych w 2012 roku

Parametry techniczne Centrala Monitorująca- 1szt oraz 10 szt. monitorów funkcji życiowych pacjenta

Pytanie 1 punkt 2

Czy Zamawiający z racji planowanych dostaw sprzętu na koniec roku będzie wymagał aby sprzęt był z roku produkcji 2012?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2 punkt 5

Czy Zamawiający zechce zaakceptować wysokiej klasy monitor pacjenta nie posiadający możliwości przenoszenia danych pacjenta miedzy monitorami za pomocą modułu pomiarowego? Zamawiający wymaga dostarczenia centrali za pomocą, której możliwe jest przeglądanie danych w każdym monitorze – Dane pacjenta mogą być przenoszone między stanowiskami z poziomu centrali.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 punkt 9

Czy Zamawiający zaakceptuje wysokiej monitor posiadający możliwość obserwacji do 14 krzywych dynamicznych z nakładkami ekranowymi i polami? Jest to niewielka różnica dotycząca tylko jednej krzywej.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

Pytanie 4 punkt 23

Czy Zamawiający dopuści monitor posiadający historię alarmów z możliwością zapamiętania 400 zdarzeń?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

Pytanie 5 punkt 25

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor posiadający możliwość wyświetlania na stronie trendów graficznych jednocześnie 5 lub wydruk 6 pól? Zapobiega to natłokowi informacji na oglądanej stronie.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

Pytanie 6 punkt 26

Czy Zamawiający dopuści monitor nie posiadający funkcji holterowskiej? Istnieje możliwość rozbudowy centrali niniejszego postępowania o taką funkcję?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

Pytanie 7 punkt 27

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar częstości pracy serca z alarmami w zakresie od 30 do 250 uderzeń/minutę?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 8 punkt 28

Czy Zamawiający zaakceptuje zakres pomiarowy przesunięć odcinka ST w zakresie od -20 do +20 mm? Monitor posiada funkcję analizy odcina ST z możliwością zmiany punktów pomiarowych i możliwość obserwacji trendów odcinka

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

Pytanie 9 punkt 29

Czy Zamawiający zaakceptuje monitor posiadający możliwość rozpoznawania 20 rodzajów arytmii łącznie z migotaniem przedsionków?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10 punkt 30

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar oddechów w zakresie niewiele odbiegającym od wymaganego od 4 do 120 oddechów na minutę z alarmem bezdechu w granicach od 5 do 20 s?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

Pytanie 11 punkt 31

Czy Zamawiający zaakceptuje automatyczny pomiar ciśnienia  w odstępach od 1 minuty do 4 godzin z możliwością ustawienia kilku cykli pomiarów oraz zakresem pomiarowym ciśnienia od 15 do 260 mmHg? Monitor nie posiada funkcji automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP podczas pomiaru okresowego w przypadku nagłej zmiany ciśnienia krwi- jest to funkcja, którą posiada tylko jeden producent monitorów na rynku.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12 punkt 32

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar saturacji w zakresie od 0 do 100% z zakresem pomiaru pulsu od 30 do 250 uderzeń na minutę?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13 punkt 33

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar temperatury w zakresie od 10 do 45 °C ? jest to zakres wystarczający do oceny stanu pacjenta.

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 14 punkt 34

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar kapnografii dla pacjentów zaintubowanych oraz niezaintubowanych w strumieniu bocznym z zakresem pomiaru EtCO2 od 0 do 150 mmH2O oraz pomiarem RR od 4 do 80 oddechów na minutę z akcesoriami dostosowanymi do pomiaru w strumieniu bocznym?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

Pytanie 15 punkt 38

Czy Zamawiający zaakceptuje pomiar ciągłego pomiaru rzutu minutowego serca realizowany za pomocą osobnego urządzenia z obserwacją na jego ekranie parametrów?

Odpowiedź; Zamawiający wymaga prezentacji danych na ekranie kardiomonitora

Pytanie 16 punkt 42

Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość rozbudowy o 4 kanałowy pomiar EEG?

Odpowiedź; Zamawiający wymaga prezentacji danych na ekranie kardiomonitora

Dotyczy: Parametrów technicznych Stacja centralnego monitorowania

Pytanie 18 punkt 4

Czy Zamawiający zaakceptuje stacje centralną posiadającą 24 godzinne trendy pacjenta?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19 punkt 6

Czy Zamawiający zaakceptuje komunikację za pomocą myszy i klawiatury bez możliwości podłączenia ekrany dotykowego?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pytanie 20 punkt 13

Czy Zamawiający zaakceptuje centralę, która ze względów bezpieczeństwa nie posiada możliwości zdalnego rozpoczynania pomiaru NIBP z poziomu centrali?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Parametry techniczne aparatu EKG 3-kanałowego (wszystkie wystąpienia)

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG o prędkości przesuwu papieru 5, 25 i 50 mm/s?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG o częstości próbkowania 1000 próbek/sekundę, co jest w pełni wystarczające do skutecznej i dokładnej akwizycji sygnału EKG?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG o paśmie częstotliwości wzmacniacza w zakresie 0,04 do 150 Hz, co jest parametrem lepszym od wymaganego?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG o parametrze tłumienia CMRR równym 90dB, co niewiele różni się od wymaganego przez Zamawiającego?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG o filtrach zakłóceń mięśniowych do wyboru z wartości: 20Hz, 40Hz, 100Hz, 150Hz, co daje większą elastyczność wyboru niż parametr wymagany przez Zamawiającego?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG bez dźwiękowego monitorowania rytmu serca? Aparat EKG jest urządzeniem diagnostycznym służącym do krótkotrwałego monitorowania pacjenta i dźwiękowa sygnalizacja jest bezzasadna. Oferowany aparat pozwala na ciągłe wyświetlanie wartości rytmu serca oraz jej wydruk na raporcie.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG o masie 3 kg, co jest w pełni wystarczające do zapewnienia przenośności urządzenia?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG z kartą SD o pamięci 200 badań, wraz z możliwością ich przenoszenia i dalszej analizy na komputerze PC.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat EKG bez komunikacji bezprzewodowej WLAN? Komunikacja bezprzewodowa WLAN w oparciu o częstotliwości 2,4GHz i 5 GHz jest niezalecana w środowisku bloku operacyjnego, gdyż jest bardzo narażona jak i sama może powodować zakłócenia. Ofertowany aparat jest wyposażony w komunikację przewodową: LAN (RJ45) i RS232.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści aparaty inne niż jednoznacznie opisany aparat EKG CardiofaxS ECG-1250K firmy Nihon-Kohden, której wyłącznym importerem i dystrybutorem na terenie Polski jest Firma DIAGNOS sp. z o.o.?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza aparaty spełniające wymagania SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania.

Parametry techniczne przewoźnego zestawu reanimacyjnego (wszystkie wystąpienia), defibrylator

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z ekranem 5,6 cala co jest w pełni wystarczające do czytelnego i przejrzystego wyświetlenia wszystkich parametrom i zachowania najwyższego komfortu pracy?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza defibrylator z ekranem 5,6 jeżeli ekran spełnia pozostałe wymogi postawione w pkt. Dotyczącym ekranu.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania do 200J w maksimum 5 sekund i 270J w maksimum 7 sekund? Zaproponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego przez Zamwiającego.

Odpowiedź; Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści czas ładowania akumulatora od 0% do 100% w czasie 4 godzin? Oferowane urządzenia posiada akumulator pozwalający na 4 godziny monitorowania co jest parametrem lepszym niż wymagany, a zbyt szybki proces ładowania prowadzi do skracania żywotności akumulatora.

Odpowiedź; Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości defibrylator z możliwością wyboru odprowadzeń EKG z poziomu panelu sterowania?+

Odpowiedź; Zamawiający nie określał sposobu wyboru prezentowanych odprowadzeń. Zamawiający wymaga możliwości prezentacji odprowadzenia I, II, III oraz z łyżek defibrylatora

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez autowzmonienia krzywej ekg, ale za to ze wzmocnieniem w zakresie: x0,25, x0,5; x1; x2; x4?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem regulacji natężenia prądu stymulacji: 0-140mA, co jest w pełni wystarczające do zapewniania skutecznej stymulacji?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem pomiarowym tętna 25-300 ud./min, co jest w pełni wystarczające do skutecznego i obiektywnego monitorowania pacjenta.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwości rozbudowy o EtCO2? W warunkach Bloku Operacyjnego i OIOM przy zakupach urządzeń wyspecjalizowanych do dokonywania owych pomiarów taka możliwość wydaje się bezzasadna i może

powodować niepotrzebne ponoszenie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

Odpowiedź; Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści defibrylator z możliwością zapamiętania i wydrukowania 40 raportów z defibrylacji?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez pamięci z możliwością wydruku min. 12 godzinnych trendów monitorowanych parametrów?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11. Czy Zamawiający dopuści defibrylator bez możliwość przenoszenia danych przez kartę pamięci ale za to z pamięcią 5000 zdarzeń z datą i czasem zdarzenia z możliwością wydruku?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający wymaga możliwości przenoszenia danych.

Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści aparaty inne niż jednoznacznie opisany defibrylator z rodziny Cardiolife firmy Nihon-Kohden, której wyłącznym importerem i dystrybutorem na terenie Polski jest Firma DIAGNOS sp. z o.o.?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza defibrylatory spełniające wymagania SIWZ z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego wymogi SIWZ spełniają defibrylatory wielu producentów.

Dotyczy:

Pom. 0.23 sala operacyjna ORTOPEDIA

Pom. 0.24 sala operacyjna CHIRURGIA OGÓLNA

Pom. 0.25 sala operacyjna CHIRURGIA OGÓLNA

Pom. 0.26 sala operacyjna CHIRURGIA NACZYŃ

Pom. 0.30 sala operacyjna UROLOGIA

Dwuramienna sufitowa kolumna anestezjologiczna - 5 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną, w której kąty obrotu ramion kolumny wynoszą 336°, z możliwością ograniczania kąta obrotu co 12°? Jest to rozwiązanie nieznacznie różniące się od wymaganego, ale jednocześnie dające możliwość dokładniejszego i precyzyjnego sterowania ( co 12°) ramionami kolumny, co w dużym stopniu wpływa na lepszy komfort pracy personelu medycznego.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiający wymaga jak największego kąta obrotu celem możliwie największej ergonomii ustawień i komfortu pracy personelu.

Pytanie 2.   Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną bez sygnalizatora awarii gazów medycznych spełniającego wymóg normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2008, sygnalizujący wizualnie właściwe ciśnienie gazów oraz wizualnie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe? Wymagane rozwiązanie jest charakterystyczne dla jednego producenta-firmę Kendromed i uniemożliwia złożenie oferty innym czołowym producentom kolumn.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ. Na rynku jest wielu producentów sygnalizatorów stanu gazów i podawanie, że jest to rozwiązanie tylko i wyłącznie jednego producenta jest bezzasadne.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną z szufladą, bez gumowej uszczelki, o wysokości 100 mm na drobny osprzęt medyczny montowaną pod najniższą półką?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną bez możliwości wyboru kolorystyki frontów według palety RAL? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o kliniczne uzasadnienie wymaganego rozwiązania.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

Dotyczy:

Pom. 0.23 sala operacyjna ORTOPEDIA

Pom. 0.24 sala operacyjna CHIRURGIA OGÓLNA

Pom. 0.25 sala operacyjna CHIRURGIA OGÓLNA

Pom. 0.30 sala operacyjna UROLOGIA

Dwustronna dwuramienna sufitowa kolumna chirurgiczna -4 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną, dwuramienną, przegubową o długości ramion 865 + 865mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego. Suma dwóch długości proponowanych ramion  spełnia wymóg długości min 1600mm liczonej od głównej osi obrotu do osi obrotu głowicy.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną, w której kąty obrotu ramion kolumny wynoszą 336°, z możliwością ograniczania kąta obrotu co 12°? Jest to rozwiązanie nieznacznie różniące się od wymaganego, ale jednocześnie dające możliwość dokładniejszego i precyzyjnego sterowania ( co 12°) ramionami kolumny, co w dużym stopniu wpływa na lepszy komfort pracy personelu medycznego.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymaganiami SIWZ Zamawiający wymaga jak największego kąta obrotu celem możliwie największej ergonomii ustawień i komfortu pracy personelu.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną bez półki pod aparaturę medyczną o wymiarach 380/500mm  usytuowaną w górnej części konsoli. Jako producent kolumn chirurgicznych pragniemy zauważyć, że wymagane rozwiązanie nie jest korzystne dla Zamawiającego. W celu stabilnego, bezpiecznego oraz wygodnego sposobu montażu/ustawienia monitora stosuje się obecnie specjalistyczne uchwyty dające gwarancję, że zamontowane urządzenie będzie stabilne i bezpieczne. Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie nie daje możliwości swobodnego manewrowania monitorem podczas pracy na sali operacyjnej jak również jest niebezpieczne dla urządzenia, w sposób niekontrolowany może nastąpić upadek monitora z półki, co spowoduje uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia. Prosimy o dopuszczenie kolumny z specjalnym uchwytem pod monitor dającym bezpieczeństwo oraz komfort pracy personelu medycznego.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

dotyczy

Pom. 0.26 sala operacyjna CHIRURGIA NACZYŃ

Dwuramienna sufitowa kolumna chirurgiczna laparoskopowa – 1 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną, laparoskopową, przegubową o długości ramion 865 + 1000mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego. Suma dwóch długości proponowanych ramion  spełnia wymóg długości min 1800mm liczonej od głównej osi obrotu do osi obrotu głowicy. Wymagane rozwiązanie jest charakterystycznym dla jednego typu kolumn: Beta 80/100, którego producentem jest firma Kendromed. W przypadku niedopuszczenia proponowanego rozwiązania prosimy o kliniczne uzasadnienia wymaganego parametru.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną z szufladą, bez gumowej uszczelki, o wysokości 100 mm na drobny osprzęt medyczny montowaną pod najniższą półką?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną bez możliwości wyboru kolorystyki frontów według palety RAL? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o kliniczne uzasadnienie wymaganego rozwiązania.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

Dotyczy:

Pom. 054 Sala łóżkowa  9- stanowiskowa – 9 szt.                                                                                                                       Pom. 0.56 Izolatka – 1 szt.

Dwustronna dwuramienna sufitowa kolumna OIOM  - 10 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści kolumnę  na OIOM, dwuramienną, przegubową o długości ramion 865 + 600mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego. Suma dwóch długości proponowanych ramion  spełnia wymóg długości min 1400mm liczonej od głównej osi obrotu do osi obrotu głowicy.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści kolumnę anestezjologiczną bez sygnalizatora awarii gazów medycznych spełniającego wymóg normy EN 60601-1-2:2007 oraz EN60601-1-8:2008, sygnalizujący wizualnie właściwe ciśnienie gazów oraz wizualnie i akustycznie ciśnienie niewłaściwe? Wymagane rozwiązanie jest charakterystyczne dla jednego producenta-firmę Kendromed i uniemożliwia złożenie oferty innym czołowym producentom kolumn.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ. Na rynku jest wielu producentów sygnalizatorów stanu gazów i podawanie, że jest to rozwiązanie tylko i wyłącznie jednego producenta jest bezzasadne.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną bez półki pod aparaturę medyczną o wymiarach 380/500mm  usytuowaną w górnej części konsoli. Jako producent kolumn chirurgicznych pragniemy zauważyć, że wymagane rozwiązanie nie jest korzystne dla Zamawiającego. W celu stabilnego, bezpiecznego oraz wygodnego sposobu montażu/ustawienia monitora stosuje się obecnie specjalistyczne uchwyty dające gwarancję, że zamontowane urządzenie będzie stabilne i bezpieczne. Wymagane przez Zamawiającego rozwiązanie nie daje możliwości swobodnego manewrowania monitorem podczas pracy na sali operacyjnej jak również jest niebezpieczne dla urządzenia, w sposób niekontrolowany może nastąpić upadek monitora z półki, co spowoduje uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia. Prosimy o dopuszczenie kolumny z specjalnym uchwytem pod monitor dającym bezpieczeństwo oraz komfort pracy personelu medycznego.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną z szufladą, bez gumowej uszczelki, o wysokości 100 mm na drobny osprzęt medyczny montowaną pod najniższą półką?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści kolumnę chirurgiczną bez możliwości wyboru kolorystyki frontów według palety RAL? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o kliniczne uzasadnienie wymaganego rozwiązania.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

Pom. 0.23 Sala operacyjna nr 4 – Ortopedia

Pom. 0.24 Sala operacyjna nr 3 – Chirurgia ogólna

Pom. 0.25 Sala operacyjna nr 2 – Chirurgia ogólna

Pom. 0.26 Sala operacyjna nr 1 – Chirurgia naczyń

Pom. 0.30 Sala operacyjna nr 5 – Urologia

Sufitowa Lampa operacyjna LED  -5 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze źródłem światła w formie matrycy LED, w której zastosowano 90 pojedyńcze diody ? Proponowane rozwiązanie nieznacznie różni się od wymaganego, a większa ilość diod pozwala na osiągnięcie lepszych parametrów światła. Wymagane rozwiązanie jest charakterystyczne dla lampy SimLed 5000, którego dystrybutorem na terenie Polski jest wyłącznie firma Kendromed, co uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych innym Oferentom

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.  Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z dwoma brudnymi uchwytami na obrzeżu lampy?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o mocy 65W?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

Pom. 0.23 Sala operacyjna nr 3 – Ortopedia

Pom. 0.25  Sala operacyjna nr 2 – Chirurgia ogólna

Pom. 0.26  Sala operacyjna nr 1 – Chirurgia naczyń

Główna Lampa operacyjna LED - 3 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze źródłem światła w formie matrycy LED, w której zastosowano 111 pojedyńcze diody w czterech kolorach? Jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, gdyż zastosowanie  diod o różnych kolorach sprawia że istnieje możliwość regulacji koloru światła w zależności od indywidualnych potrzeb operatora, niezależnie od regulacji natężenia światła. W zależności od stopnia ukrwienia operowanej tkanki, temperatura barwowa może zostać zmieniona dla uzyskania optymalnego kontrastu i odróżniania szczegółów. Wymagane rozwiązanie jest charakterystyczne dla lampy SimLed 7000, którego dystrybutorem na terenie Polski jest wyłącznie firma Kendromed, co uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych innym Oferentom

Odpowiedź; Nie, Zamawiający  wymaga lamp wyposażonych tylko i wyłącznie w białe diody LED.

Pytanie 2. Czy Zamawiający będzie wymagał lampy o regulowanej temperaturze barwowej w zakresie 3500 °K – 5000 ºK?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną gdzie czasza główna ma średnicę 690mm?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z dzielonymi czaszami gdzie segmenty matrycy zlokalizowane są względem siebie współosiowo lub na planie wieloboku?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z jednym uchwytem na obrzeżu lampy?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o mocy 90W?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

Pom. 0.24 Sala operacyjna nr 3 – Chirurgia  ogólna

Pom. 0.30 Sala operacyjna nr 5 –Urologia

Sufitowa Lampa operacyjna LED z kamerą i monitorem-2 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze źródłem światła w formie matrycy LED, w której zastosowano 111 pojedyńcze diody w czterech kolorach? Jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, gdyż zastosowanie  diod o różnych kolorach sprawia że istnieje możliwość regulacji koloru światła w zależności od indywidualnych potrzeb operatora, niezależnie od regulacji natężenia światła. W zależności od stopnia ukrwienia operowanej tkanki, temperatura barwowa może zostać zmieniona dla uzyskania optymalnego kontrastu i odróżniania szczegółów. Wymagane rozwiązanie jest charakterystyczne dla lampy SimLed 7000, którego dystrybutorem na terenie Polski jest wyłącznie firma Kendromed, co uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych innym Oferentom

Odpowiedź; Nie, Zamawiający  wymaga lamp wyposażonych tylko i wyłącznie w białe diody LED.

Pytanie 2. Czy Zamawiający będzie wymagał lampy o regulowanej temperaturze barwowej w zakresie 3500 °K – 5000 ºK?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną gdzie czasza główna ma średnicę 690mm?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z jednym uchwytem na obrzeżu lampy?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną o mocy 90W?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kamerą HD z zoomem optycznym 10x oraz cyfrowym 12x?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną ze sterownikiem kamery umieszczonym na kolumnie chirurgicznej? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego, daje bowiem możliwość regulacji oraz sterowania pracą kamery przez personel w obrebie stołu operacyjnego.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

Pom. 0.11 Magazyn sprzętu

Lampa zabiegowa mobilna-1 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze źródłem światła w formie matrycy LED?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze źródłem światła w formie matrycy LED z sterylnym uchwytem do sterowania położeniem kopuły lampy?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

Pom. 0.13 Przygotowanie pacjenta

Pom. 0.16 Przygotowanie pacjenta

Pom. 0.16a Przygotowanie pacjenta

Pom. 0.19 Przygotowanie pacjenta

Pom. 0.31 Przygotowanie pacjenta

Lampa zabiegowa sufitowa-5 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze źródłem światła w formie matrycy LED?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową z dwoma brudnymi uchwytami do pozycjonowania położeniem czaszy lampy?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową o pobieranej mocy 60W?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

Pom. 0.53 Pokój zabiegowy – 1 szt

Lampa zabiegowa mobilna-1 szt.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze źródłem światła w formie matrycy LED?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową ze źródłem światła w formie matrycy LED z sterylnym uchwytem do sterowania położeniem kopuły lampy?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

Pom. 0.24  Sala operacyjna nr 4 – Chirurgia Ogólna

Pytanie 1.Czy Zamawiający będzie wymagał stół elektromechaniczny, który jest stołem znacznie lepszym technologicznie od stołu elektrohydraulicznego, w którym każda część stołu może być sterowana elektrycznie a w przypadku awarii jednej z części reszta działa niezależnie nie tak jak w przypadku awarii kompresora olejowego, gdzie stół nie może wykonać żadnej funkcji. Sprawą oczywistą jest także brak zastosowania oleju i możliwości jego wycieku na sali operacyjnej

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 2. Czy Zamawiający będzie wymagał stół elektromechaniczny z funkcją pracy z ramach zintegrowanej sali operacyjnej OR1 firmy Storz, EndoAlpha firmy Olympus czy Core firmy Wolf? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu możliwość pełnego bezprzewodowego sterowania pracą urządzeń znajdujących się na sali operacyjnej, podnosi bezpieczeństwo pacjenta, pozwala na integrację systemów – optymalizację pracy.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści stół z materacami o grubości 50 mm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa negatywne na komfort pracy i prawidłowe ułożenie pacjenta na stole

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny o przesuwie wzdłużnym 270mm?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści stół elektromechaniczny o zakresie regulacji 600-950mm? Oferowany parametr nieznacznie różni się od wymaganego nie wpływa negatywnie na funkcjonalność stołu

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

Pom. 0.30  Sala operacyjna nr 5 – Urologia

Pytanie 1. Czy Zamawiający będzie wymagał stół elektromechaniczny, który jest stołem znacznie lepszym technologicznie od stołu elektrohydraulicznego, w którym każda część stołu może być sterowana elektrycznie a w przypadku awarii jednej z części reszta działa niezależnie nie tak jak w przypadku awarii kompresora olejowego, gdzie stół nie może wykonać żadnej funkcji. Sprawą oczywistą jest także brak zastosowania oleju i możliwości jego wycieku na sali operacyjnej

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 2. Czy Zamawiający będzie wymagał stół elektromechaniczny z funkcją pracy z ramach zintegrowanej sali operacyjnej OR1 firmy Storz, EndoAlpha firmy Olympus czy Core firmy Wolf? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu możliwość pełnego bezprzewodowego sterowania pracą urządzeń znajdujących się na sali operacyjnej, podnosi bezpieczeństwo pacjenta, pozwala na integrację systemów – optymalizację pracy.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści stół z materacami o grubości 50 mm? Proponowane rozwiązanie nie wpływa negatywne na komfort pracy i prawidłowe ułożenie pacjenta na stole

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Parametry techniczne dot. raminia C.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym generator HF posiada częstotliwość prazy 20 kHz? Taka częstotliwość pracy jest wystarczająca i zapewni obrazowanie na wysokim poziomie.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat z impulsowym trybem skopii z częstotliwością 1,2,4,8 imp/s? W trybach impulsowych nie stosuję się częstotliwości większej niż 8 imp/s. Idea pracy impulsowej zaleca stosowanie jak najmniejszej ilości pulsów w jednostce czasu. Wyższe częstotliwości pracy impulsowej charakteryzują aparatu do procedur naczyniowych.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym lampa rtg posiada dwa ogniska o rozmiarze 0,5 oraz 1,5 mm? Taka konstrukcja lampy jest dużo bardziej wydajna, daje obrazy o lepszej jakości oraz posiada dłuższy czas życia.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym pojemność cieplna anody wynosi 46 kHU? Jest to parametr optymalny w stosunku do pozostałych elementów systemu i zapewnia komfortową i ciągła pracę aparatu.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, który nie posiada blendy półprzepuszczalnej a posiada blendę irysową (IRIS) oraz układ blend równoległych. Blenda półprzepuszczalna stosowana jest w aparatach naczyniowych a w szczególności do procedur kardiologicznych.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, w którym monitory  obrazowe LCD mają przekątną 18 cali? Jest to wymóg nieznacznie różniący się od wymogu Zamawiającego a zapewniający komfortową pracę personelu medycznego.

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy części formalno-prawnej

Pytanie 1. Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 8 tygodni od daty zawarcia umowy?

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji.

Pytanie 2. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostawy sprzętu zastępczego, w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 7 dni roboczych, gdyż taki wymóg znacznie podroży koszty oferty?

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji

Pytanie 3. Czy Zamawiający zmodyfikuję §10 ust. 1 projektu umowy na:

„W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca jest zobligowany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,05% wartości netto niedostarczonego sprzętu za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia przy opóźnieniu do 10 dni oraz 0,1% za każdy następny dzień opóźnienia.”

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji

Pytanie 4. Czy Zamawiający zmodyfikuję §10 ust. 2 projektu umowy na:

„ Za nieterminową naprawę sprzętu w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości nienaprawionego sprzętu za każdy dzień opóźnienia, ale nie więcej niż 10% wartości poszczególnego sprzętu.”

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji

Pytanie 5. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dołączenia do oferty Zgłoszenia lub Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych dla niektórych pozycji asortymentu z zał. nr 5 do Siwz m.in. dwuramiennych sufitowych kolumn anestezjologicznych, chirurgicznych, kolumny chirurgicznej laparoskopowej, stolików zabiegowych do Sali operacyjnej.

W świetle ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010r. dokumentami dopuszczającymi wyroby do obrotu i używania są obecnie: deklaracja zgodności i ew. certyfikat CE natomiast fakt dokonania zgłoszenia czy wpisu do rejestru wyrobów medycznych nie ma żadnego wpływu na dopuszczalność sprzedaży danego wyrobu (wymagany w wielu wypadkach już po wprowadzeniu wyrobu na rynek).

Odpowiedź;  Zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie 6. Czy Zamawiający zgodzi się na możliwość wystawiania odrębnych faktur przez członków konsorcjum, w przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia (konsorcjum) i zawarcia z nim umowy, zamieszczając w  SIWZ oraz we wzorze umowy (np. jako §5 ust. 3) następujące postanowienie:

„W przypadku, gdy Wykonawcą są podmioty wspólnie realizujące zamówienie (konsorcjum), Zamawiający dopuszcza wystawianie faktur częściowych oddzielnie przez poszczególnych członków konsorcjum zgodnie z zakresem, za który każdy z nich odpowiada”?

Ze względu na bardzo obszerny zakres przedmiotu zamówienia oraz jego znaczącą wartość umożliwienie poszczególnym członkom konsorcjum wystawiania faktur częściowych jest niezwykle celowe.

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji

Pytanie7. Prosimy o zmodyfikowanie §13 ust. 2 projektu umowy na:

„Zamawiający  może odstąpić od Umowy, w przypadkach, gdy (1) Wykonawca, z przyczyn od niego zależnych,  nie wykonana  dostawy i montażu wyposażenia w terminie 60 dni od upływu terminu wskazanego w § 3 ust.1 lub (2), po uprzednim, pisemnym wezwaniu go do wykonania przedmiotu umowy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu na dostawę i montaż, nie krótszego niż 30 dni.”

Uzasadnienie:

Powyższy zapis, w pierwotnym brzmieniu, w sposób rażący narusza zasadę równości stron w umowie, ponieważ na jego podstawie Zamawiający posiada niezwykle silne uprawnienie w postaci jednostronnego prawa do odstąpienia od umowy przy konkretnej zwłoce w jej realizacji. To jednostronne odstąpienie od umowy z powodu ww. przesłanki, w oczywisty sposób stanowi próbę zminimalizowania ryzyka, jakie ponosi Zamawiający kosztem interesów Wykonawcy. Z tego powodu konieczne jest przyznanie Wykonawcy możliwości naprawienia swoich zaniechań w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający rekompensuje sobie w tym czasie swoją szkodę korzystając z uprawnienia do naliczania kar zgodnie z § 10 ust. 1.

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji.”

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach www.zoz konskie.pl

Końskie 2012-06-18

Z -ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz