Numer sprawy  DSUiZP 24/AD/01/2019r                                                                                 Końskie2019-07- 02

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -i tablica ogłoszeń zamawiającego z dnia 2019-06-24

Pytania -wnioski  i odpowiedzi

## Dotyczy; Dostawy - Aparatów do hemodializ- szt. 2- dla Oddziału  Nefrologii ze Stacją Dializ i Zespołem Domowej Dializoterapii Otrzewnowej  wg. Parametrów  technicznych i użytkowych wyszczególnionych w załączniku nr 3

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i  wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje;

1. Czy Zamawiający w pkt 12 wyrazi zgodnę na zaoferowanie aparatu z jedną pompą krwi?

Odp: Zapisy bez zmian. Zamawiający wykonuje dializy u pacjentów na jedno wkucie z dwoma pompami krwi ponieważ jest to dializa bardziej efektywna.

2.Czy Zamawiający  w pkt 18 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu  z możliwością przeprowadzenia zabiegu na jedną igłę z metodą click-clack?

Odp: Zapisy bez zmian. Zamawiający wykonuje dializy u pacjentów na jedno wkucie z dwoma pompami co pozwala na ciągły przepływ krwi przez dializator

3.Czy Zamawiający w pkt 19 dopuści aparat bez wykrywania skrzeków w dializatorze poprzez monitorowanie ciśnienia?

Odp: Zapisy bez zmian.  Zamawiający podczas dializy korzysta z funkcji sygnalizującej możliwość wykrzepiania krwi w dializatorze.

4.Czy Zamawiający w pkt 21 wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu bez automatycznej dezynfekcji ssawek?

Odp: Zapisy bez zmian. Zamawiający nie ma możliwości dezynfekcji ssawek i dąży do minimalizacji czynności wykonywanych przy aparacie do HD.

5.Czy Zamawiający w pkt 25 wyrazi zgodę i dopuści aparat bez archiwizacji przeprowadzonych  min 10 zabiegów dializy pacjenta?

Odp: Zapisy bez zmian. Zamawiający wymaga podglądu do wielu poprzednich wykonywanych dializ w celu sprawdzenia ich poprawności oraz skorygowania ewentualnych usterek które wystąpiły podczas ostatnich zabiegów.

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w  Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Sporządził:

Inspektor ds. zamówień publicznych

mgr Anna Drabik