Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/7/ ODP II/ 2012					         Końskie 2012-06-18

.

dot. sprawy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I. Dotyczy :

- Pompy infuzyjne dla 10 stanowisk OIT

- Pompy na sale operacyjne – 5 kpl

- Pompy na salę wybudzeń – 6 kpl

Mając na uwadze, że  zapisy SIWZ eliminujące pompy produkowane przez nasza firmę zwracamy się z następującymi pytaniami.

Pompy strzykawkowe.

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pompy oferujące prędkości dozowania w zakresie 0,01-999,9 ml/h. Zauważamy, że wymóg szybkości dozowania 2000 ml/h wymaga wymiany aż 40 strzykawek o pojemności 50 ml.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pompy oferujące prędkości dozowania bolusa o wartości 1800 ml/h. Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy zamawiający dopuści pompy z przyciskami opisanymi symbolami graficznymi, w których programowanie wartości odbywa się dzięki przyciskom zwiększającym i zmniejszającym programowaną wartość? Oferowane rozwiązanie jest w rzeczywistości równie wygodne i bezpieczne  w użyciu niż programowanie infuzji z wykorzystaniem wymaganej klawiatur numerycznej?

Odpowiedź; Nie. Klawiatura numeryczna jest bezpiecznym i najwygodniejszym rozwiązaniem wprowadzania parametrów infuzji. Dowodem mogą być produkty wielu renomowanych firm (w tym również amerykańskich), które wyposażone są w taką klawiaturę.

- Czy Zamawiający dopuści pompy, które oferują zapis historii do 1100 wpisów, w tym 100 wpisów zdarzeń do diagnozy systemu? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści pompy wyposażone w uchwyty do przenoszenia pomp, dające możliwość łatwego nie wymagającego narzędzi wyjęcia pompy z uchwytu przed umieszczeniem w stacji. Takie rozwiązanie zmniejsza masę kompletu pomp w stacjach oraz daje dodatkowe możliwości w zakresie zaprojektowania i utworzenia dodatkowych miejsc do umieszczenia pomp pracujących poza stacjami, na przykład w zestawach po 3 pompy na jednym uchwycie? Odpowiedź; Nie. Takie rozwiązanie powoduje konieczność każdorazowego

odszukania i instalowania uchwytu, gdy pompa zostanie wyjęta ze stacji dokującej. Poza tym tworzy to dodatkowe zagrożenie upuszczenia pompy bez uchwytu w trakcie jego instalacji lub odłączania.

- Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pompy zasilane z sieci 230 V ale poprzez element gwarantujący podawanie do pompy prądu o napięciu 12V. Oferowane rozwiązanie gwarantuje większe bezpieczeństwo pacjenta i personelu, gdyż nawet w wypadku awarii urządzenia czy też uszkodzenia  izolacji przewodów zasilających nie ma możliwości porażenia prądem o wartości zagrażającej życiu lub zdrowiu.

Odpowiedź; Nie. Rozwiązanie z wbudowanym zasilaczem sieciowym w urządzenia jest powszechnie stosowane w sprzęcie medycznym, nie zostało uznane za niebezpieczne i jest wygodne. Rozwiązanie z zasilaczem zewnętrznym stosowane jest rzadko, głównie w sprzęcie pomocniczym lub niskiej klasy. Zdecydowana większość producentów pomp infuzyjnych nie stosuje zasilacza zewnętrznego.

Czy opisując parametr infuzja profilowa Zamawiający miał na myśli możliwość pracy pomp w trybie PCA, TCI (TIVA), kontrolowanej insulinoterapii z możliwością zastosowania różnych parametrów wagowych lub objętościowych leku. Odpowiedź; Nie. Zamawiający oczekuje pomp, które umożliwiają programowanie infuzji profilowej złożonej z min 18 faz, niezależnie dla każdej fazy.

- Czy zamawiający dopuści pompy, w których programowanie biblioteki leków odbywa się tylko z zastosowaniem komputera i jest następnie „wgrywane” do pamięci pompy. Zamawiający wymaga dostępności oprogramowanie na zewnętrzny komputer, służącego do tworzenia i przesyłania biblioteki leków. Taki tryb jest w istocie bardziej bezpieczny daje możliwość dokumentowania zmian, co ma duże znaczenie, gdyż zaprogramowanie niewłaściwych limitów stanowi duże niebezpieczeństwo. Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści pompy, w których nie jest stale wyświetlany typ i objętość strzykawki. Te dane mają znaczenie  na początki infuzji, natomiast stają się zbędne po zaprogramowaniu urządzenia.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pompy objętościowe.

Czy zamawiający dopuści pompy z przyciskami opisanymi symbolami graficznymi, w których programowanie wartości odbywa się dzięki przyciskom zwiększającym i zmniejszającym programowaną wartość? Oferowane rozwiązanie jest w rzeczywistości równie wygodne i bezpieczne  w użyciu niż programowanie infuzji z wykorzystaniem wymaganej klawiatur numerycznej? Odpowiedź; Nie. Klawiatura numeryczna jest bezpiecznym i najwygodniejszym rozwiązaniem wprowadzania parametrów infuzji. Dowodem mogą być produkty wielu renomowanych firm (w tym również amerykańskich), które wyposażone są w taką klawiaturę.

- Czy Zamawiający dopuści pompy, które oferują zapis historii do 1100 wpisów, w tym 100 wpisów zdarzeń do diagnozy systemu? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści pompy wyposażone w uchwyty do przenoszenia pomp, dające możliwość łatwego nie wymagającego narzędzi wyjęcia pompy z uchwytu przed umieszczeniem w stacji. Takie rozwiązanie zmniejsza masę kompletu pomp w stacjach oraz daje dodatkowe możliwości w zakresie zaprojektowania i utworzenia dodatkowych miejsc do umieszczenia pomp pracujących poza stacjami, na przykład w zestawach po 3 pompy na jednym uchwycie? Odpowiedź; Nie. Takie rozwiązanie powoduje konieczność każdorazowego odszukania i instalowania uchwytu, gdy pompa zostanie wyjęta ze stacji dokującej. Poza tym tworzy to dodatkowe zagrożenie upuszczenia pompy bez uchwytu w trakcie jego instalacji.

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na pompy zasilane z sieci 230 V ale poprzez element gwarantujący podawanie do pompy prądu o napięciu 12V. Oferowane rozwiązanie gwarantuje większe bezpieczeństwo pacjenta i personelu, gdyż nawet w wypadku awarii urządzenia czy też uszkodzenia  izolacji przewodów zasilających nie ma możliwości porażenia prądem o wartości zagrażającej życiu lub zdrowiu. Odpowiedź; Nie.

Rozwiązanie z wbudowanym zasilaczem sieciowym w urządzenia jest powszechnie stosowane w sprzęcie medycznym, nie zostało uznane za niebezpieczne i jest wygodne. Rozwiązanie z zasilaczem zewnętrznym stosowane jest rzadko, głównie w sprzęcie pomocniczym lub niskiej klasy. Zdecydowana większość producentów pomp infuzyjnych nie stosuje zasilacza zewnętrznego.

Czy Zamawiający dopuści pompy pracujące w oparciu o dreny z odcinkiem silikonowym? Podaż z wykorzystaniem drenów silikonowych jest w rzeczywistości bardziej dokładna i bezpieczniejsza, albowiem dreny bez odcinka silikonowego zawierają toksyczne plastykamery (środki zmiękczające dreny), które podczas podaży uwalniają się do podawanego leku i trafiają do krwioobiegu pacjenta. Ponadto przy kilkugodzinnej podaży nie istnieje zagrożenie trwałego odkształcenia odcinka drenu, na który oddziaływuje pompa, co może mieć wpływ na dokładność podaży. Odpowiedź; Nie. Zestawy do przetoczeń DEHP free nie zawierają ftalanów i nie tworzą wymienionego przez Pytającego zagrożenia. Z informacji technicznych dostarczanych przez producentów nie wynika, że zestawy z wkładką silikonową gwarantują większą dokładność przy kilkugodzinnej podaży za to są znacznie droższe, co powoduje wyższe koszty eksploatacji takich pomp.

Czy Zamawiający wymaga możliwości podaży przez zaoferowane pompy:  żywienia dojelitowego, pozajelitowego, preparatów krwiopochodnych oraz krwi, a także odpowiedniego udokumentowania tej możliwości poprzez dołączenie do oferty odpowiednich drenów? Odpowiedź; Nie. Zamawiający oczekuje możliwości podaży żywienia pozajelitowego, preparatów krwiopochodnych oraz krwi. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty specyfikacji producenta, deklaracji zgodności oraz wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

II. Dotyczy:

Lampa zabiegowa mobilna – 1 szt. (Pom. 0.53 Pokój zabiegowy); lampa zabiegowa mobilna – 1 szt. (0.11 Magazyn sprzętu); lampa zabiegowa sufitowa – 5 szt. (Pom. 0.13, 0.16, 0.16a, 0.19, 0.31 – Pomieszczenia pacjenta)

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową mobilną i sufitową regulowaną uchwytem sterylnym? Oferowany parametr nie ma wpływu na pogorszenie funkcjonalności oferowanego urządzenia.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy:

System ogrzewania pacjenta.

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający określając wymiary 1050x 500x 70 mm wymaga zaoferowania koca czy materaca grzewczego wymiary te są charakterystyczne dla materacy grzewczych na stole operacyjnym

Odpowiedź; Zamawiający doprecyzowuje. Zamawiający wymaga zaoferowania zarówno dla Bloku Operacyjnego jak i dla OIT koca grzewczego o wymiarach 1050x500x30mm a nie tak jak wcześniej podano 1050x500x70mm. Dodatkowo Zamawiający doprecyzowuje, że w związku z oczywistą omyłką pisarską w pkt 2 załącznika nr 5 Tabelki OIT opisującego wymagania dla systemu ogrzewania pacjenta, Zamawiający wymaga dostarczenia łącznie 3 kontrolerów grzewczych, a nie tak jak wcześniej zapisano „łącznie 4 szt”

III. W związku z pojawieniem się postępowania przetargowego w Państwa placówce na: „Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu medycznego i wyposażenia”, wyrażamy głęboką chęć przyłączenia się do postępowania przetargowego w zakresie lamp operacyjnych.  Mamy nadzieję, że odpowiedzą Państwo pozytywnie na nasze pytania oraz utworzą osobny pakiet w zakresie lamp operacyjnych, aby umożliwić naszej firmie złożenie ważnej oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Oferowany przez nas sprzęt jest wysokiej klasy szwajcarskim produktem, który w żaden sposób, zarówno medycznie jak i oświetleniowo nie odbiega od parametrów technicznych stawianych przed tego typu urządzeniami. Jednakże w kilku punktach Państwa specyfikacji nieznacznie odbiega od wymogów. Wraz z niniejszym pismem wysyłam dokładny opis proponowanego sprzętu, opis różnic i pytań, które zadamy drogą pisemną oraz sugerowaną ofertę cenową.

Mam nadzieję, że docenią Państwo jakość i wysokie parametry oświetleniowe naszego sprzętu i zgodzą się na dopuszczenie go do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym.

Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za czas poświęcony na analizę tego pisma!

1) Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do osobnego pakietu sufitowej lampy operacyjnej LED – 5 sztuk; Główna Lampa operacyjna LED – 3 sztuki; Sufitowa Lampa operacyjna LED z kamerą i monitorem – 2 sztuki.

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

2)  Czy Zamawiający będzie wymagał 5 letniej gwarancji na lampy?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytania dotyczące Sufitowej Lampy operacyjnej LED – 5 sztuk.

Punkt 2. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści czaszę zbudowaną z 84 punktów LED?

Uzasadnienie: Ilość punktów LED nie ma wpływu na jakość oświetlenia. Oferowana lampa zapewni parametry oświetleniowe wyższe od wymaganych przez zamawiającego. Ponadto matryca lampy jest zbudowana z identycznych, 12 paneli po 7 diod każdy.  Poniżej przedstawiamy układ diod na matrycy lampy.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 3. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą regulację pola operacyjnego w zakresie 20-30 cm za pomocą przycisku umieszczonego po obu stronach obudowy lampy oraz uchwyt sterylny umieszczony z boku lampy?

Uzasadnienie: Sterowanie średnicą pola operacyjnego za pomocą sterylnego uchwytu jest unikalną cechą niektórych producentów. Funkcja ta nie ma wpływu na funkcjonalność lampy.  Uchwyt sterylny został umieszczony z boku lampy ponieważ centralnie montowana jest kamera.

Odpowiedź; Nie. Jedynym sterylnym miejscem do obsługi lampy przez chirurga jest uchwyt sterylizowalny, za pomocą którego chirurg ma właśnie możliwość zmiany dostosowania oświetlenia do swoich potrzeb. Większość producentów realizuje regulację średnicy pola operacyjnego właśnie za pomocą uchwytu centralnego. Uchwyt umieszczony z boku czaszy lampy zdecydowanie pogarsza manewrowalność i wymaga większej siły do niektórych ustawień czaszy

Punkt 5. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę o okrągłym kształcie i promieniu 60 cm?

Uzasadnienie: Oferowany sprzęt jest mniejszy niż wskazuje na to zapis w specyfikacji  ale zachowuje wymagane parametry oświetleniowe.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 7. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga regulowanej temperatury barwowej np. w zakresie od 4000 do 5000 [K]

Uzasadnienie: Możliwością regulacji barwy światła charakteryzują się LEDy bardzo wysokiej jakości. Ponadto rozwiązanie to staje się powoli standardem i jest coraz częściej pożądane przez chirurgów. Najbardziej pożądane temperatury barwowe podczas operacji to 4000, 4500 oraz 5000 [K]

- 2000 K – barwa światła świeczki

- 2800 K – barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa)

- 3000 K – wschód i zachód Słońca

- 3200 K – barwa światła żarowego lamp studyjnych

- 4000 K – barwa biała

- 5000 K – barwa chłodnobiała

- 6500 K – barwa dzienna

- 10000-15000 K – barwa czystego niebieskiego nieba

- 28000-30000 K – błyskawica

Barwa światła emitowanego przez ciało doskonale czarne. Skala nie uwzględnia jasności świecenia.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

Punkt 8. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barw > 94%

Uzasadnienie:  Oferowany parametr odbiega tylko o niecały 1% od wymaganego i w praktyce jest nie do wychwycenia przez ludzkie oko. Oferowane lampy posiada współczynnik CRI na poziomie 94,832% (badanie diagnostyczne) dlatego nie możemy potwierdzić w postępowaniu przetargowym tego punktu specyfikacji. Tym samym informujemy, że parametr R9 przekracza 97% czyli ponad 2% więcej niż wymagane.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 12. Pytanie: Czy zamawiający dopuści lampę posiadającą dwa tzw. Uchwyty brudne?

Uzasadnienie: Lampa posiada 2 uchwyty brudne oraz 1 sterylny jak na załączonym obrazku. Lampa jest w pełni funkcjonalna i wygodna do pozycjonowania, dla podniesienia funkcjonalności panele sterujące zostały umieszczone po obu stronach lampy co daje większą dostępność dla personelu do sterowania jej funkcjami.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 14 i 15. Pytanie: Czy zamawiający dopuści zawieszenie z możliwością obrotu na każdym przegubie o 360°, celowo ograniczonym odpowiednio do 320°, 334° i 325°?

Uzasadnienie: Obrót o 360 stopni jest jak najbardziej możliwy (rysunek poniżej) i wynika z pierścieniowego ułożenia przewodów w zawieszeniu. Producent mocno zaleca i fabrycznie ustawia celową blokadę na kolejnych przegubach aby zapewnić odpowiednie standardy bezpieczeństwa na sali operacyjnej. Jeżeli wolą Zamawiającego jest dostarczenie zawieszeni o pełnej możliwości obrotów, jest to możliwe natomiast z uwagi na bezpieczeństwo zalecamy takie rozwiązanie.

Odpowiedź; Nie. Zamawiający wymaga pełnej manewrowalności lampy z obrotami o 360° bez konieczności jakichkolwiek ograniczeń ruchu. Takie rozwiązania są powszechnie stosowane przez większość producentów lamp operacyjnych.

Punkt 16. Pytanie: Czy zamawiający dopuści ramię o większym zasięgu regulacji niż 40°+-10°?

Uzasadnienie: Rysunek powyżej

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytania dotyczące Główna Lampa operacyjna LED – 3 sztuki.

Punkt 3. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą regulację pola operacyjnego w zakresie 20-30 cm za pomocą przycisku umieszczonego po obu stronach obudowy lampy oraz uchwyt sterylny umieszczony z boku lampy?

Uzasadnienie: Sterowanie średnica pola operacyjnego za pomocą sterylnego uchwytu jest unikalną cechą niektórych producentów. Funkcja ta nie ma wpływu na funkcjonalność lampy.  Uchwyt sterylny został umieszczony z boku lampy ponieważ centralnie montowana jest kamera.

Odpowiedź; Nie. Jedynym sterylnym miejscem do obsługi lampy przez chirurga jest uchwyt sterylizowalny, za pomocą którego chirurg ma właśnie możliwość zmiany dostosowania oświetlenia do swoich potrzeb. Większość producentów realizuje regulację średnicy pola operacyjnego właśnie za pomocą uchwytu centralnego. Uchwyt umieszczony z boku czaszy lampy zdecydowanie pogarsza manewrowalność i wymaga większej siły do niektórych ustawień czaszy

Punkt 5. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę o okrągłym kształcie i promieniu 60 cm?

Uzasadnienie: Oferowany sprzęt jest mniejszy niż wskazuje na to zapis w specyfikacji  ale zachowuje wymagane parametry oświetleniowe.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 7. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga regulowanej temperatury barwowej np. w zakresie od 4000 do 5000 [K]

Uzasadnienie: Możliwością regulacji barwy światła charakteryzują się LEDy bardzo wysokiej jakości. Ponadto rozwiązanie to staje się powoli standardem i jest coraz częściej pożądane przez chirurgów. Najbardziej pożądane temperatury barwowe podczas operacji to 4000, 4500 oraz 5000 [K]

- 2000 K – barwa światła świeczki

- 2800 K – barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa)

- 3000 K – wschód i zachód Słońca

- 3200 K – barwa światła żarowego lamp studyjnych

- 4000 K – barwa biała

- 5000 K – barwa chłodnobiała

- 6500 K – barwa dzienna

- 10000-15000 K – barwa czystego niebieskiego nieba

- 28000-30000 K – błyskawica

Barwa światła emitowanego przez ciało doskonale czarne. Skala nie uwzględnia jasności świecenia.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

Punkt 8. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barw > 94%

Uzasadnienie:  Oferowany parametr odbiega tylko o niecały 1% od wymaganego i w praktyce jest nie do wychwycenia przez ludzkie oko. Oferowane lampy posiada współczynnik CRI na poziomie 94,832% (badanie diagnostyczne) dlatego nie możemy potwierdzić w postępowaniu przetargowym tego punktu specyfikacji. Tym samym informujemy, że parametr R9 przekracza 97% czyli ponad 2% więcej niż wymagane.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 10. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę o regulacji bezcieniowego pola operacyjnego w zakresie od 200 do 300 [mm]

Uzasadnienie: Oferowany parametr jest wyższy od wymaganego

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 12. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą dwa tzw. Uchwyty brudne?

Uzasadnienie: Lampa posiada 2 uchwyty brudne oraz 1 sterylny jak na załączonym obrazku. Lampa jest w pełni funkcjonalna i wygodna do pozycjonowania, dla podniesienia funkcjonalności panele sterujące zostały umieszczone po obu stronach lampy co daje większą dostępność dla personelu do sterowania jej funkcjami.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 14 i 15. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zawieszenie z możliwością obrotu na każdym przegubie o 360°, celowo ograniczonym odpowiednio do 320°, 334° i 325°?

Uzasadnienie: Obrót o 360 stopni jest jak najbardziej możliwy (rysunek poniżej) i wynika z pierścieniowego ułożenia przewodów w zawieszeniu. Producent mocno zaleca i fabrycznie ustawia celową blokadę na kolejnych przegubach aby zapewnić odpowiednie standardy bezpieczeństwa na sali operacyjnej. Jeżeli wolą Zamawiającego jest dostarczenie zawieszeni o pełnej możliwości obrotów, jest to możliwe natomiast z uwagi na bezpieczeństwo zalecamy takie rozwiązanie.

Odpowiedź; Nie. Zamawiający wymaga pełnej manewrowalności lampy z obrotami o 360° bez konieczności jakichkolwiek ograniczeń ruchu. Takie rozwiązania są powszechnie stosowane przez większość producentów lamp operacyjnych.

Punkt 16. Pytanie: Czy zamawiający dopuści ramię o większym zasięgu regulacji niż 40°+-10°?

Uzasadnienie: Rysunek powyżej

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytania dotyczące Sufitowa Lampa operacyjna LED z kamerą i monitorem LED – 2 sztuki.

Punkt 3. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą regulację pola operacyjnego w zakresie 20-30 cm za pomocą przycisku umieszczonego po obu stronach obudowy lampy oraz uchwyt sterylny umieszczony z boku lampy?

Uzasadnienie: Sterowanie średnica pola operacyjnego za pomocą sterylnego uchwytu jest unikalną cechą niektórych producentów. Funkcja ta nie ma wpływu na funkcjonalność lampy.  Uchwyt sterylny został umieszczony z boku lampy ponieważ centralnie montowana jest kamera.

Odpowiedź; Nie. Jedynym sterylnym miejscem do obsługi lampy przez chirurga jest uchwyt sterylizowalny, za pomocą którego chirurg ma właśnie możliwość zmiany dostosowania oświetlenia do swoich potrzeb. Większość producentów realizuje regulację średnicy pola operacyjnego właśnie za pomocą uchwytu centralnego. Uchwyt umieszczony z boku czaszy lampy zdecydowanie pogarsza manewrowalność i wymaga większej siły do niektórych ustawień czaszy

Punkt 5. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę o okrągłym kształcie i promieniu 60 cm?

Uzasadnienie: Oferowany sprzęt jest mniejszy niż wskazuje na to zapis w specyfikacji  ale zachowuje wymagane parametry oświetleniowe.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 7. Pytanie: Czy Zamawiający wymaga regulowanej temperatury barwowej np. w zakresie od 4000 do 5000 [K]

Uzasadnienie: Możliwością regulacji barwy światła charakteryzują się LEDy bardzo wysokiej jakości. Ponadto rozwiązanie to staje się powoli standardem i jest coraz częściej pożądane przez chirurgów. Najbardziej pożądane temperatury barwowe podczas operacji to 4000, 4500 oraz 5000 [K]

- 2000 K – barwa światła świeczki

- 2800 K – barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa)

- 3000 K – wschód i zachód Słońca

- 3200 K – barwa światła żarowego lamp studyjnych

- 4000 K – barwa biała

- 5000 K – barwa chłodnobiała

- 6500 K – barwa dzienna

- 10000-15000 K – barwa czystego niebieskiego nieba

- 28000-30000 K – błyskawica

Barwa światła emitowanego przez ciało doskonale czarne. Skala nie uwzględnia jasności świecenia.

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

Punkt 8. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barw > 94%

Uzasadnienie:  Oferowany parametr odbiega tylko o niecały 1% od wymaganego i w praktyce jest nie do wychwycenia przez ludzkie oko. Oferowane lampy posiada współczynnik CRI na poziomie 94,832% (badanie diagnostyczne) dlatego nie możemy potwierdzić w postępowaniu przetargowym tego punktu specyfikacji. Tym samym informujemy, że parametr R9 przekracza 97% czyli ponad 2% więcej niż wymagane.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 10. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę o regulacji bezcieniowego pola operacyjnego w zakresie od 200 do 300 [mm]

Uzasadnienie: Oferowany parametr jest wyższy od wymaganego

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 12. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści lampę posiadającą dwa tzw. Uchwyty brudne?

Uzasadnienie: Lampa posiada 2 uchwyty brudne oraz 1 sterylny jak na załączonym obrazku. Lampa jest w pełni funkcjonalna i wygodna do pozycjonowania, dla podniesienia funkcjonalności panele sterujące zostały umieszczone po obu stronach lampy co daje większą dostępność dla personelu do sterowania jej funkcjami.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 14 i 15. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści zawieszenie z możliwością obrotu na każdym przegubie o 360°, celowo ograniczonym odpowiednio do 320°, 334° i 325°?

Uzasadnienie: Obrót o 360 stopni jest jak najbardziej możliwy (rysunek poniżej) i wynika z pierścieniowego ułożenia przewodów w zawieszeniu. Producent mocno zaleca i fabrycznie ustawia celową blokadę na kolejnych przegubach aby zapewnić odpowiednie standardy bezpieczeństwa na sali operacyjnej. Jeżeli wolą Zamawiającego jest dostarczenie zawieszeni o pełnej możliwości obrotów, jest to możliwe natomiast z uwagi na bezpieczeństwo zalecamy takie rozwiązanie.

Odpowiedź; Nie. Zamawiający wymaga pełnej manewrowalności lampy z obrotami o 360° bez konieczności jakichkolwiek ograniczeń ruchu. Takie rozwiązania są powszechnie stosowane przez większość producentów lamp operacyjnych.

Punkt 16. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści ramię o większym zasięgu regulacji niż 40°+-10°?

Uzasadnienie: Rysunek powyżej

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 17. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kamerę hermetycznie zamkniętą umieszczoną centralnie w lampie.

Uzasadnienie: Lampy operacyjne wysokiej jakości nie posiadają wymiennych kamer z uwagi na zachowanie jak najwyższych standardów aseptyki. Wymienialna kamera powinna mieć możliwość sterylizacji w wysokiej temperaturze podobnie jak uchwyt sterylny, a to grozi uszkodzeniem sprzętu.  W proponowanym rozwiązaniu kamera i uchwyt sterylny są obecne w lampie jednocześnie i nie ma potrzeby demontażu.

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ. Zamawiający wymaga możliwości przekładania kamery

Punkt 18. Pytanie:  Czy Zamawiający dopuści kamerę HD w systemie analogowym?

Uzasadnienie: Oferowana kamera technologicznie znaczeni przewyższa wymaganą w specyfikacji co przekłada się na nieporównywalnie lepszy obraz. Patrz tabela poniżej

| Kamera ASELight 160 |
| --- |
| Matryca | Typu 1/2.8 Exmor CMOS Sensor |
| Efektywna liczba pikseli | 3270 tys. pikseli |
| Sygnał obrazu w formacie | HD: Podzespół analogowy (Y/Pb/Pr) |
| Soczewka / obiektyw | F= 4.7 mm (Szeroki) do 94.0 mm (Tele) |
| Zoom optyczny | 20x |
| Minimalny odstęp roboczy | 10 mm (koniec Szeroki), 1000 mm (koniec Tele) |
| Synchronizacja | Wewnętrzna |
| Oświetlenie min | 0.5 lux |
| Proporcja S/N | 50dB |
| Migawka elektroniczna | 1/1 sek do 1/10000 sek (w 22 krokach) |
| Balans bieli (WB) | AUTO, Automatyczne śledzenie balansu bieli (ATW), Wnętrza, Na zewnątrz, WB na przycisk, WB manualny, Na zewnątrz Auto, Lampa sodowa (Ustawiana/Auto) |
| Rozjaśnianie elektroniczne | Auto/Manualnie (–3 dB do +28 dB, w 16 krokach) Limit maksymalnego rozjaśnienia (6 dB do 28 dB, w 12 krokach) |
| Wyjście wideo | HD: Podzespół analogowy (Y/Pb/Pr) |
| Przechowywanie w temperaturze | -20 °C do +60 °C |
| Użytkowanie w temperaturze | -5 °C do +60 °C |
| Pobór mocy | 3.2W |
| Masa | Około 260 g |
| Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.) | 50.0 × 60 × 87.9 mm |

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 19. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kamerę o rozdzielczości ponad 700 linii w standardzie HD

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego -Tabela powyżej

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 20. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści kamerę posiadającą ilość efektywnych pixeli w standardzie HD na poziomie 3 270 000?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego -Tabela powyżej

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Punkt 22. Pytanie: Czy zamawiający dopuści kamerę bez zoom cyfrowego?

Uzasadnienie: Oferowana kamera posiada lepszy zoom optyczny 20x. Zoom cyfrowy to jest tak zwane sztuczne przybliżenie, polegające na powiększeniu obrazu a nie jego przybliżeniu. W efekcie traci się na jakości . Zoom cyfrowy może zawsze zostać osiągnięty w komputerze lub innym urządzeni rejestrującym obraz.

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

IV.

Pytanie nr 1 dotyczące Pom. 0.11 magazyn sprzętu BLOK OPERACYJNY

Załącznik nr 5- Aparat USG przewoźny na blok operacyjny -  1 szt. Zagadnienie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat wysokiej klasy o jednolitej budowie, który nie posiada monitora kopiującego ekran, a waga wynosi 66,2 kg?

Zwracamy uwagę na fakt iż Zamawiający oczekuje zaoferowania aparatu przewoźnego, czyli jego przemieszczanie będzie dość częste. Transport aparatu, oraz monitora na wózku połączonego ze sobą kablem jest co najmniej trudne i nie wygodne w warunkach bloku operacyjnego. Urządzenie oferowanie przez naszą firmę posiada monitor o wymiarze 17 cal, więc większy od proponowanego kopiującego monitora. Aparat ma być przystosowany do szybkiego i wygodnego transportu przez jedną osobę. Z dwoma monitorami będzie to działanie znacznie utrudniane, nie wspominając o miejscu jakie zajmie takie urządzenie. Prosimy o dopuszczenie naszych rozwiązań.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2 dotyczące Pom. 0.11 magazyn sprzętu BLOK OPERACYJNY

Załącznik nr 5- Aparat USG przewoźny na blok operacyjny -  1 szt. Zagadnienie 4

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat wysokiej klasy, który nie ma udokumentowanej wytrzymałości na upadek, wstrząsy, wibracje?

Parametr ten jest parametrem który spełnia, tylko jedna firma SonoSite z modelem M-Turbo.  Wymagając tego parametru zamawiający blokuje możliwość złożenia oferty innym wykonawcom.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 3 dotyczące Pom. 0.11 magazyn sprzętu BLOK OPERACYJNY

Załącznik nr 5- Aparat USG przewoźny na blok operacyjny -  1 szt. Zagadnienie 8

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat wysokiej klasy którego czas pierwszego uruchomienia wynosi 110 sekund i natychmiastowym uruchomieniem z trybu uśpienia?

Aparat nie musi być uruchamiany przed każdym badaniem, wystarczy uruchomić urządzenie raz przed rozpoczęciem badań. Pomiędzy badaniami nie musimy zamknąć systemu, aparat sam przechodzi w tryb uśpienia. Gotowość do działania następuje natychmiastowo po dotknięciu pulpitu sterowniczego. Jest to rozwiązanie o wiele szybsze i praktyczniejsze od wymaganego.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 dotyczące Pom. 0.11 magazyn sprzętu BLOK OPERACYJNY

Załącznik nr 5- Aparat USG przewoźny na blok operacyjny -  1 szt. Zagadnienie 18

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat wysokiej klasy który posiada głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości 4-12 MHz ?

Różnica w częstotliwości pomiędzy głowicą wymaganą, a oferowaną wynosi tylko 1 MHz w górnych pasmach częstotliwości sondy. Taka różnica nie ma istotnego wpływu na jakość obrazowania oraz na wartości diagnostyczne obrazu.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 5 dotyczące Pom. 0.11 magazyn sprzętu BLOK OPERACYJNY

Załącznik nr 5- Aparat USG przewoźny na blok operacyjny -  1 szt. Zagadnienie 20

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat wysokiej klasy który posiada głowicę przezprzełykową do badań kardiologicznych o częstotliwości działania 2-7 MHz, oraz 2500 elementów?

Oferowana przez nas głowica posiada dokładnie taką samą rozpiętość w zakresie częstotliwości działania, jednak częstotliwość wymaganej sondy. Głowica oferowana przez naszą firmę posiada niższą wartość początkową co zdecydowanie poprawia obraz na większych głębokościach.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6 dotyczące Pom. 0.11 magazyn sprzętu BLOK OPERACYJNY

Załącznik nr 5- Aparat USG przewoźny na blok operacyjny -  1 szt.

Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu do badań radiologicznych, naczyniowych, anestezjologicznych (wizualizacja nerwów obwodowych) ale również kardiologicznych. W pkt. 10 Zamawiający wymienia tryby pracy jakie musi obsługiwać oferowany ultrasonograf. Zwracamy Zamawiającemu uwagę na fakt iż w badaniach echokardiograficznych (do których aparat będzie również wykorzystywany) niezbędny jest Tryb Anatomiczny M-mode o którym Zamawiający nie wspomina. Zamawiający wymaga również zaoferowania głowicy przezprzełykowej do  badań kardiologicznych gdzie podczas pracy tą sondą tryb Anatomiczny M-mode jest wymagany tak aby dokonać prawidłowej oceny mięśnia sercowego. Prosimy zatem o potwierdzenie że Zamawiający wymaga aby oferowany ultrasonograf pracował w trybie Anatomiczny M-mode.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający wymaga aby oferowany ultrasonograf pracował w Trybie Anatomiczny M-mode.

Pytanie nr 7 dotyczące Pom. 0.11 magazyn sprzętu BLOK OPERACYJNY

Załącznik nr 5- Aparat USG przewoźny na blok operacyjny -  1 szt. Zagadnienie 11

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ultrasonografu pracującego w trybie automatycznej optymalizacji częstotliwości Dopplera Kolorowego w zależności od głębokości obrazowania?

Jest to bardzo istotna funkcja która ułatwia i przyspiesza prowadzenie badania zwłaszcza w warunkach bloku operacyjnego, zastępuje szereg ręcznych ustawień, ponieważ aparat sam automatycznie dostosowuje częstotliwość Dopplera Kolorowego w zależności od głębokości ustawienia ramki Dopplera Kolorowego. Jeżeli naczynie mamy położone głębiej i chcemy zobaczyć kierunek przepływu w tym naczyniu przy pomocy Dopplera Kolorowego, zawsze trzeba pamiętać, aby ustawiając ramkę Dopplera Kolorowego na naczyniu położonym głębiej, zmienić częstotliwość Dopplera dostosowując ten parametr do aktualnego położenia ramki. Przy funkcji automatycznej optymalizacji częstotliwości, aparat sam automatycznie dokonuje optymalizacji i ustawienia częstotliwości. Nie trzeba robić tego ręcznie. Prosimy o potwierdzenie wymogu zaoferowania aparatu ultrasonograficznego z trybem automatycznej optymalizacji częstotliwości Dopplera Kolorowego w zależności od głębokości obrazowania?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania ultrasonografu pracującego w trybie automatycznej optymalizacji częstotliwości Dopplera Kolorowego w zależności od głębokości obrazowania.

Pytanie nr 8 dotyczące Pom. 0.11 magazyn sprzętu BLOK OPERACYJNY

Załącznik nr 5- Aparat USG przewoźny na blok operacyjny -  1 szt.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ultrasonografu pracującego w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D?

Zwracamy uwagę na fakt iż im więcej kątów emitowania wiązki przez pojedynczy element głowicy tym wartość kliniczna powstającego obrazu jest znacznie wyższa.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania ultrasonografu pracującego w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej.

Pytanie nr 9 dotyczące Pom. 0.11 magazyn sprzętu BLOK OPERACYJNY

Załącznik nr 5- Aparat USG przewoźny na blok operacyjny -  1 szt.

W związku z faktem iż oferowany ultrasonograf będzie wykorzystywany na bloku operacyjnym prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga aby pulpit sterowniczy oferowanego aparatu usg był całkowicie dotykowy i z możliwością dezynfekcji alkoholem?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania ultrasonografu z możliwością dezynfekcji alkoholem. Zamawiający nie wymaga aby obsługa ultrasonografu odbywała się przez całkowicie dotykowy pulpit sterowniczy.

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

Pompy na sale operacyjne – 5 kpl

Pytanie nr 10

Pkt.4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy infuzyjne z szybkością dozowania w zakresie 0,1-1200 ml/h?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Pkt.5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy infuzyjne z szybkością dozowania Bolusa do 1200ml/h?

Nie ma klinicznego uzasadnienia stosowania tak dużych wlewów w Bolusie.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Pkt.9

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę bez podaży dawki indukcyjnej (wysycającej)?

Tego typu parametr jest wykorzystywany w pompach anestezjologicznych.

Odpowiedź; Nie. Stosowanie dawki indukcyjnej potrzebne jest nie tylko w anestezjologii, ale wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie osiągnięcie oczekiwanego stężenia leku we krwi pacjenta.

Pytanie nr 13

Pkt.10

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy o podstawowym trybie pracy tj. programowanie prędkości, objętości, czasu podaży?

Tego typu parametry są najczęściej używane i jednocześnie daje możliwość zaoferowania równie dobrego a konkurencyjnego cenowo produktu.

Odpowiedź; Nie. Programowanie infuzji w jednostkach dawki, szczególnie w połączeniu z biblioteką leków, zwiększa bezpieczeństwo infuzji ograniczając do minimum niezbędne przeliczenia.

Pytanie nr 14

Pkt.11

Czy zamawiający dopuści pompę z klawiaturą strzałkową?.

Jest to rozwiązanie nowoczesne, zmniejszające do min. Ryzyko popełnienia błędów przez użytkownika podczas infuzji. Jednocześnie umożliwi wykonawcom przystąpienie do przetargu i tym samym zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź; Nie. Klawiatura numeryczna jest bezpiecznym i najwygodniejszym rozwiązaniem wprowadzania parametrów infuzji. Dowodem mogą być produkty wielu renomowanych firm (w tym również amerykańskich), które wyposażone są w taką klawiaturę

Pytanie nr 15

Pkt.12,13

Czy zamawiający dopuści pompy infuzyjne z możliwością rozbudowy pompy o program pozwalający na wprowadzanie protokołów podaży leków wraz z liitami miękkimi i twardymi dawkowania leków oraz pamięcią wykonanych operacji?

Parametry dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, twardych stosowane są w  pompach anestezjologicznych.

Odpowiedź; Nie. Stosowanie dawki indukcyjnej potrzebne jest nie tylko w anestezjologii, ale wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie osiągnięcie oczekiwanego stężenia leku we krwi pacjenta.

Pytanie nr 16

Pkt.14 Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostępności oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pomp biblioteki leków ( pod system WindowsXP)”?

Takie oprogramowanie generuje dodatkowe koszty związane z zakupem pomp.

Odpowiedź; Nie. Wg organizacji zajmujących się analizą incydentów medycznych wprowadzenie bibliotek leków powoduje zasadnicze ograniczenie przypadków nieprawidłowych infuzji. Przygotowanie biblioteki leków w przeznaczonym do tego celu oprogramowaniu dodatkowo zmniejsza możliwość popełnienia błędu oraz zapewnia nadzorowanie i archiwizację opracowanych procedur dozowania. Dodatkowe koszty są niewspółmiernie niskie w stosunku do korzyści, jakie zapewnia stosowanie takich rozwiązań.

Pytanie nr 17

Pkt.18

Czy zamawiający odstąpi od wymogu alarmu „pusta strzykawka”?

Pompa informuje o zbliżającym się końcu infuzji, następnie o zakończonej infuzji, co w zupełności zabezpiecza przed sytuacją użycia u pacjenta pustej strzykawki

Odpowiedź; Nie. Alarm pustej strzykawki powiadamia personel o zakończeniu lub konieczności kontynuacji infuzji, szczególnie gdy zaprogramowana objętość infuzji przekracza objętość strzykawki.

Pytanie nr 18

Pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę infuzyjną z historią infuzji  min.1500 wpisów?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 19

Pkt.20

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę z czasem pracy z akumulatora min. 6h przy infuzji 5ml/h?

Pompy będą pracowały na oddziałach szpitalnych, gdzie rzadko używa się tryb pracy  pompy z akumulatora. Tryb pracy bez zasilania 6 godzin w zupełności wystarczy do użytku pompy w warunkach transportowych( karetka, śmigłowiec) po za tym pompy maja bardzo szybki czas ładowania akumulatora co zwiększa bezpieczeństwo  pacjenta.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Pkt.12

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę z czasem ładowania akumulatora do 90% maks. 2,5 h?

Tak szybki czas ładowania akumulatora, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 21

Pkt.33

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę ze współczynnikiem ochronności przed zalaniem IPX3 co jest równoważne z IP 22?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 22

Pkt.44

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę bez podaży dawki indukcyjnej (wysycającej)?

Tego typu parametr jest wykorzystywany w pompach anestezjologicznych.

Odpowiedź; Nie. Stosowanie dawki indukcyjnej potrzebne jest nie tylko w anestezjologii, ale wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie osiągnięcie oczekiwanego stężenia leku we krwi pacjenta.

Pytanie nr 23

Pkt.46

Czy zamawiający dopuści pompę z klawiaturą strzałkową?.

Jest to rozwiązanie nowoczesne, zmniejszające do min. Ryzyko popełnienia błędów przez użytkownika podczas infuzji. Jednocześnie umożliwi wykonawcom przystąpienie do przetargu i tym samym zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź; Nie. Klawiatura numeryczna jest bezpiecznym i najwygodniejszym rozwiązaniem wprowadzania parametrów infuzji. Dowodem mogą być produkty wielu renomowanych firm (w tym również amerykańskich), które wyposażone są w taką klawiaturę.

Pytanie nr 24

Pkt. 47

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę z możliwością rozbudowy o limity twarde i miękkie.?

Takie parametry używane są dla pomp anestezjologicznych.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie nr 25

Pkt. 48

Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostępności oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pomp biblioteki leków ?

Takie oprogramowanie generuje dodatkowe koszty związane z zakupem pomp.

Odpowiedź; Nie. Wg organizacji zajmujących się analizą incydentów medycznych wprowadzenie bibliotek leków powoduje zasadnicze ograniczenie przypadków nieprawidłowych infuzji. Przygotowanie biblioteki leków w przeznaczonym do tego celu oprogramowaniu zmniejsza możliwość popełnienia błędu oraz zapewnia nadzorowanie i archiwizację opracowanych procedur dozowania. Dodatkowe koszty są niewspółmiernie niskie w stosunku do korzyści, jakie zapewnia stosowanie takich rozwiązań.

Pytanie nr 26

Pkt. 53

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową bez alarmu „ przepływ za mały/ za duży”? Pompa informuje o zbliżającym się końcu infuzji, następnie o zakończonej infuzji, co w zupełności zabezpiecza przed zagrożeniem życia i zdrowia pacjenta.

Odpowiedź; Nie. Wymieniony alarm informuje o nieprawidłowej infuzji a nie jej końcu. Nieprawidłowa wartość przepływu stanowi duże zagrożenie dla zdrowia a nawet życia pacjenta.

Pytanie Nr 27

Pkt.54

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową z historią infuzji min. 1500 zdarzeń?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Pkt.55

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę objętościową o czasie pracy z akumulatora min. 6h przy infuzji 25ml/h

Akumulator, pracujący bez zasilania 6 godzin w zupełności wystarczy do użytkowania pompy w warunkach transportowych (karetka, śmigłowiec). Dodatkowo pompy maja bardzo szybki czas ładowania akumulatora co zwiększa bezpieczeństwo  pacjenta.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Pom.0.33 Sala wybudzeń

Pompy na salę wybudzeń – 6 kpl

Pytanie nr 29

Pkt.4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy infuzyjne z szybkością dozowania w zakresie 0,1-1200 ml/h?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 30

Pkt.5

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy infuzyjne z szybkością dozowania Bolusa do 1200ml/h?

Nie ma klinicznego uzasadnienia stosowania tak dużych wlewów w Bolusie.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31

Pkt.9

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę bez podaży dawki indukcyjnej (wysycającej)?

Tego typu parametr jest wykorzystywany w pompach anestezjologicznych.

Odpowiedź; Nie. Stosowanie dawki indukcyjnej (wysycającej) potrzebne jest nie tylko w anestezjologii, ale wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie osiągnięcie oczekiwanego stężenia leku we krwi pacjenta.

Pytanie nr 32

Pkt.10

Czy zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pompy o podstawowym trybie pracy tj. programowanie prędkości, objętości, czasu podaży? Tego typu parametry są najczęściej używane i jednocześnie daje możliwość zaoferowania równie dobrego a konkurencyjnego cenowo produktu.

Odpowiedź; Nie. Programowanie infuzji w jednostkach dawki, szczególnie w połączeniu z biblioteką leków, zwiększa bezpieczeństwo infuzji ograniczając do minimum niezbędne przeliczenia.

Pytanie nr 33

Pkt.11

Czy zamawiający dopuści pompę z klawiaturą strzałkową?.

Jest to rozwiązanie nowoczesne, zmniejszające do min. Ryzyko popełnienia błędów przez użytkownika podczas infuzji. Jednocześnie umożliwi wykonawcom przystąpienie do przetargu i tym samym zwiększy konkurencyjność ofert.

Odpowiedź; Nie. Klawiatura numeryczna jest bezpiecznym i najwygodniejszym rozwiązaniem wprowadzania parametrów infuzji. Dowodem mogą być produkty wielu renomowanych firm (w tym również amerykańskich), które wyposażone są w taką klawiaturę.

Pytanie nr 34

Pkt.12,13

Czy zamawiający dopuści pompy infuzyjne z możliwością rozbudowy pompy o program pozwalający na wprowadzanie protokołów podaży leków wraz z limitami miękkimi i twardymi dawkowania leków oraz pamięcią wykonanych operacji?

Parametry dawki indukcyjnej, limitów dla wymienionych parametrów infuzji: miękkich, twardych stosowane są w  pompach anestezjologicznych.

Odpowiedź; Nie. Stosowanie dawki indukcyjnej potrzebne jest nie tylko w anestezjologii, ale wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie osiągnięcie oczekiwanego stężenia leku we krwi pacjenta.

Pytanie nr 35

Pkt.14 Czy zamawiający odstąpi od wymogu dostępności oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pomp biblioteki leków ( pod system WindowsXP)”?

Takie oprogramowanie generuje dodatkowe koszty związane z zakupem pomp.

Odpowiedź; Nie. Wg organizacji zajmujących się analizą incydentów medycznych wprowadzenie bibliotek leków powoduje zasadnicze ograniczenie przypadków nieprawidłowych infuzji. Przygotowanie biblioteki leków w przeznaczonym do tego celu oprogramowaniu zmniejsza możliwość popełnienia błędu oraz zapewnia nadzorowanie i archiwizację opracowanych procedur dozowania. Dodatkowe koszty są niewspółmiernie niskie w stosunku do korzyści, jakie zapewnia stosowanie takich rozwiązań.

Pytanie nr 36

Pkt.18

Czy zamawiający odstąpi od wymogu alarmu „pusta strzykawka”?

Pompa informuje o zbliżającym się końcu infuzji, następnie o zakończonej infuzji, co w zupełności zabezpiecza przed sytuacją użycia u pacjenta pustej strzykawki

Odpowiedź; Nie. Alarm pustej strzykawki powiadamia personel o zakończeniu lub konieczności kontynuacji infuzji, szczególnie gdy zaprogramowana objętość infuzji przekracza objętość strzykawki.

Pytanie nr 37

Pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę infuzyjną z historią infuzji  min.1500 wpisów?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 38

Pkt.20

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę z czasem pracy z akumulatora min. 6h przy infuzji 5ml/h?

Pompy będą pracowały na oddziałach szpitalnych, gdzie rzadko używa się tryb pracy  pompy z akumulatora. Tryb pracy bez zasilania 6 godzin w zupełności wystarczy do użytku pompy w warunkach transportowych( karetka, śmigłowiec) po za tym pompy maja bardzo szybki czas ładowania akumulatora co zwiększa bezpieczeństwo  pacjenta.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 39

Pkt.21

Czy zamawiający dopuści do przetargu pompę z czasem ładowania akumulatora do 90% maks. 2,5 h?

Tak szybki czas ładowania akumulatora, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

V. Pytania dotyczące parametrów technicznych

Załącznik nr 5 do SIWZ

Dotyczy:

Pom. 0.11 Magazyn sprzętu

Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.

Ad p 1 Generator typu HF  min. 40 kHz

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie generatora wysokiej częstotliwości [HF] pracującego do 30 kHz? Taka częstotliwość jest wystarczająca do zapewnienia bardzo dobrej dokładności kV, a tym samym promieniowania rentgenowskiego odpowiedniej jakości, jednocześnie parametr ten nie ma wpływu na kliniczny zakres badań.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Ad p 15 Całkowity obrót ramienia C wokół osi wzdłużnej ≥ 400º

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z całkowitym obrotem ramienia C wokół osi wzdłużnej w zakresie 380º? Jest to wartość zapewniająca możliwość pozycjonowania ramienia C w pełnym zakresie i nieznacznie tylko odbiega od wymaganej. Wszelkie możliwe i praktycznie wykorzystywane ustawienia ramienia C mogą być wykonywane w tym zakresie.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Ad p 23 Pojemność cieplna anody ≥ 90 kHU

Czy Zamawiający dopuści aparat o pojemności cieplnej na poziomie 50 kHU ale z prędkości chłodzenia anody na poziomie 13,7 kHU . Pojemność cieplna anody jest tylko jednym z parametrów opisujących właściwości lampy. Dodatkowo wpływ na użytkowanie ma też prędkości chłodzenia anody i pojemność cieplna kołpaka. Im wyższe są te parametry tym niższa jest wymagana pojemność cieplna samej anody. W urządzeniu, które chcemy zaoferować pojemność cieplna kołpaka wynosi 1,2 MHU. Parametry cieplne układu lampa/kołpak należy zawsze rozpatrywać razem biorąc pod uwagę wszystkie wartości takie jak pojemność cieplną jak i szybkość chłodzenia każdego 
z elementów.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

VI.

Załącznik nr 5

Wózek do transportu sprzętu medycznego – 1 szt. i 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 900 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości całkowitej 960 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości całkowitej 500 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy 100 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w odbojniki? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Taboret obrotowy z regulowaną wysokością – 10 szt. i 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści taboret o konstrukcji z wysokiej jakości stali chromowanej? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści taboret z regulacją wysokości siedziska w zakresie od 470 do 630 mm?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Wózek transportowo-reanimacyjny – 13 szt. i 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości realizowaną za pomocą pedału nożnego umieszczonego od strony nóg pacjenta? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem wykonanym z płyty z tworzywa HPL? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wózek bez elastycznych listew odbojowych? Role odbojów pełnią 4 kółka odbojowe w narożach. Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją sekcji pleców za pomocą systemu samoblokującego? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w barierki ze stali nierdzewnej składane wzdłuż ramy leża? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 2000 x 630 mm? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu pleców 76°? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w materac o wysokości 80 mm? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Wózek – stelaż worków foliowych na brudną bieliznę – 16 szt. i 6 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 460 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości całkowitej 1130 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości całkowitej 460 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy 80 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji metalowej lakierowanej proszkowo? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w tworzywową pokrywę? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego pokrywa otwierana jest ręcznie? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Wózek – stelaż worków foliowych na brudną bieliznę podwójny – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 810 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości całkowitej 1130 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości całkowitej 460 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy 80 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o konstrukcji metalowej lakierowanej proszkowo? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w tworzywowe pokrywy? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego pokrywy otwierane są ręcznie? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Wózek – stół jezdny kąpielowy – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie od 50 do 90 cm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek ze stałą długością leża 195 cm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek z leżem wykonanym z płyty z tworzywa HPL? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o stałym nachyleniu leża w stronę spustu wody? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wózek bez samoczynnego poziomowania leża przy opuszczeniu na materac łóżka? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wózek bez możliwości przekręcania leża w całości na dłuższy bok? Po opuszczeniu barierek bocznych i złożeniu materaca do wewnątrz wózek ma szerokość 55 cm, co zmniejsza jego gabaryty w czasie przechowywania Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wózek bez regulacji oparcia pleców? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 koła z centralną blokadą? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Łóżko z przechyłami bocznym – 10 szt.

Czy Zamawiający wymaga/dopuści łóżko o konstrukcji opartej na 2 kolumnach cylindrycznych, które to rozwiązanie jest o wiele łatwiejsze w dezynfekcji? Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Czy Zamawiający dopuści łóżko 4 sekcyjne wypełnione płytą z tworzywa HPL? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, podwójne, dzielone, lekko opuszczane i podnoszone za pomocą sprężyny gazowej, przy użyciu jednej ręki oraz blokowane na 2 różnych wysokościach, poruszające się wraz z segmentami leża? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne, jednoczęściowe, metalowe, lakierowane proszkowo, składane wzdłuż i obok ramy leża? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego. Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu podudzia za pomocą systemu zapadkowego? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez regulacji segmentu głowy? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża 2000 x 850 mm? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 450 – 850 mm? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 480 – 880 mm? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją sekcji pleców 72°? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Wózek zabiegowy do narzędzi dwublatowy – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości całkowitej 700 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o wysokości całkowitej 960 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek o głębokości całkowitej 500 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 koła jezdne o średnicy 100 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 2 blaty o wymiarach 700 x 500 mm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego odległość pomiędzy dwoma blatami wynosi 50 cm? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści wózek niewyposażony w odbojniki? Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

VII.

Aparat EKG 3-kanałowy

Pytanie do pkt 7:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z papierem o szerokości 210 mm?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści aparat EKG drukujący na papierze w rolce o szerokości 112 mm?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do pkt 10:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG o częstotliwości próbkowania 2000 próbek na sekundę?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie do pkt 23:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG o klasie bezpieczeństwa II zgodnie z IEC??

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie do pkt 27:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG o masie 5,7 kg?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie do pkt. 30:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG z pamięcią wewnętrzna 120 ostatnich badań, z oprogramowaniem pozwalającym zapisać dowolną ilość badań na komputerze?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ

Pytanie do pkt. 32:

Czy zamawiający dopuści aparat EKG bez możliwości bezpośredniego podłączenia do sieci?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający wymaga, aby aparat EKG był wyposażony w „tryb long” pozwalający na wykrywanie arytmii?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

VIII. Dotyczy:

Pom.0.11 Magazyn sprzętu; Załącznik nr 5 do SIWZ

Dotyczy:

Pom.0.11 Magazyn sprzętu, Załącznik nr 5 do SIWZ

,,Wiertarka chirurgiczna na baterie,,

Pytanie nr 1. Czy zamawiający dopuści wiertarkę chirurgiczną na baterie o następujących parametrach technicznych:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. | Piła posuwisto zwrotna |
| 2. | Rękojeść napędu, nie zawiera elektroniki, baterii ani silnika, posiada kieszeń na moduł zasilający, wymaga zamknięcia pokrywa. |
| 3. | Moc wyjściowa 170W., suwy regulowane od 0 -11000 suw/min. Elementy zasilające, elektryczne i napędowe (silnik elektryczny) znajdujące się poza rękojeścią – w module zasilającym razem z baterią |
| 4. | Pokrywa napędu zabezpieczona przed przypadkowym otwarciem dodatkowa blokadą |
| 5. | Brzeszczoty mocowane za pomocą szybkozłączki. |
| 6. | Piła zawiera moduł zasilający, posiadający elektronikę sterująca, silnik oraz baterie litowo-jonowe 25,2V o pojemności 2,1 Ah |
| 7. | Akumulatory niesterylizowalne umieszczane w rękojeści napędu. |
| 8. | Akumulatory z możliwością sprawdzenia poziomu ich naładowania, dzięki panelowi sterującemu |
| 9. | Rękojeść napędu bez oddzielnego pojemnika na akumulator. |
| 10. | Regulacja piły w zakresie 360 stopni , możliwość zamocowania osłonki do cięcia mostka |

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Dotyczy:

Pom.0.11 Magazyn sprzętu; Załącznik nr 5 do SIWZ

,,Wiertarka chirurgiczna sieciowa”

# Pytanie nr 2. Czy zamawiający dopuści wiertarkę chirurgiczną sieciową o następujących parametrach technicznych:

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE |
| --- | --- |
| 1. |  |
|  | Konsola posiadająca: regulacje wysokości obrotów (dla każdego napędu szybkoobrotowego z osobna), wbudowana pompę irygacyjna (regulacja płukania 10-100ml/min.: stała oraz |
|  | zmienna-zintegrowana z szybkością obrotów napędu. |
|  | Pompa irygacyjna zapobiegająca kapaniu soli fizjologicznej w pole operacyjne ( wykonująca pół obrotu w tył po zwolnieniu napędu |
| 2. | Przewód przyłączeniowy rękojeść/konsola napędu, elastyczny, |
|  | sterylizowalny w parze długości 2-4m |
| 3. | Włącznik nożny podwójny - regulacja/włączenie irrygacji, prędkości obrotowej napędu, obroty lewe |
| 4. | Ilość obrotów: 60 0000 lub 90 000 |
|  | obr/min. Możliwość zmiany kierunku obrotów: prawo/lewo w sterylnym polu na korpusie napędu. Długość napędu max. 130mm, waga max 185g. Napęd z ręcznym, WŁ/WYŁ na |
|  | korpusie wiertarki oraz ręcznym włącznikiem i wyłącznikiem elektromagnetycznym na spuście. |
| 5. | Nasadka wiercąca AO/ASIF mini krótka 90o |
| 6. | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia |
| 7. | Kaseta typu Vario Case do sterylizacji i przechowywania |
| 8. | Nasadka perforatora |
| 9. | Nasadka piły oscylacyjnej z 22000 oscylacji / min. |
| 10. | Nasadka kraniotomu |
| 11. | Ostrza do piły oscylacyjnej o wymiarach 69 mm x 27m i 0.27mm |
| 12. | Olej do smarowania i czyszczenia elementów systemu |
| 13. | Gwarancja min. 12 miesiące |

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

IX.

Dotyczy:

Pom. 0.11 Magazyn sprzętu

Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C – 1 szt.

Dotyczy pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ze skopią impulsową z możliwością zmiany częstotliwości impulsów  do 8 imp/s

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

Dotyczy pkt.23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat o pojemności cieplnej anody 76 kHU z szybkością  jej chłodzenia do 37 kHU/min. Taka wartość chłodzenia daje możliwość używania aparatu przy dłuższych zabiegach, bez obawy przegrzania anody.

Odpowiedź; Tak.  Zamawiający dopuszcza.

X. Pytanie

Dotyczy Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C

Ad pkt 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparat pracujący w trybie skopii impulsowej z częstotliwościami  2 imm/sec,  1 imm/sec,  1 imm/2sec,  1 imm/3sec, 1 imm/5sec wyposażonego w zaawansowany tryb redukcji dawki dla fluoroskopii ciagłeji pulsacyjnej, oraz trójpolowy wzmacniacz obrazu?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Ad pkt 23

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  aparatu znacznie  przewyższającego w większości punktów minimalne wymagania zamawiającego, wyposażonego w lampę o pojemności 54 kHU, posiadającego wydajny system chłodzenia oferujący rozpraszanie ciepła  670 HU/s  oraz wyposażony w kołpak o całkowitej pojemności  cieplnej 1215 kHU i pozwalający na 44 minuty nieprzerwanej pracy w trybie fluoroskopii 80 kV – 3,5mA?

Odpowiedź; Tak.  Zamawiający dopuszcza.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach www.zoz konskie.pl

Końskie 2012-06-18

Z -ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz