Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/7/ ODP III / 2012					  Końskie 2012-06-18.

dot. sprawy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące wnioski  dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

I

Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ

Pom. 0.23 sala operacyjna (OROPEDIA)

Pom. 0.24 sala operacyjna (CHIRURGIA OGÓLNA)

Aparat do znieczuleń - 2 szt

- Monitor pacjenta

Prosimy o wyjaśnienie, czy ze względu na obowiązującą ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia, która nakłada na szpitale obowiązek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej do 2014 r., Zamawiający będzie wymagał, aby każdy zaoferowany monitor funkcji życiowych pacjenta posiadał wbudowany w swoją obudowę komputer z certyfikatem medycznym (do pracy w bezpośrednim otoczeniu pacjenta), który umożliwi wyświetlanie danych z sieci informatycznej szpitala (obrazy z pracowni rentgenowskiej, tomografii, rezonansu, obrazy USG, badania z laboratorium, historia choroby pacjenta, itp.) – dane wyświetlane na tym samym ekranie, co parametry życiowe pacjenta oraz możliwość wyświetlenia ich na zewnętrznym ekranie?

Rozwiązanie takie pozwala na szybki wgląd w historię chorobową pacjenta bezpośrednio przy aparacie do znieczulania, bez konieczności przemieszczania się do pokoju lekarskiego lub innego pomieszczenia z dostępem do sieci informatycznej szpitala. Ponadto w przypadku późniejszej chęci wprowadzenia przez szpital tzw. elektronicznej karty pacjenta (PDMS) na bloku operacyjnym i oddziale intensywnej terapii, nie potrzebny będzie zakup dodatkowego sprzętu w postaci zewnętrznych komputerów klasy medycznej (wysoki koszt ewentualnej inwestycji oraz dodatkowo znaczące zmniejszenie przestrzeni wokół pacjenta, która i tak jest ograniczona dużą ilością sprzętu).

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie wymaga

- Monitor pacjenta

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby każdy zaoferowany monitor funkcji życiowych pacjenta wyposażony był w element/moduł transportowy z własnym kolorowym ekranem, sterowanym dotykowo o przekątnej przynajmniej 3,5”, o wymiarach i konstrukcji zapewniającej pewne trzymanie go w dłoni w czasie przenoszenia, masie poniżej 1,6 kg, zasilaniu bateryjnym na minimum 3 godziny pracy, odpornym na upadki z wysokości min. 0,75 metra, umożliwiającym przeniesienie danych pacjenta (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 8 godzin) pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (blok operacyjny, sala wybudzeń, oddział intensywnej terapii) oraz dającym możliwość monitorowania podczas transportu co najmniej następujących parametrów: EKG, SpO2, NIBP?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie wymaga

- Dotyczy pkt. 54 i 63

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta o wadze jednostki głównej 9,5 kg, oraz wyposażony w moduł wieloparametrowy o wadze 1,5 kg, który w przypadku zaniku zasilania sieciowego pozwala na 180 minutowe monitorowanie z wbudowanego akumulatora następujących parametrów: EKG, SpO2, NIBP, IBP i temperatura?

Odpowiedź; Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Dotyczy pkt. 58

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta umożliwiający jednoczesną prezentację 6 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG, z możliwością wybierania kolorów przez użytkownika?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pom. 0.33 Sala wybudzeń.  Monitor funkcji życiowych na salę wybudzeń - 6 szt..

- Monitor funkcji życiowych na salę wybudzeń

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby każdy zaoferowany monitor funkcji życiowych pacjenta wyposażony był w element/moduł transportowy z własnym kolorowym ekranem, sterowanym dotykowo o przekątnej przynajmniej 3,5”, o wymiarach i konstrukcji zapewniającej pewne trzymanie go w dłoni w czasie przenoszenia, masie poniżej 1,6 kg, zasilaniu bateryjnym na minimum 3 godziny pracy, odpornym na upadki z wysokości min. 0,75 metra, umożliwiającym przeniesienie danych pacjenta (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 8 godzin) pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (blok operacyjny, sala wybudzeń, oddział intensywnej terapii) oraz dającym możliwość monitorowania podczas transportu co najmniej następujących parametrów: EKG, SpO2, NIBP?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie wymaga

- Dotyczy pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta umożliwiający jednoczesną prezentację 6 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odprowadzeń EKG, z możliwością wybierania kolorów przez użytkownika?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- Dotyczy pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta z historią alarmów wynoszącą 300 zdarzeń?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

- Dotyczy pkt. 29, 34, 35, 36

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta bez możliwości rozbudowy o:

- pomiar SpO2 w dwóch różnych punktach np. na palcu i uchu,

- opcję wyświetlania danych pomiarowych z respiratorów stacjonarnych,

- opcję pomiaru EEG

- pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej?

Parametry te nie są wymagane (standardy) ani zwyczajowo monitorowane na salach wybudzeń.

Odpowiedź; Nie. Zamawia nie dopuszcza

- Dotyczy pkt. 30

Czy biorąc pod uwagę fakt, że wymagane jest, aby każdy monitor wyposażony był tylko w jeden powierzchniowy czujnik temperatury, Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta wyposażony w jeden kanał pomiarowy temperatury z opcją drugiego kanału pomiarowego temperatury?

Odpowiedź; Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Dotyczy pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta z możliwością rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą PiCCO opartą na analizie zmian ciśnienia krwi, wymagającą dwóch dostępów naczyniowych i wstępnej kalibracji?

Odpowiedź; Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Pom. 0.57 Dyżurka – stanowisko nadzoru pielęgniarek

Centrala monitorująca - 1 szt. oraz 10 szt. monitorów funkcji życiowych pacjenta wyposażonych w:

• 10 szt.: kardiomonitor, pulsoksymetr, kapnograf, aparat do  automatycznego pomiaru ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną, fonendoskop

• 5 szt. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną

• 2 szt. urządzenie do pomiaru rzutu serca

- Monitor funkcji życiowych

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał, aby każdy zaoferowany monitor funkcji życiowych pacjenta wyposażony był w element/moduł transportowy z własnym kolorowym ekranem, sterowanym dotykowo o przekątnej przynajmniej 3,5”, o wymiarach i konstrukcji zapewniającej pewne trzymanie go w dłoni w czasie przenoszenia, masie poniżej 1,6 kg, zasilaniu bateryjnym na minimum 3 godziny pracy, odpornym na upadki z wysokości min. 0,75 metra, umożliwiającym przeniesienie danych pacjenta (dane osobowe, ustawione poziomy alarmów, trendy parametrów z ostatnich min. 8 godzin) pomiędzy poszczególnymi stanowiskami (blok operacyjny, sala wybudzeń, oddział intensywnej terapii) oraz dającym możliwość monitorowania podczas transportu co najmniej następujących parametrów: EKG, SpO2, NIBP?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie wymaga

- Monitor funkcji życiowych

Prosimy o wyjaśnienie, czy ze względu na obowiązującą ustawę o systemie informacji w ochronie zdrowia, która nakłada na szpitale obowiązek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej do 2014 r., Zamawiający będzie wymagał, aby każdy zaoferowany monitor funkcji życiowych pacjenta posiadał wbudowany w swoją obudowę komputer z certyfikatem medycznym (do pracy w bezpośrednim otoczeniu pacjenta), który umożliwi wyświetlanie danych z sieci informatycznej szpitala (obrazy z pracowni rentgenowskiej, tomografii, rezonansu, obrazy USG, badania z laboratorium, historia choroby pacjenta, itp.) - dane wyświetlane na tym samym ekranie, co parametry życiowe pacjenta oraz możliwość wyświetlenia ich na zewnętrznym ekranie?

Rozwiązanie takie pozwala na szybki wgląd w historię chorobową pacjenta bezpośrednio przy łóżku pacjenta, bez konieczności przemieszczania się do pokoju lekarskiego lub innego pomieszczenia z dostępem do sieci informatycznej szpitala. Ponadto w przypadku późniejszej chęci wprowadzenia przez szpital tzw. elektronicznej karty pacjenta (PDMS) na bloku operacyjnym i oddziale intensywnej terapii, nie potrzebny będzie zakup dodatkowego sprzętu w postaci zewnętrznych komputerów klasy medycznej (wysoki koszt ewentualnej inwestycji oraz dodatkowo znaczące zmniejszenie przestrzeni wokół pacjenta, która i tak jest ograniczona dużą ilością sprzętu)

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie wymaga

- Dotyczy pkt. 6 i 13

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor funkcji życiowych bez rączki, o wadze jednostki głównej 9,5 kg oraz wyposażony w moduł wieloparametrowy o wadze 1,5 kg, który w przypadku zaniku zasilania sieciowego pozwala na 180-minutowe monitorowanie z wbudowanego akumulatora następujących parametrów: EKG, SpO2, NIBP, IBP i temperatura?

Odpowiedź; Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Dotyczy pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor funkcji życiowych wyposażony w pomiar kapnografii ze strumienia bocznego dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych oraz wyposażony w następujące akcesoria dla wszystkich 10 monitorów:

- min. 300 szt. jednorazowych linii do pomiaru kapnografii dla pacjentów zaintubowanych

- min. 60 szt. jednorazowych linii do pomiaru kapnografii dla pacjentów niezaintubowanych?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami na pytania z dn. 25.05.2012r.

- Dotyczy pkt. 38

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania monitor pacjenta z ciągłym pomiarem rzutu minutowego serca CCO x 2 (możliwość pomiaru w każdym oferowanym monitorze) metodą PiCCO opartą na analizie zmian ciśnienia krwi, wymagającą dwóch dostępów naczyniowych oraz wstępnej kalibracji i pozwalającą na pomiar m.in. CCO, wskaźnika sercowego, objętości wyrzutowej, oporu w krążeniu płucnym i układowym, zmienności ciśnienia tętna (PPV), pracy prawego i lewego serca włącznie z wyrzutową, wskaźnika płynu pozanaczyniowego w płucach (EVLWI) i objętości krwi w klatce piersiowej?

Odpowiedź; Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

- Dotyczy Stacja centralnego monitorowania x 1 szt. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stację centralnego monitorowania z możliwością rozbudowy o funkcję „holterowską” 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich 96 h?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza.

II

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 16

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie respiratora który zamiast opisanego trybu MRV posiada tryb wentylacji spontanicznej z oddechem spontanicznym wspomaganym objętością typu VSV/VAPS, w którym to respirator  zmienia automatycznie poziom ciśnienia wdechowego wspomagającego oddechy spontaniczne w zależności od wysiłku pacjenta tak, aby przywrócić docelową spontaniczna objętość oddechową?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 17

Czy Zamawiający chcąc kupić respirator wysokiej klasy wymaga aby respiratory były wyposażone w oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PPS, PAV zgodny z algorytmem Younesa lub NAVA wspomaganie wysiłku oddechowego na postawie detekcji elektrycznej aktywności nerwu przeponowego?  Są to  w najnowsze tryby oddechowe wspomagające synchronicznie pracę przepony wentylowanego pacjenta, zmieniające aparat we „wzmacniacz oddechu”?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie wymaga

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 20

Czy Zamawiający chcąc kupić respiratory wysokiej klasy wymaga aby oprócz kompensacji podatności układu pacjenta respiratory posiadały automatyczną kompensację oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheostomijnej typu ATC, TC, TRC

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie wymaga

Czy zamawiający wymaga, aby respiratory wyposażone były w tryb eliminujący wpływ rurki dotchawiczej na pracę oddechową pacjenta umożliwiający przeprowadzenie kontrolowanych prób samodzielnego oddychania pacjenta (SBT). Automatyczna kompensacja rurki intubacyjnej jako tryb wymagający szybkiej reakcji respiratora i ciągłej zmiany ciśnienia wspomagania w zależności od przepływu gazów przez rurkę jest charakterystycznym sposobem wspomagania oddechu spontanicznego pacjenta dla wysokiej klasy respiratorów z szybką pneumatyką.

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie wymaga

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 23

Czy Zmawiający zgodzi się na zaoferowanie respiratora z przepływem szczytowym wdechowym dla oddechów obowiązkowych kontrolowanych objętością regulowanym w zakresie: 3 – 150 l/min?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 31

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator umożliwiający ustawienie współczynnika narastania przepływu dla oddechów obowiązkowych kontrolowanych ciśnieniem i dla oddechów spontanicznych ze wspomaganiem ciśnieniem? Regulacja ta zapewnia lepszą synchronizację wysiłku oddechowego pacjenta z respiratorem. Specjalny algorytm automatycznie reguluje narastanie przepływu wdechowego, tak aby nawet przy zmianie podatności i oporów wdechowych pacjenta zachować ustawiony przez lekarza sposób narastania ciśnienia w układzie oddechowym i założony kształt krzywej ciśnienia.

Regulacja współczynnika narastania przepływu w zakresie: 1 – 100%

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 36

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie respiratora, który posiada możliwości wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych kontrolowanych objętością prostokątną  i opadającą?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 39

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie respiratora, który zamiast funkcji westchnienia wyposażony został w klawisz umożliwiający oddanie ręcznego oddechu? Oferowane rozwiązanie jest znacznie bezpieczniejsze aniżeli westchnienia automatyczne.

Odpowiedź; Nie. Zamawiają podtrzymuje wymagania SIWZ

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 41

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie respiratora, który pozwala na jednoczesną prezentację dwóch krzywych do wyboru z trzech:, ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 42

Czy Zmawiający zgodzi się na zaoferowanie respiratora, który umożliwia prezentację pętli oddechowej ciśnienie-objętość lub przepływ-objętość?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 58

Czy Zamawiający zaakceptuje respirator z możliwością rozbudowy o zewnętrzny pomiar CO2 z prezentacją EtCO2 i krzywej kapnograficznej?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 78

Czy Zmawiający zgodzi się na zaoferowanie respiratora, który wyposażony jest w nebulizator do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnej przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora a także u oddychających spontanicznie, wytwarzający cząstki o średniej wielkości MMAD poniżej 4 µm.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 79

Czy Zmawiający zgodzi się na zaoferowanie respiratora w którym procedurze dezynfekcji i sterylizacji podlegają filtry wdechowy i wydechowy?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 80

Czy Zamawiający zaakceptuje\15 jednorazowych układów oddechowych z rozłączalnym łącznikiem Y, które pozwalają na montaż nebulizatora w ramieniu wdechowym respiratora?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: SIWZ, Załącznik nr 5 do SIWZ - Respirator przyłóżkowy – 10 szt.

Pkt. 87

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiającemu chodziło o urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2012 roku?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2012 roku

III

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C, pkt.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu RTG posiadającego fluoroskopię kontrastową 7 mA?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C, pkt.21

Prosimy o potwierdzenie, że aparat RTG posiadający dwa ogniska (1,5 mm i 0,6 mm) spełni zapis w punkcie 21.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający potwierdza

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Śródoperacyjny aparat RTG z ramieniem C, pkt.9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu RTG posiadającego pojemność cieplną anody 43 kHU oraz pojemność cieplną głowicy 715 kHU, która ma także duży wpływ na wydajność cieplną systemu rtg.?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ.

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Aparat USG przewoźny na blok operacyjny, pkt.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy przenośnego aparatu USG, który w standardzie posiada monitor LCD 15 cali składany jak w laptopie i ciężar wraz z akumulatorem ok. 10 kg bez odrębnego ekranu kopiującego?

Pragniemy zauważyć, ze 15 calowe ekrany kopiujące są przydatne tylko do aparatów które posiadają bardzo małe ekrany np. które posiadają monitor zaledwie 10 cali.  W przypadku gdy wysokiej klasy aparat przenośny ma przekątną ekranu np. 15 cali, wtedy pracuje się bezpośrednio na jego ekranie.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż oferowany przez nas aparat znacznie przewyższa minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego, jest aparatem wyższej klasy posiadającym znacznie więcej funkcji, o bardzo bogatych możliwościach i opcjach (w tym opcjach wykorzystywanych w klinikach szpitali Uniwersytetów Medycznych),  co przekłada się na jego wagę.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Aparat USG przewoźny na blok operacyjny, pkt.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy przenośnego aparatu USG, nie spełniającego wymagań punktu 4?

Pragniemy zauważyć, że powszechnie nie przeprowadza się takich testów i nie są wymagane certyfikaty potwierdzające tak specyficzne testy.

Na rynku istnieje możliwość ubezpieczenia aparatu od uszkodzeń mechanicznych, co jest powszechnie stosowane przez Użytkowników aparatury medycznej.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Aparat USG przewoźny na blok operacyjny, pkt.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy przenośnego aparatu USG, który posiada możliwość zasilania sieciowego oraz zasilania akumulatorowego, przy czym czas pracy z zasilania akumulatorowego przy pełnym możliwym dla aparatu obrazowaniu i maksymalnej jasności wyświetlacza ok. 40 min, natomiast ok. 1 godz. I 30 min w trybie czuwania?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Aparat USG przewoźny na blok operacyjny, pkt.6

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy przenośnego aparatu USG, który posiada 2 gniazda aktywne do przyłączenia głowic obrazowych oraz 1 gniazdo aktywne dla głowicy ołówkowej, a także dla głowic obrazowych dodatkowe 2 gniazda postojowe na wózku, i który to aparat zapewnia obrazowanie przy użyciu głowic z matryca liniową, convex, fazową lecz nie posiada technologii bezpinowego ich podłączenia do aparatu?

Pragniemy zauważyć, iż aparat ma bardzo nowoczesną, lekką konstrukcję i ergonomię z możliwością łatwego przepięcia w każdej chwili głowic, co powoduje, że posiadanie 2 gniazd aktywnych oraz 2 postojowych w zupełności wystarcza do przeprowadzania szerokiego zakresu badań przy udziale 4 sond obrazowych.

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Aparat USG przewoźny na blok operacyjny, pkt.13

Prosimy o potwierdzenie, że nowoczesny aparat posiadający funkcję automatycznej optymalizacji obrazu w trybie B-mode oraz PWD (bez zmiany głębokości skanowania) spełni wymagania Zamawiającego w punkcie 13.

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Przenośny aparat USG – 1 szt, pkt.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy przenośnego aparatu USG, który posiada możliwość zasilania akumulatorowego, przy czym czas pracy z zasilania akumulatorowego przy pełnym możliwym dla aparatu obrazowaniu i maksymalnej jasności wyświetlacza ok. 40 min, natomiast ok. 1 godz. I 30 min w trybie czuwania?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Przenośny aparat USG – 1 szt, pkt.6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy przenośnego aparatu USG, nie spełniającego wymagań punktu 6?

Pragniemy zauważyć, że powszechnie nie przeprowadza się takich testów i nie są wymagane certyfikaty potwierdzające tak specyficzne testy.

Na rynku istnieje możliwość ubezpieczenia aparatu od uszkodzeń mechanicznych, co jest powszechnie stosowane przez Użytkowników aparatury medycznej.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza aparat nie spełniający wymagań punktu 6, jeżeli oferent ubezpieczy aparat od uszkodzeń mechanicznych na czas oferowanej gwarancji.

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Przenośny aparat USG – 1 szt, pkt.7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy przenośnego aparatu USG, który posiada monitor LCD składany jak w laptopie i ciężar wraz z akumulatorem ok. 10 kg ?

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż oferowany przez nas aparat znacznie przewyższa minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego, jest aparatem wyższej klasy posiadającym znacznie więcej funkcji, o bardzo bogatych możliwościach i opcjach (w tym opcjach wykorzystywanych w klinikach szpitali Uniwersytetów Medycznych),  co przekłada się na jego wagę.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Przenośny aparat USG – 1 szt, pkt.8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy przenośnego aparatu USG, który w stanie przygotowanym do transportu posiada wymiary odpowiednio: 35 cm x 18 cm x 49 cm ?

Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż oferowany przez nas aparat znacznie przewyższa minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego, jest aparatem wyższej klasy posiadającym znacznie więcej funkcji, o bardzo bogatych możliwościach i opcjach (w tym opcjach wykorzystywanych w klinikach szpitali Uniwersytetów Medycznych),  co przekłada się na jego rozmiary.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Przenośny aparat USG – 1 szt, pkt.11

Prosimy o potwierdzenie, iż aparat posiadający gotowość do pracy aparatu z „zimnego” startu 75 sek. natomiast gotowość do pracy z trybu ”uśpienia” max. 3 sek. spełni wymogi Zamawiającego w pkt.11.

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Przenośny aparat USG – 1 szt, pkt.13

Prosimy o potwierdzenie, że aparat posiadający funkcję automatycznej optymalizacji obrazu w trybie B-mode oraz PWD (bez zmiany głębokości skanowania) spełni wymagania Zamawiającego w punkcie 13.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Przenośny aparat USG – 1 szt, pkt.20

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis w pkt 20 Zamawiający wymaga Dopplera tkankowego spektralnego i Dopplera tkankowego kolorowego.

Odpowiedź; Zamawiający wymaga tkankowego Dopplera spektralnego lub/i Tkankowego Dopplera kolorowego

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Przenośny aparat USG – 1 szt, pkt.31

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy przenośnego aparatu USG, który na dzień składania ofert nie posiada wyjścia audio?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

Pyt dot. SIWZ, Załącznik nr 5  - Przenośny aparat USG – 1 szt, pkt.36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie głowicy sektorowej o zakresie 1-4 MHz?

Pragniemy zaznaczyć, iż różnica zaledwie 1 MHz w górnym paśmie nie będzie miała żadnego wpływu na jakość przeprowadzonego badania, nie ma ujemnego znaczenia w diagnostyce i nie będzie zauważalna na obrazie

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza.

IV

- Czy Zamawiający wydzieli z pakietu i utworzy oddzielne zadanie na: macerator  - 2szt. oraz ssak elektryczny, chirurgiczny – 3 szt.? Umożliwi to udział w postępowaniu większej liczby oferentów a tym samym Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnej ceny za przedmiot zamówienia.

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Macerator

- Czy Zamawiający dopuści macerator o wymiarach 1040x500x600mm?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie w czasie 1 cyklu pracy mieściło do 8 naczyń, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów pracy urządzenia?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

- Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie w czasie 1 cyklu pracy zużywało wodę  do 18L na cykl pracy, co znacznie obniża koszty eksploatacyjne urządzenia?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

Ssak elektryczny chirurgiczny

- Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w 2 butle 2L wielorazowe i kompatybilne  z nimi wkłady jednorazowe, posiadające w pokrywie filtr hydrofobowy i antybakteryjny dodatkowo zabezpieczający  źródło ssania przed zalaniem?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści ssak zabezpieczony wieloetapowo ( filtry w pokrywach wkładów oraz filtry nakręcane bezpośrednio na źródło ssania) co całkowicie eliminuje ryzyko zalania ssaka?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści ssak na podstawie jezdnej wyposażonej w 2 koła umiejscowione w tylnej części podstawy, ułatwiające przemieszczanie ssaka bez zbędnego obciążania personelu?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści ssak o wymiarach: wysokość 840mm, szerokość 440mm i głębokość 340mm?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 45 L/min przy podciśnieniu do 82kPa?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści ssak o sile ssania 25 L/min przy podciśnieniu do 82kPa?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga płynnego przełączania źródła ssania z jednego źródła na drugie?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

- Czy Zamawiający wymaga 2 niezależnych źródeł ssania?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

- Czy Zamawiający wymaga aby ssak zabezpieczony był przez filtr hydrofobowy nakręcany bezpośrednio na źródło ssania, co całkowicie eliminuje ryzyko zalania ssaka?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

- Czy Zamawiający wymaga aby wkłady kompatybilne z w/w ssakami posiadały filtr hydrofobowo antybakteryjny , dodatkowo zabezpieczający ssak przed zalaniem a co za tym idzie fabrycznie nadrukowaną datę ważności i skuteczności owych filtrów na każdym wkładzie?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

V

Stół operacyjny chirurgiczny z wyposażeniem- 1 szt.:

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny chirurgiczny gwarantujący doskonałą mobilność z centralną blokadą kół, centralna blokada kół realizowana za pomocą dwóch mechanicznych wysuwanych stopek?

Odpowiedź; Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści regulację  części plecowej +80°/-45°?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści stół ze sterowaniem za pomocą pilota (wysokość, przechyły boczne, pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburga) płyta plecowa, oraz wypiętrzenie klatki piersiowej za pomocą korby i (bez ławeczki i wygięcia nerkowego)

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół bez opcji pilota bezprzewodowego?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół z alternatywnym sterowaniem wszystkich funkcji w przypadku awarii układu podstawowego za pomocą układu hydraulicznego sterowanego pedałem nożnym z wyborem funkcji na dodatkowym panelu umieszczonym na kolumnie stołu?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga stołu  z alternatywnym sterowaniem wszystkich funkcji w przypadku awarii układu podstawowego za pomocą układu hydraulicznego sterowanego pedałem nożnym z wyborem funkcji na dodatkowym panelu umieszczonym na kolumnie stołu?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół z minimalną wysokością blatu stołu na poziomie 650 mm?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 650-1100 mm?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół bez wskaźnika naładowania baterii ale ze wskaźnikiem rozładowania akumulatora, na kolumnie stołu?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

- Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w bezszwowe, antystatyczne, odejmowalne , materace poliuretanowe z możliwością zastosowania równoczesnego materacy żelowych o właściwościach antyodleżynowych?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w materace o grubości 500 mm?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół bez sterownika na podczerwień z ładowarką?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

Stół operacyjny  urologiczny z wyposażeniem – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny chirurgiczny gwarantujący doskonałą mobilność z centralną blokadą kół, centralna blokada kół realizowana za pomocą dwóch mechanicznie wysuwanych stopek?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści regulację  części plecowej +80°/-45°

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści stół ze sterowaniem za pomocą pilota (wysokość, przechyły boczne, pozycja Trendelenburga, antyTrendelenburga) płyta plecowa, oraz wypiętrzenie klatki piersiowej za pomocą korby i (bez ławeczki i wygięcia nerkowego)?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół bez opcji pilota bezprzewodowego?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół z alternatywnym sterowaniem wszystkich funkcji w przypadku awarii układu podstawowego za pomocą układu hydraulicznego sterowanego pedałem nożnym z wyborem funkcji na dodatkowym panelu umieszczonym na kolumnie stołu?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający wymaga stołu  z alternatywnym sterowaniem wszystkich funkcji w przypadku awarii układu podstawowego za pomocą układu hydraulicznego sterowanego pedałem nożnym z wyborem funkcji na dodatkowym panelu umieszczonym na kolumnie stołu?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością regulacji podnóżków w zakresie +30°/-90°?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści stół z minimalną wysokością blatu stołu na poziomie 650 mm?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 650-1100 mm?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół bez wskaźnika naładowania baterii ale ze wskaźnikiem rozładowania akumulatora, na kolumnie stołu?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

- Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w bezszwowe, antystatyczne, odejmowalne , materace poliuretanowe o wysokości 50mm z możliwością zastosowania równoczesnego materacy żelowych o właściwościach antyodleżynowych?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w blat przezierny dla promieni RTG z możliwością wykonania zdjęć RTG oraz monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C na całej długości tego blatu z wyjątkiem 3 cm listwy na wysokości karku pacjenta? Powyższe  wynika z technologii produkcji i nie wpływa znacząco na funkcjonalność tego blatu.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością umieszczania kasety RTG od strony nóg oraz głowy,  w prowadnicach zlokalizowanych pod segmentem nóg i siedziska?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści podgłówek standardowy pod głowę dla dorosłych z możliwością pozycjonowania we wszystkich płaszczyznach za pomocą sprężyn gazowych?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści stół z przystawkami wykonanymi w innej technologii niż włókno węglowe?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

Stół operacyjny ortopedyczny z wyposażeniem -  szt. 1

1. Czy Zamawiający wymaga ramiona przystawki  z możliwością zawinięcia pod blat i z możliwością ułożenia nie ograniczającego dostępu, dzięki systemowi podwójnych niezależnie łamanych odcinków każdego ramienia przystawki ?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga takiego rozwiązania.

2. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny chirurgiczny gwarantujący doskonałą mobilność z centralną blokadą kół, centralna blokada kół realizowana za pomocą dwóch mechanicznych stopek?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w bezszwowe, antystatyczne, odejmowalne , materace poliuretanowe o wysokości 50mm z możliwością zastosowania równoczesnego materacy żelowych o właściwościach antyodleżynowych?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

4.Czy zamawiający dopuści regulacje bezwysiłkowe dla zespołu operacyjnego wykonywane z pilota:wysokość blatu, przechyły wzdłużne Trendelenburg i anty-Trenedelenburg, przechyły boczne, segmenty siedziska, pozycja 0-poziomowania blatu, segmentu pleców?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny wyposażony w dodatkowy (alternatywny) panel sterujący umieszczony z boku kolumny z funkcjami takimi jak na pilocie przewodowym bez możliwości podłączenia pilota bezprzewodowego?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

6. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z zakresem regulacji wysokości od 650 mm do 1100 mm?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

7.Czy Zamawiający dopuści przechylenie wzdłużne Trendelenburg/anty-Trendelenburg 30’?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

8.Czy Zamawiający dopuści przechył części plecowej +80 stopni -45\stopni ?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

9.Czy Zamawiający dopuści wałek oporowy umieszczony w gnieździe przystawki?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

10.Czy Zamawiający dopuści stół bez ramion wyciągowych z włókien węglowych?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

11. Czy Zamawiający dopuści stół z konfiguracją blatu o dodatkowe wyposażenie specjalistyczne do operacji kręgosłupa? (np.w ułożeniu kolankowo-łokciowym)

Odpowiedź; Zamawiający nie wymaga ułożenia w pozycji kolankowo łokciowej do operacji kręgosłupa, natomiast zgodnie z siwz wymaga możliwości przyłączenia agregatu w pozycji na brzuchu do zabiegów na kręgosłupie ( oferowanego przez wielu producentów)

12.Czy Zamawiający dopuści blat stołu 5segmentowy 6 częściowy?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

13.Czy Zamawiający dopuści podgłówek regulowany prostokątny  o szerokości blatu z możliwością pozycjonowania we wszystkich płaszczyznach za pomocą sprężyny gazowej?

Odpowiedź; Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

14.Czy Zamawiający dopuści wózek  bez krążka żelowego do ułożenia głowy?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

15.Czy Zamawiający dopuści wózek bez urządzenia do gipsowania biodra?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

16.Czy Zamawiający dopuści wózek bez agregatu do ułożenia bocznego z kołkami zaporowymi i podporą łonową z regulowaną wysokością?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

17.Czy Zamawiający dopuści wózek bez poduszki mocowanej do szyny bocznej służącej do operacji barku w pozycji brzuchu?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

18.Czy Zamawiający dopuści wózek bez podpórki uniwersalnej nogi zdrowej mocowanej do wyciągi?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ

19.Czy Zamawiajacy dopuści stolik do operacji ręki-przyzierny dla RTG z regulacją wysokości położenia tak podłączany do stołu, aby można było operować pacjenta w pozycji poziomej?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza dodatkowo możliwość operacji pacjenta w pozycji poziomej jednak pozostawia wymóg siwz: możliwości wykonania zabiegów w pozycji półleżącej lub siedzącej

Wózek transportowo- reanimacyjny - 13 szt

- Czy Zamawiający dopuści wózek na 2 kolumnach o konstrukcji z  hartowanej, galwanizowanej stali, gwarantującej długotrwałość i bezawaryjność?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek  wyposażony w listwy odbojowe, bez krążków, co w zupełności zabezpiecza zarówno wózek jak i ściany przed ewentualnymi uderzeniami i otarciami?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek z przechyłami wzdłużnymi realizowanymi hydraulicznie, co stanowi rozwiązanie korzystniejsze od oczekiwanego?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający  wymaga  wózka  z przechyłami wzdłużnymi realizowanymi hydraulicznie, co stanowi rozwiązanie korzystniejsze od oczekiwanego, bez konieczności używania rąk?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła o średnicy 200mm z gumowym, nie pozostawiającym śladów bieżnikiem, zwiększające mobilność zmniejszające wysiłek fizyczny niezbędny do manewrowania wózkiem z możliwością blokowania z czterech stron? Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści  lakierowane, jednoczęściowe, zabezpieczające na całej długości leża barierki boczne składane wzdłuż ramy  leża?

Odpowiedź; Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach zewnętrznych 2040x810mm?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach leża 1910x730mm?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści  wózek z hydrauliczną regulacją przechyłów wzdłużnych (Trendelenburg oraz Antytrendelenburg) w zakresie ±18˚?

Odpowiedź; Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 100mm?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z zapisami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści wysokość barierek bocznych 32cm?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający wymaga konstrukcji kolumnowej? Kolumnowa budowa wózka jest najnowocześniejszym rozwiązaniem i zdecydowanie zwiększy funkcjonalność łóżka oraz bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

- Czy Zamawiający wymaga obciążenia 250kg? Ciężar działający na wózek to nie tylko waga przewożonego pacjenta, ale również wyposażenie dodatkowe oraz obciążenie dodatkowe w sytuacjach awaryjnych np. podczas konieczności przeprowadzenia nagłej reanimacji ratownik zmuszony jest do oddziaływania siłą czasami wejścia na wózek podczas przeprowadzania masażu serca uciska klatkę piersiową zwiększając tym samym ciężar oddziałujący na wózek?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

- Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta  Zamawiający wymaga aby barierki zabezpieczały pacjenta na całej długości leża wózka? Wyłącznie barierki na całej długości leża optymalnie zabezpieczają leżącego pacjenta zarówno podczas transportu jak i w sytuacjach pozostawienia go w przypadku krótkookresowego pobytu szpitalu czy też oczekiwania na przydział miejsca. Opisane rozwiązanie nie powoduje znacznego wzrostu cen a jednocześnie a zwiększa bezpieczeństwo pacjenta?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

Lampa zabiegowa mobilna 1 szt

1. Czy Zamawiający dopuści natężenie światła lampy 30 [klux]?

Odpowiedź;  Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

2.Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania lamp Ra = 88%?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści średnice pola oświetlenia w polu operacyjnym 14 cm?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści lampę z podstawą wyposażoną w pięć kół w tym dwa koła z blokadą?

Odpowiedź;Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści moc pobierania przez żarówkę lampy 55W?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści żywotność żarówki 1.000h?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy zamawiający dopuści lampę posiadającą zewnętrzny reling „brudny”, który pozwala na swobodne pozycjonowanie lampy (okalający czaszę na 75% obwodu)?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Łóżko z przechyłami bocznymi – 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji przechyłów bocznych?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści leże łóżka 4 segmentowe oparte na nowoczesnej konstrukcji dwóch kolumn cylindrycznych o wysokiej stabilności nawet w najwyższym położeniu leża, doskonale ułatwiająca dezynfekcję ze względu na brak trudnodostępnych powierzchni?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ. Zamawiający dopuszcza konstrukcję kolumnową ale wymaga leża 5 segmentowego.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez prowadnic na całej długości?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści barierki boczne dzielone trzyczęściowe na całej długości leża poruszające się wraz z segmentami spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka: 2230x1045mm?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści regulację wysokości leża: 395-775mm?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści regulację sekcji pleców 75 stopni?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści funkcję anty/Trendelenburga 13 stopni ?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu podudzia mechaniczną za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją segmentu pleców  z funkcją CPR elektryczną oraz manualną bez segmentu głowy?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

- Czy Zamawiający dopuści łóżko którego układ jezdny wyposażony jest w 4 pojedyncze koła o średnicy 150mm z systemem centralnej blokady, jedno z funkcją jazdy na wprost?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

Sufitowa Lampa operacyjna LED – 5szt

1. Czy Zamawiający dopuści lampę o natężeniu w zakresie 50-100%, z możliwością regulacji natężenia  funkcją „GuideLife”  w zakresie 5-10% natężenia maksymalnego, co daje lekką poświatę świetlną doskonałą do operacji laparoskopowych czy endoskopowych?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści lampę o głębokości wstępnie zogniskowanego oświetlenia czaszy lampy (L1+L2) = 85 cm?

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

3. Czy zamawiający dopuści lampę posiadającą zewnętrzny reling „brudny”, który pozwala na swobodne pozycjonowanie lampy (okalający czaszę na 75% obwodu)?

Odpowiedź;Tak, Zamawiający dopuszcza.

Główna lampa operacyjna LED – 3 szt

1. Czy Zamawiający dopuści czasze lampy ze źródłem światła w formie matrycy o kolorystyce białej z 96 LED?

Odpowiedź;  Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści  lampę z zakresem regulacji natężenia oświetlenia 50-100%?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy kopuły 64cm?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Czy Zamawiający dopuści lampę o głębokości wstępnie zogniskowanego oświetlenia czaszy lampy (L1+L2) = 80 cm?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy zamawiający dopuści lampę posiadającą zewnętrzny reling „brudny”, który pozwala na swobodne pozycjonowanie lampy (okalający czaszę na 75% obwodu)?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której średnica pola roboczego jest regulowana w zakresie 15-29 cm ?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści żywotność segmentów LED oświetlających pole operacyjne do około 25000 godzin pracy?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Większość producentów posiada rozwiązania gwarantujące żywotność segmentów LED powyżej 40 000 godzin pracy.

Sufitowa Lampa operacyjna LED z kamerą i monitorem – 2szt

1. Czy Zamawiający dopuści czasze lampy ze źródłem światła w formie matrycy o kolorystyce białej z 96 LED?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści  lampę z zakresem regulacji natężenia oświetlenia 50-100%?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający dopuści lampę o średnicy kopuły 64cm?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

4 Czy Zamawiający dopuści lampę o głębokości wstępnie zogniskowanego oświetlenia czaszy lampy (L1+L2) = 80 cm?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy zamawiający dopuści lampę posiadającą zewnętrzny reling „brudny”, który pozwala na swobodne pozycjonowanie lampy (okalający czaszę na 75% obwodu)?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której średnica pola roboczego jest regulowana w zakresie 5-29 cm ?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści żywotność segmentów LED oświetlających pole operacyjne do około 25000 godzin pracy?

Odpowiedź; ; Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Większość producentów posiada rozwiązania gwarantujące żywotność segmentów LED powyżej 40 000 godzin pracy.

Lampa zabiegowa mobilna 1 szt

1.	Czy Zamawiający dopuści natężenie światła lampy 30 [klux]?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

2.	Czy Zamawiający dopuści współczynnik odwzorowania lamp Ra = 88%?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3.	Czy Zamawiający dopuści średnice pola oświetlenia w polu operacyjnym 14 cm?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4.	Czy Zamawiający dopuści lampę z podstawą wyposażoną w pięć kół w tym dwa koła z blokadą?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

5.	Czy Zamawiający dopuści moc pobierania przez żarówkę lampy 55W?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

6.	Czy Zamawiający dopuści żywotność żarówki 1.000h?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

7.	Czy zamawiający dopuści lampę posiadającą zewnętrzny reling „brudny”, który pozwala na swobodne pozycjonowanie lampy (okalający czaszę na 75% obwodu)?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Lampa zabiegowa sufitowa 5szt

1. Czy Zamawiający dopuści moc pobierania przez żarówkę lampy 55W?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści żywotność żarówki 1.000h?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Materac przeciwodleżynowy z pompą 2szt

1. Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach: 2040x860x130 mm?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści materac zbudowany z 21 komór poprzecznych  tj, sekcja głowy 3 komory, sekcja pleców 11 komór, sekcja nóg 7 komór oraz dwóch komór bocznych wzdłużnych formujących miejsce pacjenta?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

4.Czy Zamawiający dopuści wydajność pompy 7l/min?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

5.Czy Zamawiający dopuści zakres utrzymywanego w materacu ciśnienia 25-55mmHg?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

VI

Pytanie 1

Dotyczy warunków umowy § 9  ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„ Usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych od chwili dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”.

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji.

Pytanie 2

Dotyczy warunków umowy § 9  ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„ Każda naprawa gwarancyjna, trwająca powyżej 7 dni roboczych, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas wynikający z przestoju sprzętu medycznego związany z naprawą lub wymianą uszkodzonego podzespołu lub jego części”.

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji.

Pytanie 3

Dotyczy warunków umowy § 9  ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni dostęp do części zamiennych po okresie gwarancji?

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji.

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 9  ust. 6

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu na poniższy:

„(…) trzy naprawy tego samego istotnego elementu, podzespołu w okresie gwarancji powodują wymianę tego podzespołu na nowy wolny od wad. (…)”

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas naprawy.

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji.

Pytanie 6

Dotyczy Zestawienia wymaganych parametrów techniczno – eksploatacyjnych – Bronchofiberoskop

Prosimy o dopuszczenie bronchoskopu o poniższych parametrach:

Głębia ostrości 3-50 mm

Średnica wziernika i końcówki dystalnej 5,2mm

Kanał roboczy 2,6mm

Wygięcia końcówki góra /dół- 160°/ 130°

Kat obserwacji 95 stopni

Odpowiedź; Nie. Zgodnie z wymogami SIWZ

Pytanie 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Odpowiedź; Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, nie przekształca się w spółkę prawa handlowego, nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe.

Pytanie 8

Dotyczy SIWZ punkt VI, podpunkt C

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie wykazu dostaw urządzeń medycznych zrealizowanych dla potrzeb oddziałów/ pracowni placówek służby zdrowia?

Odpowiedź;  Postanowienia  SIWZ punkt VI, podpunkt C – bez modyfikacji..

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 9  ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

"Gwarancja dla poszczególnych urządzeń obejmuje w ramach ceny niniejszej umowy naprawy gwarancyjne celem przywrócenia pełnej sprawności urządzeń:…"

Odpowiedź; Istotne postanowienia warunków umowy - Zał. Nr 4 –bez modyfikacji.

VII.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta marki LIFEPACK, którego czas ładowania baterii od 0 do 100% trwa do 4 godzin?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza defibrylator z czasem ładowania akumulatora od 0 do 100% wynoszącym do 4 godzin.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta marki LIFEPACK, którego zakres regulacji stymulacji wynosi od 40 do 170 imp./min.? Podana różnica nie ma znaczenia terapeutycznego.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza defibrylator z zakresem regulacji stymulacji wynoszącym od 40 do 170 imp./min.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta marki LIFEPACK, którego zakres pomiarowy tętna wynosi od 20 do 300 ud./mi.? Podana różnica nie ma znaczenia terapeutycznego.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza defibrylator z zakresem pomiarowym tętna wynoszącym od 20 do 300 ud./min.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta marki LIFEPACK, bez możliwości rozbudowy o moduł EtCO2? Moduł EtCO2 nie jest standardem i nie jest wymagany w urządzeniach tego typu, natomiast zdecydowanie podwyższa koszt urządzenia.

Odpowiedź; Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta marki LIFEPACK, posiadający możliwość odczytywania do 8 godzin trendów za pomocą oprogramowania Code-Stat Suit?

Odpowiedź; Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator renomowanego producenta marki LIFEPACK, posiadający pamięć wewnętrzną z możliwością jej transferu na zewnętrzne źródła pamięci ( w tym kartę pamięci) za pomocą złącza szeregowego lub Irda? Jest to rozwiązanie równoważne.

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza defibrylator z możliwością transferu danych przy pomocy złącza szeregowego lub Irda.

VIII.

OIT

Pytanie dotyczy

Pom. 0.53 Pokój zabiegowy – 1 szt

Pom. 0,54 Sala łóżkowa 9-stanowiskowa – 2szt

Stolik typu Mayo – 3 szt.

Czy zamawiający dopuści stolik z hydrauliczną regulacją wysokości blatu roboczego

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga takiego rozwiązania

Pytanie dotyczy

Pom.0,23 Sala operacyjna 4(Ortopedia) – 1szt

Wózek zabiegowy do narzędzi dwublatowy -  1 szt.

Czy Zamawiający dopuści 4 talerzykowe odbojniki z tworzywa zamiast narożne odboje z gumy

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Odbojniki gumowe są zdecydowanie trwalsze i bardziej zabezpieczają urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Blok operacyjny

Pytanie dotyczy:

Pom.0,23 Sala operacyjna 4(Ortopedia) – 1szt

Pom.0,24 Sala operacyjna 3 (Chirurgia ogólna) – 1szt

Pom.0,25 Sala operacyjna 2(Chirurgia ogólna) – 1szt

Pom.0,26 Sala operacyjna 1(Chirurgia naczyń)) – 1szt

Pom.0,30 Sala operacyjna 5 (Urologia) – 1szt

Stolik opatrunkowy z dwoma blatami -  5 szt.

Stolik opatrunkowy z dwoma blatami L = 730

Czy Zamawiający dopuści 4 talerzykowe odbojniki z tworzywa zamiast narożne odboje z gumy

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Odbojniki gumowe są zdecydowanie trwalsze i bardziej zabezpieczają urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Pytanie dotyczy:

Pom.0,12 Magazyn sprzętu – 1szt

Wózek do transportu sprzętu medycznego – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści 4 talerzykowe odbojniki z tworzywa zamiast narożne odboje z gumy

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Odbojniki gumowe są zdecydowanie trwalsze i bardziej zabezpieczają urządzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

IX.

Część opisanych produktów nie jest wyrobami medycznymi w rozumieniu Ustawy.

Czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia deklaracji  zgodności i dopuści przedłożenie oświadczenia, że wyroby nie są wyrobami  medycznymi oraz dodatkowo certyfikatu ISO producenta?

Odpowiedź;Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

X.

Stół operacyjny urologiczny  z wyposażeniem – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o napędzie elektromechanicznym? Takie rozwiązanie uchodzi za mniej awaryjne od wymaganego elektrohydraulicznego.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wyposażony w segment pleców z wypiętrzeniem klatki piersiowej zamiast ławeczki ?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, który ma możliwość sterowania poprzez pilot bezprzewodowy zamiast panelu umieszczonego na kolumnie ?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o regulacji wysokości 750 – 1050mm?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o regulacji wysokości 710 – 1210mm ?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w materace o wysokości 6 cm ?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół z blatem przeziernym dla promieni RTG z kasetą wkładaną od strony głowy ?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Co Zamawiający rozumie(pkt.16)poprzez stwierdzenie„przystawki specjalistyczne do operacji ginekologicznych)?

Odpowiedź; Zamawiający  w punkcie 16 siwz  stołu urologicznego, rozumie pod pojęciem przystawek specjalistycznych płytę pod siedzenie wykonaną z włókien węglowych o długości około 30 cm

Przezierną dla promieniowania rtg 360° z każdej strony w obrębie narządów rodnych umożliwiającą przyłączenie podpórek ginekologicznych.

Zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie dające całkowitą przezierność dla promieniowania rtg 360° w obrębie narządów rodnych i dające jednocześnie możliwość dostępu ginekologicznego

Stół operacyjny chirurgiczny z wyposażeniem – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o napędzie elektromechanicznym? Takie rozwiązanie uchodzi za mniej awaryjne od wymaganego elektrohydraulicznego.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół o regulacji wysokości 710 – 1210mm?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w materace o wysokości 6 cm ?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

Stół operacyjny ortopedyczny z wyposażeniem – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny o napędzie elektromechanicznym? Takie rozwiązanie uchodzi za mniej awaryjne od wymaganego elektrohydraulicznego.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w przystawkę ortopedyczną wyciągową, która ma możliwość odejmowania od stołu, tak aby po jej demontażu stół mógł być używany jako w pełni funkcjonalny ogólnochirurgiczny stół operacyjny ?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w materace o wysokości 6 cm ?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ramiona wyciągowe podpierane na specjalnych podpórkach w miejscach zamocowania śrub wyciągowych ? Rozwiązanie to zapewni dodatkową stabilność przystawki wyciągowej zwłaszcza w momentach manewrowania śrubami wyciągowymi.

Odpowiedź; Nie, zgodnie z wymogami SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół, w którym system wyciągowy do operacji kręgosłupa montowany jest po demontażu zagłówka, lub na zakończeniu zagłówka ?

Odpowiedź; Zamawiający nie określa rodzaju mocowania a jedynie określa że w miejsce części plecowej ma być instalowany Agregat do operacji kręgosłupa.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania blat 8 segmentowy licząc z podgłówkiem ?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Jakie urządzenie do gipsowania biodra zamawiający ma na myśli w wierszu nr 50 ?

Odpowiedź; Zamawiający ma na myśli standardowe urządzenie umożliwiające założenie opatrunku gipsowego

na miednicę  (wolny dostęp dookoła miednicy) z wyciąganą podpórką podtrzymującą miednicę podczas gipsowania i kołkiem zaporowym. Agregat powszechnie stosowany od bardzo dawna przez wielu oferentów tego typu sprzętu. Agregat ma  jedynie spełnić powyższe zadanie.

Lampa zabiegowa mobilna  -1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o natężeniu światła 40000lx ?

Odpowiedź;Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o temperaturze barwowej 4000°K?

Odpowiedź; Nie, zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę nie wyposażoną w brudny uchwyt ?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę na podstawie posiadającej 5 kółek ?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę z żarówką o żywotności 1500 h?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę z wieloogniskowym, diodowym źródłem światła ?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę , której średnica pola operacyjnego wynosi 14 cm?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Lampa Zabiegowa sufitowa 5 szt.

- Czy Zamawiający dopuści lampę  z wieloogniskowym, diodowym źródłem światła ?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę , której średnica pola operacyjnego wynosi 14 cm?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę  z wieloogniskowym, diodowym źródłem światła, której żywotność źródeł światła wynosi > 50 000h , a ewentualna wymiana jednego ze źródeł światła wymaga ingerencji serwisu dostawcy z powodu konieczności dokładnego skalibrowania oraz ustawienia parametrów światła ?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

Sufitowa Lampa Operacyjna LED – 5 szt.

- Czy Zamawiający dopuści lampę  o średnicy czaszy 63 cm ?

Odpowiedź; Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę  o współczynniku oddawania barwy czerwonej 60 ?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę  o współczynniku oddawania barw Ra=94 ?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści lampę  wyposażoną w uchwyt przystosowany do sterylizacji umieszczony centralnie w osi czaszy oraz w tzw. brudny uchwyt okalający ponad 50 % obwodu lampy ?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę  o mocy pobieranej przez całą lampę = 141 W?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w parametrze nr 20 wymaga, aby lampa była wyposażona w układ ( akumulator) pozwalający na awaryjne zasilanie lampy w przypadku zaniku zasilania w szpitalu ? Czy Zamawiający posiada własny układ zasilania awaryjnego i wymaga jedynie aby lampa miała możliwość przełączania się na układ awaryjnego zasilania szpitala w przypadku zaniku zasilania głównego ?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający posiada własny układ zasilania awaryjnego.

Główna Lampa operacyjna LED – 4 szt.

- Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja średnicy pola operacyjnego odbywa się za pomocą przycisku umieszczonego na panelu sterowania, który znajduje się na przegubie czaszy ?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę  o średnicy zewnętrznej 63 cm ?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej = 90?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę  wyposażoną w centralny uchwyt nadający się do sterylizacji, oraz w tzw. brudny uchwyt okalający ponad 65% obwodu lampy ?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o całkowitym poborze mocy 120 VA ?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w parametrze nr 20 wymaga, aby lampa była wyposażona w układ ( akumulator) pozwalający na awaryjne zasilanie lampy w przypadku zaniku zasilania w szpitalu ? Czy Zamawiający posiada własny układ zasilania awaryjnego i wymaga jedynie aby lampa miała możliwość przełączania się na układ awaryjnego zasilania szpitala w przypadku zaniku zasilania głównego ?

Odpowiedź;  Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający posiada własny układ zasilania awaryjnego.

Sufitowa Lampa operacyjna LED z kamerą i monitorem – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści lampę, w której regulacja średnicy pola operacyjnego odbywa się za pomocą przycisku umieszczonego na panelu sterowania, który znajduje się na przegubie czaszy ?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę  o średnicy zewnętrznej 63 cm ?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej = 90?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę  wyposażoną w centralny uchwyt nadający się do sterylizacji, oraz w tzw. brudny uchwyt okalający ponad 65% obwodu lampy ?

Odpowiedź; Tak. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę o całkowitym poborze mocy 120 VA ?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający w parametrze nr 37 wymaga, aby lampa była wyposażona w układ ( akumulator) pozwalający na awaryjne zasilanie lampy w przypadku zaniku zasilania w szpitalu ? Czy Zamawiający posiada własny układ zasilania awaryjnego i wymaga jedynie aby lampa miała możliwość przełączania się na układ awaryjnego zasilania szpitala w przypadku zaniku zasilania głównego ?

Odpowiedź; Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający posiada własny układ zasilania awaryjnego.

- Czy Zamawiający dopuści ramię z monitorem, które przemieszcza się za pomocą uchwytu tzw. brudnego ?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści kamerę , której ilość efektywnych pixeli wynosi 380 000?

Odpowiedź; Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Ssaki elektryczne

49) Czy Zamawiający dopuści ssaki elektryczne o wymiarach 500x500x1080 mm ?

Odpowiedź; TAK, Zamawiający dopuszcza.

XI.

Dotyczy: Blok operacyjny: Meble z płyty meblowej, Meble w stelażu aluminiowym OIT: Meble z płyty meblowej

1.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mebli posiadających:

- Atest higieniczny na gotowy wyrób, potwierdzający, iż oferowane meble są przeznaczone do stosowania w placówkach służby zdrowia.

- Atest zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa wytrzymałości i trwałości mebli potwierdzający spełnienie norm PN-EN 14727:2006 i PN-EN 13150:2004.

Odpowiedź; TAK, Zamawiający dopuszcza.

Wyjaśnienia dodatkowe:

Zamawiający wyjaśnia że w opisie komorowego podgrzewacza płynów infuzyjnych w punkcie 2 „Pojemność komory ok 80l +/-10%” nastąpiła pomyłka pisarska. Zamawiający wymaga podgrzewacza o pojemności ok 60l +/-10%. W związku z powyższym Zamawiający koryguje w punkcie 2 opisu ten parametr. Prosimy uwzględnić tą zmianę przy sporządzaniu ofert

Jednocześnie Zamawiający informuje, że  w  Ogłoszeniu  i  SIWZ w rozdziale V punkt 4 i w rozdziale VI  punkt D-2 .prawidłowa wartością jest wielkość podana  słownie.

Pismo zostaje w dniu  dzisiejszym  zamieszczone na stronach www.zoz konskie.pl

Końskie 2012-06-18

Z -ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Mgr inż Jerzy Grodzki

Sporządził: Tomasz Milcarz