Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/26/2019 Końskie 2019-12-20

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Nr Ogłoszenie nr 636162-N-2019 z dnia 2019-12-13 r. **;**  na  stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; Systematyczne – sukcesywnie przez okres 24 miesięcy dostawy specjalistycznego j/u sprzętu medycznego - do chirurgii kolorektalnej i zabiegów elektrochirurgicznych – wg zadań 1 – 2**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 1 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazową rączkę staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek + osobno pakowany, kompatybilny ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm?

**Odpowiedź : Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia staplera z zszywką o kształcie spłaszczonym obustronnie na całej długości, co daje większą gwarancję zamknięcia zszywki do kształu litery „B”, przez co zmniejsza ryzyko zszywek nieodpowiednio zamkniętych, dając większą pewność linii zszycia.)**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 2 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również uniwersalny ładunek   
   do jednorazowego staplera liniowego  z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)?

**Odpowiedź : Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia staplera z zszywką o kształcie spłaszczonym obustronnie na całej długości, co daje większą gwarancję zamknięcia zszywki do kształu litery „B”, przez co zmniejsza ryzyko zszywek nieodpowiednio zamkniętych, dając większą pewność linii zszycia.)**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 3 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazową rączkę staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek + osobno pakowany, kompatybilny ładunek przeznaczony do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm?

**Odpowiedź : Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia staplera z zszywką o kształcie spłaszczonym obustronnie na całej długości, co daje większą gwarancję zamknięcia zszywki do kształu litery „B”, przez co zmniejsza ryzyko zszywek nieodpowiednio zamkniętych, dając większą pewność linii zszycia.)**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 4 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również uniwersalny ładunek   
   do jednorazowego staplera liniowego  z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem)?

**Odpowiedź :**  **Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia staplera z zszywką o kształcie spłaszczonym obustronnie na całej długości, co daje większą gwarancję zamknięcia zszywki do kształu litery „B”, przez co zmniejsza ryzyko zszywek nieodpowiednio zamkniętych, dając większą pewność linii zszycia.)**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 5 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 102 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedź :**  **Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia staplera, który posiada nóż w ładunku, co zwiększa czystość onkologiczną podczas kilkukrotnego użycia tego samego staplera z kilkoma ładunkami ptrzy zabiegu.)**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 6 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 102mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm) i grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem. ( Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedź :**  **Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia ładunku, który posiada nóż jednorazowy, co zwiększa czystość onkologiczną podczas kilkukrotnego użycia tego samego staplera z kilkoma ładunkami ptrzy zabiegu.)**

1. Czy w związku z niedostępnością asortymentu typu AX55G Zamawiający w Pakiecie   
   nr 2 pozycja 7 dopuści jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedź :**  **Nie** **dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia staplera rotikulacyjnego o ruchomej głowicy, co daje większą możliwość aplikacji staplera w trudnych warunkach operacyjnych.)**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 8 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedź :**  **Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia staplera 45mm, gdyż taka długość pozwala zamknąć jelito grube.)**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 8 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedź :**  **Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia staplera 45mm, gdyż taka długość pozwala zamknąć jelito grube i jest to odpowiednia długość do aplikacji w takim miejscu jak miednica przy odcięciu rectum, gdzie dłuższy stapler np 60mm się w większości przypadków niezmieści.)**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 9 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia)? **Odpowiedź :**  **Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia staplera z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji, w celu bezpiecznego usunięcia staplera po aplikacji.)**
2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 10 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również stapler okrężny jednorazowy o średnicy zewnętrznej kowadełka 29,5mm i 33,5mm zakrzywiony, o długości całkowitej 455 mm do zabiegów na otwarto z obrotowym ostrzem dla zwiększonego bezpieczeństwa atraumatycznego wycięcia tkanki i bezpieczeństwa nowo utworzonego zespolenia (ostrze wchodząc w tkankę wykonuję ruch obrotowy dzięki czemu nie miażdży tkanki i wycina ja atraumatycznie), w zależności od zapotrzebowania zamawiający może użyć każdy z rozmiarów staplera do zamknięcia tkanki grubej i tkanki cienkiej - ze względu na płynną regulację zamknięcia zszywki( od 1 mm do 2,5mm). Zamawiający określi rozmiar staplera przy składaniu zamówienia?

**Odpowiedź :**  **Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia staplera z trzema liniami zszywek różnych wysokości dla lepszej hemostazy i ukrwienia zespolonego odcinka z łamanym niskoprofilowym kowadełkiem po aktywacji, w celu bezpiecznego usunięcia staplera po aplikacji.)**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 11 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazową końcówkę   
   do noża harmonicznego - dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Asortyment kompatybilny z generatorem i przewodem pizoelektrycznym.
2. **Odpowiedź :**  **Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia urządzenia pracującego w ultradźwiękowym, bezprzewodowym systemie, co daje większy komfort pracy, brak kabli, z jednym przyciskiem aktywacji dla większej kontroli pracy w polu operacyjnym )**
3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 12 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazową rękojeść staplera endoskopowego prostego, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie   
   o długości 45 mm, 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm. (Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia)?

**Odpowiedź : Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia staplera uniwersalnego czyli z możliwością podłączenia różnych długości ładunków do jednej rękojeści podczas zabiegu bez konieczności użycia drugiego staplera, co pozwala zaoszczędzić koszty.)**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 13 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego, umożliwiającego wykonanie zespolenia   
   na długości 45 mm, ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar ładunku przy składaniu zamówienia.) - ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji 12. **Odpowiedź :**  **Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia ładunku z trzema liniami zszywek różnych wysokości dla lepszej hemostazy i ukrwienia zespolonego odcinka.)**
2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 14 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do   
   1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm  i 2 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) - ładunek kompatybilny ze staplerem z pozycji 12. **Odpowiedź :**  **Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia ładunku z trzema liniami zszywek różnych wysokości dla lepszej hemostazy i ukrwienia zespolonego odcinka.)**
3. Zamawiający w Pakiecie nr 2 pozycja 15 oprócz asortymentu pierwotnie określonego   
   w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również ładunek z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości 45 mm. Wysokość otwartej zszywki 4,2mm, wysokość zamkniętej zszywki 2,3mm. **Odpowiedź :**  **Nie dopuści. Zgodnie z SIWZ. (Zamawiający oczekuje dostarczenia ładunku radialnego czyli zakrzywionego z trzema liniami zszywek różnych wysokości dla lepszej hemostazy i ukrwienia zespolonego odcinka.)**
4. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 16-18 do osobnego pakietu   
   co umożliwi przystąpienie do postępowania w ww. zakresie większej ilości oferentom dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie oferty korzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź : Tak. Wykonawca składając ofertę i wypełniając załączniki - zobligowany jest do skopiowania i wypełnienia zał nr 2 na pozycje 16- 18 – nadając mu nazwę 2 A**

Udzielone odpowiedzi stanowią integralna część załączników i zapisów SIWZ

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

Końskie 2019-12-20

Z-ca *Dyrektora*

*Zespołu Opieki Zdrowotnej*

*w Końskich*

*mgr inż. Jerzy Grodzki*

*Sporządził:*

*Zastępca Kierownika DSUiZP*

*ds. Zamówień Publicznych*

*Tomasz Milcarz*