Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/7/2016 Końskie 2016-12-22

|  |
| --- |
| Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Nr ogłoszenia:368714 - 2016 z dnia 2016-12-16 . **;**  na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń |

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę aparatu do znieczulenia**.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski dotyczące treści zapisów SIWZ informuje :

**Dotyczy pkt. 9**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia bez instrukcji – „service manual”, której użytkowanie przez personel nie przeszkolony przez producenta może stanowić zagrożenie dla pacjentów? **Odp. Nie zapisy siwz bez zmian.**

**Dotyczy pkt. 12**

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu sprzedaży części zamiennych Użytkownikowi? **Odp. Nie zapisy siwz bez zmian.**

**Dotyczy pkt. 22**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowy, nieużywany aparat wyprodukowany w roku 2017? **Odp. Zamawiający dopuszcza aparat z 2016 i 2017 roku**

**Dotyczy pkt. 35**

1. Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowany aparat do znieczulenia był wyposażony w metalowy, podgrzewany moduł pacjenta? **Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiazanie**

**Dotyczy pkt. 41**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat do znieczulenia, którego pojemność układu systemu wynosi 3050ml?,,, **Odp . Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pkt. 49**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany aparat do znieczulenia umożliwiał wentylowanie
z objętością w zakresie min. 4 – 1550 ml w trybie objętościowym i ciśnieniowym z gwarantowaną objętością? **Odp . Zamawiający nie wymaga a dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Dotyczy pkt. 68**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyposażony w metalowy, podgrzewany moduł pacjenta aparat do znieczulenia, który jest przystosowany do centralnego zasilania w gazy, który będzie dostarczony z reduktor tlenowy do zasilania awaryjnego z butli? **Odp Tak. Dopuszcza**

**Dotyczy pkt. 75**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyświetlający do 15 krzywych dynamicznych jednocześnie monitor pacjenta wyposażony w pojedynczy, płaski ekran, monitor mocowany na ruchomym ramieniu z regulacją kątów widzenia, ekran kolorowy, dotykowy przekątna ekranu monitora 15”? **Odp. Zamawiający wymaga ekranu o przekątnej min 17 cali**

**Dotyczy pkt. 77**

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wyświetlający do 15 krzywych dynamicznych jednocześnie monitor pacjenta, który dostosowuje układ wyświetlania w zależności od podłączonych parametrów? **Odp Tak. Dopuszcza**

**Dotyczy pkt. 100,101, 132**

1. Czy Zamawiający dopuści, aby pomiar kapnografii był realizowany przez aparat do znieczulenia, dostarczony wraz z niezbędnymi akcesoriami do pomiaru?

 **Odp Tak. Dopuszcza**

**Dotyczy pkt. 115**

1. Czy Zamawiający dopuści, aby pomiar TOF był realizowany przez urządzenie zewnętrzne? **Odp Tak. Dopuszcza**

**Dotyczy pkt. 122, 124, 125, 126, 127**

1. Czy Zamawiający dopuści, aby pomiary opisane w tych punktach były realizowane przez wyposażony w 15 calowy ekran dotykowy aparat do znieczulenia? **Odp Tak. Dopuszcza**

**Dotyczy par. 3, ust. 3 tiret 1**

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu napraw uszkodzeń mechanicznych, elektrycznych w ramach gwarancji, mając również na uwadze punkt 7 par. 3.? **Odp. Zapisy bez zmian.**
2. **Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 5** – Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane
z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a   niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość, poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt. 5 załącznika nr 5 do SIWZ, poprzez nadanie mu następującej postaci:

*„Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu/elementu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę tego podzespołu/elementu urządzenia na nowy, nieużywany” ?* **Odp Tak.**

1. **Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 3 ust. 5** - Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 48 godzin. W związku
z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 3 dni roboczych oraz czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE? **Odp Zgodnie z par. 3 punkt 3 zał nr 4**
2. **Załącznik nr 4 do SIWZ, par. 4 -** W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

 **Odp. Zapisy bez zmian.**

*Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach*  [[http: /zoz-konskie.bip.org.pl/](http://zoz-konskie.bip.org.pl/)](http://www.zoz.konskie.pl)

 Końskie 2016-12-22

 Z-ca *Dyrektora*

 *Zespołu Opieki Zdrowotnej*

 *w Końskich*

 *mgr inż. Jerzy Grodzki*

 *Sporządził:*

 *Zastępca Kierownika DSUiZP*

 *ds. Zamówień Publicznych*

 *Tomasz Milcarz*