## OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

## Nr 24/JK/1171/2025

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich (Zamawiający) zaprasza do składania ofert i udziału w postępowaniu dotyczącym:

Dzierżawa Biometru przez okres 24 miesięcy

na poniżej opisanych warunkach:

- Opis przedmiotu zamówienia oraz jego wielkość lub zakres:

Dzierżawa Biometru przez okres 24 miesięcy

|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
|  | Biometr optyczny, okulistyczny – 1 kpl posiadający , conajmniej następujące parametry |
| I | Urządzenie musi pracować w sposób bezkontaktowy, automatyczny umożliwiający wykonanie pomiaru w osi widzenia następujących wielkości gałki ocznej: |
| 1. | Minimalny zakres długości fali wiązki pomiarowej aparatu: 1050-1080 nm |
| 2. | Wykonać pomiar długości gałki ocznej w minimalnym zakresie 14-38mm |
| 3. | Pozwalać na obrazowanie przestrzenne gałki ocznej w trybie dwuwymiarowym (skan typu B) |
| 4. | Pozwalać na minimalny zakres pomiaru głębokości komory przedniej oka 0,7- 8,0 mm |
| 5. | Pozwalać na pomiar – Keratometrii w minimalnym zakresie promienia 5.5- 10 mm |
| 6. | Pozwalać na pomiar szerokości rogówki w minimalnym zakresie 7-15mm |
| 7. | Pozwalać na wykonanie zdjęcia referencyjnego oka z pomiarem szerokości tęczowki |
| 8. | Pozwalać na pomiar szerokości źrenicy w minimalnym zakresie 2-13 mm |
| 9. | Pozwalać na pomiar centralnej grubości rogówki w minimalnym zakresie 200-1200 µm |
| 10. | Pozwalać na pomiar grubości soczewki w minimalnym zakresia 0,5-10mm |
| 11. | Pozwalać na pomiar astygmatyzmu w minimalnym zakresia0- 180º |
| 12. | Pozwalać na pomiar komory przedniej oka |
| 13. | Pozwalać na wzmocnienie obrazowania siatkówki tzw. ERV Mode, wraz z możliwością zwiększenia czułości urządzenia w celu dokładniejszego pomiaru odległości do siatkówki dla pomiaru długości gałki ocznej do 10 x(przy zaćmach dojrzałych) |
| II. | Wszystkie pomiary aparat musi wykonać bezkontaktowo, automatycznie min. 6 pomiarów w jednym teście w czasie pon. 1 sek. |
| III. | Aparat musi wykonywać pomiary z uwzględnieniem różnych indeksów refrakcji dla poszczególnych ośrodków optycznych w oku. Możliwość zmiany indeksu refrakcji dla pomiarów długości osiowej u pacjentów pseudafakijnych |
| IV. | Aparat musi pracować w oparciu o technologię SS OCT- Koherentnej Tomografii Optycznej z Przeczesywaniem Źródła, umożliwiając wykonanie od 0 do 3000skanow na sekundę, częstotliwość skanów w zakresie 10-400kHz(wybiorczo0, rozdzielczość osiowa<16µm (w powietrzu) |
| V. | Aparat musi umożliwić wykonywanie keratometrii- dla minimum 16 punktów pomiarowych(realizowane w oparciu o 16 diod LED) |
| VI. | Aparat musi umożliwiać wybór automatycznego lub manualnego pomiaru w zależności od preferencji użytkownika |
| VII | Aparat musi pozwalać na następujące kalkulacje soczewek( w oparciu o powszechne standardy kalkulacji) minimum: |
| 1. | BARRETT TORIC CALCULATOR |
| 2. | BARRETT UNIVERSAL II |
| 3. | BARRETT TRUE K |
| 4. | HOLLADAY II |
| 5. | HOLLADAY I |
| 6. | HOLLADAY R |
| 7. | HAIGIS |
| 8. | SRK- T |
| 9. | HOFFER Q |
| VIII | Aparat musi umożliwić analizę tzw. kalkulacji soczewki- służącej optymalizacji cięcia głównego umożliwiająca redukcje astygmatyzmu pooperacyjnego do minimalnej wartości |
| IX | Aparat musi umożliwiać planowanie zabiegu (wszystkie cięcia w rogówce, oś wszczepu soczewki torycznej) |
| X | Aparat musi mieć moduł do optymalizacji tzw „stałej A ‘’ soczewki przeznaczonej do wszczepu |
| XI | Urządzenie zaoferowane musi być kompatybilne, znacznik cyfrowy kompatybilny z mikroskopem- LEICA M 620 -zainstalowanym na BO okulistycznym |

Aparat wyposażony w ruchomy stolik na którym ma zostać umieszczone urządzenie, umożliwiający automatyczne dostosowanie wysokości aparatu dla potrzeb przeprowadzenia badania również na wózku inwalidzkim.

- Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

……………………………nie dotyczy………………………………..………………………………………………………

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ………………………nie dotyczy………………………………….

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

Oświadczenia, wnioski, pytania, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawca, przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego, tj. za pomocą poczty elektronicznej e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl.

Wykonawca może zadawać pytania dotyczące niniejszego postępowania. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: ………nie dotyczy…………

- Termin związania ofertą: 30 dni

Opis sposobu przygotowywania ofert:

Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

    - Formularz oferty – załącznik numer 1;

    - O ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych dostępnych w odpowiednich bazach internetowych, Wykonawca musi złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment odpowiada warunkom zawartym w zaproszeniu do składania ofert wraz z załącznikami. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia w/w dokumentów w toku badania i oceny ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: jkruk@zoz.konskie.pl (dokument wydrukowany, podpisany i zeskanowany lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby/ę uprawnione/ą do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy); w terminie do dnia 23.10.2025 roku do godziny 11:00, z dopiskiem w tytule wiadomości – Postępowanie na (Dzierżawę Biometru przez okres 24 miesięcy).

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 11:15.

- Opis sposobu obliczenia ceny: Cena przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją niniejszego zamówienia. Cena musi uwzględniać wymagania zaproszenia oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cenę musi być wyrażona w polskich złotych. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: CENA – 100%.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: : Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: ……………nie dotyczy……………………………………………..

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- została złożona po terminie składania ofert,

- jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,

- Wykonawca nie złożył dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,

- została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

      - nie złożono żadnej oferty,

      - wszystkie oferty podlegają odrzuceniu,

      - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej,

      - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy,

      - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia fakultatywnych negocjacji z max. dwoma Wykonawcami którzy złożyli najkorzystniejsze cenowo oferty

- Zamawiający ma prawo zakończenia procedury na każdym jej etapie bez konieczności podawania przyczyny.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

- Zastosowanie aspektów społecznych: ………………nie dotyczy…………………………

Końskie, dnia 17.10.2025							………………………………………………………….

Podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania