Numer sprawy  DSUiZP 252/AD/5/2020r                                                                                 Końskie2020-02-04

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym na stronie internetowej zoz-konskie.bip.org.pl oraz w siedzibie zamawiającego -i tablica ogłoszeń zamawiającego z dnia 2020-01-27

Pytania -wnioski  i odpowiedzi

Dot: przetargu nieograniczonego na: Sukcesywnie przez okres 12 -  miesięcy dostawy –  Rękawic chirurgicznych, diagnostycznych wg zadań 1-2

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania i wnioski  dotyczące treści zapisów zaproszenia i załączników   informuje;

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic diagnostycznych lateksowych do procedur podwyższonego ryzyka o wyższych niż wymagane parametry, o grubości na palcu 0,40 mm, na dłoni 0,35 mm, na mankiecie 0,20 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 30 N. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat III. Zgodne z nową normą EN ISO 374, odporne na przenikanie bakterii, wirusów i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5, odporne na przenikanie cytostatyków potwierdzone dokładniejszą normą ASTM D 6978 – potwierdzone raportem z badania wykonanego w laboratorium niezależnym – dokument wystawiony przez producenta; rękawice zgodne z normą EN 420 potwierdzone Certyfikatem badania typu UE. Odporne na przenikanie gotowych preparatów do dezynfekcji w szpitalu na bazie alkoholi  na min. 1 poziomie zgodnie 
z normą EN ISO 374.  Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODP:  Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem zaoferowania rękawic o długości 290-300mm.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbę o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, nitrylowych. Grubość na palcu min. 0,12 mm. Zgodne z nową normą EN ISO 374, potwierdzone Certyfikatem typu UE. Odporne na przenikanie substancji chemicznych w tym min. 15 cytostatyków wg normy ASTMD 6978, oraz gotowych preparatów na bazie 70% izopropanolu na 6 poziomie wg normy EN ISO 374 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej od producenta.  Odporne na przenikanie min. 10 substancji chemicznych wg nowej normy EN ISO 374 na min. 6 poziomie potwierdzone badaniami w niezależnym laboratorium od producenta. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Zwracamy się z prośbę o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, nitrylowych. Grubość na palcu min. 0,12 mm. Zgodne z nową normą EN ISO 374,  potwierdzone Certyfikatem typu UE. Odporne na przenikanie substancji chemicznych w tym min. 15 cytostatyków wg normy ASTMD 6978, oraz gotowych preparatów na bazie 70% izopropanolu na 6 poziomie wg normy EN ISO 374 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej od producenta.  Odporne na przenikanie min. 10 substancji chemicznych wg nowej normy EN ISO 374 na min. 6 poziomie potwierdzone badaniami w niezależnym laboratorium od producenta. Rękawice w kartoniku o wymiarach: 12cm x 12cm x 16cm (+/-5%) pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią robocza rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania. Opakowanie a’200 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODP: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbę o dopuszczenie rękawic diagnostycznych, nitrylowych. Grubość na palcu min. 0,12 mm. Zgodne z nową normą EN ISO 374, potwierdzone certyfikatem typu UE. Odporne na przenikanie substancji chemicznych w tym min. 15 cytostatyków wg normy ASTM D 6978 
– potwierdzone raportem z badania wykonanego w laboratorium niezależnym – dokument wystawiony przez producenta , oraz gotowych preparatów na bazie 70% izopropanolu na 6 poziomie wg normy EN ISO 374 potwierdzone badaniami jednostki niezależnej od producenta. Odporne na przenikanie min. 10 substancji chemicznych wg nowej normy EN ISO 374 na min. 6 poziomie potwierdzone badaniami w niezależnym laboratorium od producenta. Opakowanie a,50 szt. Bez podziału kolorystycznego na opakowaniu wg rozmiarów. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

ODP: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uchwytu pojedynczego kompatybilnego z podstawowym opakowaniem rękawic. Wykonany z drutu stalowego pokryty antybakteryjną farbą.  Umożliwiający łatwą dezynfekcję oraz odpowiedni do opakowań od a’50 d0 a’200. Możliwość mocowania na ścianie za pomocą wkrętów lub na ramie łóżek.

ODP: Zgodnie zapisami z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza uchwytów z drutu stalowego.

Pytanie nr 6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uchwytu potrójnego kompatybilnego z podstawowym opakowaniem rękawic. Wykonany z drutu stalowego pokryty antybakteryjną farbą.  Umożliwiający łatwą dezynfekcję oraz odpowiedni do opakowań od a’50 d0 a’200. Możliwość mocowania na ścianie za pomocą wkrętów.

ODP: Zgodnie zapisami z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza uchwytów z drutu stalowego.

Pytanie nr 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uchwytu na szynę Modura, kompatybilny z opakowaniami rękawic w poz. 4 oraz 3, wykonany z drutu stalowego pokryty białą farbą.

ODP: Zgodnie zapisami z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza uchwytów z drutu stalowego.

Pytanie nr 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie uchwytu stalowego na łóżko pacjenta, do transportu oraz do mocowania na ścianie. Kompatybilny z standardowymi opakowaniami rękawic.

ODP: Zgodnie zapisami z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza uchwytów do  rękawic kompatybilnych ze standardowymi opakowaniami rękawic. Zamawiający oczekuje uchwytów kompatybilnych z opakowaniami rękawicami z pozycji nr 4.

Pytanie nr 9

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 1 lit. a) i c) projektu umowy poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej do 0,5% wartości odpowiednio towaru zamówionego a niedostarczonego lub towaru reklamowanego. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

ODP: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie nr 10

Wnosimy o wykreślenie § 6 projektu umowy. UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 552 ustawy Kodeks Cywilny w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy Praw Zamówień Publicznych celem przepisu zawartego 
w Kodeksie Cywilnym, który zgodnie z poglądem doktryny stanowi lex specialis w stosunku do art. 490 KC (S. Buczkowski, w: Komentarz KC, t. II, 1972, s. 1281; C. Żuławska, w: Komentarz do KC, Ks. III, t. II, 2011, s. 50–51; Z. Gawlik, w: Kidyba, Komentarz KC, t. III, cz. 2, 2014, s. 93; Z. Banaszczyk, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, t. II, 2015, s. 298; J. Jezioro, w: Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2014, s. 1112; wyr. SA w Szczecinie z 9.10.2013 r., I ACa 364/13) jest minimalizacja ryzyka po stronie Wykonawcy zobowiązanego do wcześniejszego spełnienia świadczenia, zaś zwłoka Zamawiającego w zapłacie ceny jest efektem naruszenia przez niego podstawowego obowiązku zapłaty ceny, wynikającego z art. 535 KC. Mając powyższe na uwadze niezasadnym wydaje się przystanie przez Wykonawcę na propozycję ograniczenia jego uprawnienia.

ODP: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie nr 11

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 3 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

ODP: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Pytanie nr 12

Wnosimy o modyfikację § 9 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: 
„z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

ODP: Zgodnie z zapisami w SIWZ

Sporządził:

Inspektor

ds. Zamówień Publicznych

mgr Anna Drabik                                                                                                                    Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki