Numer sprawy DSUiZP 24/JK/191/2017	Końskie 17.10.2017

Dotyczy zapraszenia do przedstawienia pisemnej oferty cenowej w trybie ofertowym zgodnie art. 66-70 k.c. na: montaż i uruchomienie lampy rentgenowskiej typ RAD 14 w kołpaku DIAMNOD, ogniska 0,6/1,2mm pojemność cieplna 300 kHU, prod. Varian Medical Systems.
Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w odpowiedzi na złożone następujące pytania informuje:
Pytanie 1:
Dotyczy: Umowa, § 1 ust. 2 a.
Czy Zamawiający wymaga, aby na potwierdzenie kwalifikacji niezbędnych do należytego
wykonania zamówienia dot. naprawy aparatu RTG typ Polyrad Premium, prod. Radiologia SA
poprzez dostaw? i wymianę części zamiennej (lampy RTG), wykonawca dysponował dokumentem wystawionym przez producenta zawierającym upoważnienie do dostaw części zamiennych i wykonywania wszelkich czynności serwisowych, w tym napraw, diagnostyk technicznych, kalibracji, tj. wszelkich procedur związanych z naprawą ww. aparatu RTG, w tym poprzez wymianę lampy RTG.
Odpowiedź 1
 Zamawiający nie wymaga wyżej wymienionych kwalifikacji.

Pytanie 2:
Dotyczy: Umowa, § 1 ust. 2 c.
Czy na potwierdzenie wymogu zgodności wymienionej lampy RTG z fabryczną konfiguracją aparatu RTG Polyrad Premium Zamawiający wymaga dokumentu autoryzacji wystawianego przez producenta po odbyciu przez wykonawcę szkoleń ze znajomości aparatu RTG przeprowadzanych w fabryce producenta Radiologia SA.
Odpowiedź 2
Zamawiający nie wymaga dokumentu autoryzacji wystawianego przez producenta

Pytanie 3:
Dotyczy: Umowa, § 1 ust. 2 a.
Czy Zamawiający wymaga, aby kwalifikacje wykonawcy, w szczególności znajomość procedur
serwisowych, pozwalające nie tylko należycie wymienić lampę RTG, ale również zapewnić
maksymalnie drugi czas jej eksploatacji, byty potwierdzone przez producenta Radiologia SA, np. w formie zatoczonego do oferty dokumentu autoryzacji.
Odpowiedź 3
Zamawiający nie wymaga, aby kwalifikacje wykonawcy byty potwierdzone przez producenta Radiologia SA

Pytanie 4:
Dotyczy: Umowa, § I ust. 2 b.
Czy Zamawiający wymaga po wymianie lampy RTG - oprócz kontroli bezpieczeństwa elektrycznego
wg. procedur producenta aparatu RTG typ Polyrad Premium - przeprowadzenia również kontroli
bezpieczeństwa elektrycznego wg. normy PN-EN 62353 wraz z wydrukiem z posiadającego aktualne
wzorcowanie miernika dedykowanego do kontroli bezpieczeństwa elektrycznego wyrobów
elektromedycznych.
Odpowiedź 4
Zamawiający nie wymaga po wymianie lampy RTG - oprócz kontroli bezpieczeństwa elektrycznego
wg. procedur producenta aparatu RTG typ Polyrad Premium - przeprowadzenia również kontroli
bezpieczeństwa elektrycznego.
 Pismo zostaje w dniu dzisiejszym zamieszczone na stronach http: /zoz-konskie.bip.org.pl/
        Dyrektor
        Zespołu Opieki Zdrowotnej
        w Końskich

        dr n.med. Wojciech Przybylski

Sporządził:
st. Ins. ds. Zamówień Publicznych
Jacek Kruk