DSUiZP 252/MS/28/5/2012r.						Końskie 2012.10.05.

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal UZP Numer ogłoszenia: 377994-2012r. z datą zamieszczenia 03.10.2012 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego.

dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy wyrobów medycznych. Numer sprawy: DSU i ZP 252/MS/28/2/5/2012r.

- Firma handlowa zwraca się z prośbą o możliwość zaoferowania w Zadaniu nr 5 koncentratów w przedziale parametrów jonowych dla potasu: od 0,0 do 4,0 mmol/l co 1,0 mmol/l,  dla wapnia: od 0,0 do 1,75 mmol/l co 0,25 mmol/l z możliwością uzupełniania zawartości glukozy od 1 do 2g/l.

Odp. Pyt. 1 TAK Zamawiający wyrażą zgodę na zaoferowanie w zad. nr 5 koncentratów o parametrach j.wyżej.

- Wnoszę o uściślenie ilości zamawianego asortymentu w Zadaniu nr 5 w przeliczeniu na pojemność karnistra tj. dla karnistra 5 litrowego:

Poz. 1) 2.000 karnistrów

Poz. 2) 7.400 karnistrów

Poz. 3) 2.400 karnistrów

a dla koncentratów w opakowaniach 6 litrowych odpowiednio:

Poz. 1) 1.667 karnistrów

Poz. 2) 6.167 karnistrów

Poz. 3) 2.000 karnistrów

Zwracam uwagę na fakt, iż jeden karnister może zostać użyty podczas jednej dializy pacjenta, a pozostałość należy zutylizować. Dlatego też, zwracając uwagę na przestrzeganie przez Zamawiającego dyscypliny finansów publicznych, wnosimy o podanie zapotrzebowania  na koncentraty w ilości adekwatnej do ilości przeprowadzanych dializ (w przeliczeniu na ilość karnistrów).

Odp. Pyt 2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Formularza Cenowego do zad. nr  5. Proszę o wycenę koncentratów w j. miar Litr (jeżeli Oferent zaoferuje koncentrat w poj. 5L lub 6L to cenę za 1 L należy uśrednić) i przeliczyć wg ilości z Form. Cenowego do zad. nr 5.

- Ponadto proszę o wykreślenie zapisu dot. w/w pakietu „Wykonawca udokumentuje jednorazowe użycie kanistrów do przechowywania koncentratów do dializ” Oferowany przez nas asortyment jest apirogenny i posiada wszystkie wymagane prawem atesty i certyfikaty krajowe oraz europejskie.

Odp. Pyt 3. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu dot. w/w pakietu „Wykonawca udokumentuje jednorazowe użycie kanistrów do przechowywania koncentratów do dializ” - na każdą prośbę Zamawiającego zgodnie zapisem zawartym w SIWZ pkt G, G.1 drugi wiersz.

- Dot. Załącznika  nr 2, zadanie nr 2, punkt 1:

Czy Zamawiający dopuści dializatory kapilarne o powierzchni 1,4m2? Pozostałe warunki bez zmian.

Odp. Pyt 4. Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowanie dializatora kapilarnego o powierzchni 1,4m2

- Czy Zamawiający, w zakresie zadania nr 2, dopuści złożenie oferty z dializatorami polisulfonowymi, sterylizowanymi radiacyjnie o charakterystyce przedstawionej w poniższej tabeli

|  | REXEED -13LX | REXEED -15LX | REXEED -18LX | REXEED - 21LX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przepływ krwi (ml/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 |
| Klirens (ml/min)* | 193 | 259 | 301 | 195 | 266 | 312 | 197 | 271 | 322 | 198 | 277 | 332 |
|  | Mocznik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kreatynina | 186 | 239 | 274 | 190 | 248 | 288 | 193 | 255 | 299 | 195 | 264 | 313 |
|  | Fosforany | 154 | 185 | 201 | 161 | 195 | 214 | 167 | 204 | 226 | 173 | 215 | 241 |
|  | Witamina B12 | 93 | 102 | 106 | 100 | 110 | 116 | 107 | 118 | 125 | 115 | 129 | 137 |
| KoA (Mocznik) (ml/min) | 945 | 1064 | 1167 | 1321 |
| KUF (ml/godz/mmHg (ml/godz./kPa)) * | 9 (68) | 10 (77) | 12 (85) | 14 (98) |
| Efektywna powierzchnia (m2) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 |

Warunki: Klirens: Qd=500 ml/min, Qf=0ml/min KoA: Qb=300ml/min, Qd=500ml/min, Qf=0ml/min KUF: Mierzony z krwią wołową,

TP=60±5g/l, Hct.=32±2%, Qb=300ml/min .      *ISO8637:2004

Zgoda Zamawiającego na  pytania umożliwi naszej firmie przystąpienie do przetargu na zasadzie wolnej konkurencji oraz zaoferowanie najwyższej jakości dializatorów japońskiej firmy ASAHI, natomiast Zamawiającemu wybór oferty spośród ich większej ilości, co będzie korzystne dla Zamawiającego ze względów ekonomicznych.

Odp. Pyt 5 Zamawiający wyrażą zgodę na zaoferowanie dializatorów polisulfonowych sterylizowanych wiązką elektronów o parametrach jak w tabeli.

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej

W Końskich

Mgr niż. Jerzy Grodzki