## zadanie nr. 1
zał nr 2 ZADANIE NR. 7 | nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy do Zadania Nr. 1
DSU i ZP 252/MS/34/1/2013r.
Przewidywane 12 miesięczne zapotrzebowanie na mat. zużywalne w centralnej sterylizatorni.
Lp | 1. Asortyment | 2. Jedn. miary | 3. Ilość roczna | 4.Ilość propon. | 5. Cena jedn. Netto | 6. VAT (%) | 7. Wartość netto | 8. Wartość VAT | 9. Wartość brutto
1 | Taśma kontrolna do sterylizacji parą wodną (autoklawy). Wykonana z krepowego papieru z naniesioną warstwą specjalnego kleju gwarantującego dobre przyleganie do suchych powierzchni, szerokość ok. 12 - 19mm. Wyrażna zmiana barwy z jasnej na ciemną (opakowanie krążek 50 mb). | szt. | 250 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Przyrząd testowy typu np. HELIX do kontroli procesu sterylizacji parowej (wsadu) dla złożonych narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych- wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilkuset cykli sterylizacyjnych, wykonany zgodnie z normą PN-EN 867, w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów, zastosowanie do kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o poj. 6-9 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną. | szt. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Przyrząd testowy typu np. HELIX do kontroli procesu sterylizacji parowej (wsadu) dla standardowych narzędzi rurowych, litych oraz pakietów porowatych. Wykonany w technologii umożliwiającej wykonanie kilkuset cykli sterylizacyjnych, wykonany zgodnie z normą PN-EN 867 w okresie umowy systematyczne dostarczanie zestawu uszczelnień przy zamawianiu testów, przeyrząd do zastosowania w kontroli sterylizacji w autoklawach medycznych o poj. 6-9 STE z frakcjonowaną próżnią wstępną. | szt. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Wskażnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną do zastosowania w przyrządzie testowym typu np. HELIX, z możliwością zastosowania w zakresie parametrów: 134C - od 5 do 10 min, 121*C - od 15 do 20 min. Wskażniki wykonane w technologii zgodnej z normą PN-EN ISO 11140:2006, integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje jednoznaczne przebarwienia substancji testowej. Klasa testu, sposób przebarwienia i parametry umieszczone na teście, przebarwienie jednoznaczne, łatwe do odczytu, przebarwienie po procesie trwałe, umożliwiające archiwizację, technologia oraz wymiary testu umożliwiające jego przyklejenie do dokumentacji, test nietoksyczny. | op. | 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Przy sporządzaniu Formularza Cenowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując
układ kolumn i ilości zawarte we wzorze.
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
| Do oferty na zad. nr 1 należy załączyc dokumenty potwierdzajace zgodność wyrobu |  |  |  | Pieczęć i podpis
| z wymienionymi w zadaniu normami. |  |  |  | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)