## zadanie nr 2
zał nr 2 ZADANIE NR. 7 | nr 2 do SIWZ Formularz Cenowy do Zadania Nr. 2
DSU i ZP 252/MS/34/2/2013r.
Przewidywane 12 miesięczne zapotrzebowanie na mat. zużywalne w centralnej sterylizatorni.
Lp | 1. Asortyment | 2. Jedn. miary | 3. Ilość roczna | 4.Ilość propon. | 5. Cena jedn. Netto | 6. VAT (%) | 7. Wartość netto | 8. Wartość VAT | 9. Wartość brutto
1 | Taśma kontrolna do sterylizacji 100% tlenkiem etylenu · Wykonana z krepowanego papieru z naniesioną warstwą specjalnego kleju gwarantującego dobre przyleganie do suchych powierzchni, szerokość ok. 12 - 19 mm. Wyraźna zmiana barwy po sterylizacji. (opak. krążek 50 mb) | szt. | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Wieloparametrowy (paskowy) wskaźnik do sterylizacji tlenkiem etylenu. Zgodny z normami ISO 11 140 (kl. IV) i EN 867 –1 (kl. D). Nietoksyczny.Do kontroli 100% tlenkiem etylenu.· Klasa testu i sposób przebarwienia umieszczone na teście. Ekonomiczny – test podłużny z możliwością podziału paska na dwa. (opak. 250 pasków). | op. | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Zintegrowany test do sterylizacji tlenkiem etylenu zakres temperatury 55*C. Zgodny z normami ISO 11 140 klasy V. Nietoksyczny. Klasa testu i sposób przebarwienia umieszczone na teście lub z przesuwajacą się substancją wskaźniikową w 2 okienkach, wówczas nie wymagana interpretacja zmiany koloru (opak. 100 szt ) | op. | 12 |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Pakiet testowy jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick własciwości; wskaznikowy wykonany w technologii klasy 2, zgodny z normą PN EN ISO arkusz 15882. Zawierajacy nietoksyczne arkusze testowe i komplet serwet. Przeznaczony do autoklawu kl. B parą wodna ze wstępną próżnią 134 C - 3,5min op. = 50 szt. | szt. | 720
5 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną, z możliwościa zastosowania w zakresie parametrów: 134*C - od 5 do 10 min, 121*C 15 - 20 min. Wskaźnik klasy V wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 11140:2006. Integracja wszystkich krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura, ciśnienie) powoduje przesuwanie substancji wskażnikowej w polu testowych. Technologia oraz wymiary testu umożliwiają jego przyklejenie do dokumentacji, nietoksyczny, bez zawartości metali ciężkich. (op - 100 szt). | op. | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Test wykrywajacy pozostałości białka na mytych i/lub dezynfekowanych narządziach chirurgicznych, wyrobach medycznych i innych powierzchniach zgodnie z normą PN EN ISO 15883-1. Odczyt wyniku po inkubacji w kontrolowanych warunkach temperatury 55*C na podstawie zmiany zabarwienia. Wynik w ciagu 10--15 min. | szt. | 200
7 | Naboje Steri-Gas (oryginał) 100% tlenek etylenu zawartość 100g czystego EO do sterylizatora gazowego STERI-VAC 5XL np.. firmy 3M | szt. | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Przy sporządzaniu Formularza Cenowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku, zachowując
układ kolumn i ilości zawarte we wzorze.
Podana cena w formularzu powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
| Do oferty na zad. nr 2 należy załaczyć dokumenty potwierdzajace zgodność wyrobu |  |  |  | Pieczęć i podpis
| z wymienionymi w zadaniu normami. |  |  |  | (upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)