Numer sprawy:  DSUiZP 252/TM/25/2022

Załącznik nr  5  na zdanie nr 1.

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane

Dotyczy -  Łóżka do intensywnej opieki medycznej z przechyłami bocznymi i wagą.

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent | …………………………………………………… |
| Model – nazwa/ typ | ………………………………………………….. |
| Kraj pochodzenie | …………………………………………………… |
| Rok produkcji – fabrycznie nowe | ……………………………………………………. |
| Ilość kpl – 10 szt. /w tym materace/ | …….. |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta urządzeń i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe Siedziba autoryzowanego serwisu - dokładny adres i nr telefonu, adres e-mail. |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż serwis na terenie Polski ( jeśli dotyczy) | Tak |  |
| 5 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy okres gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 6 | Wykonawca w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 7 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji | Tak |  |
| 8 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 9 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 10 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów zamawiającemu | Tak |  |
| 11 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim – 1 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej – załączyć przy dostawie . | Tak |  |
| 13 | Szkolenie personelu obsługi i personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej , oraz bieżących napraw. | Tak |  |
| 14 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 15 | Łóżka i materace nieużywane, rok produkcji 2022 | Tak |  |
| 16 | Łóżka do intensywnej opieki medycznej | Tak |  |
| 17 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz ze wskaźnikiem informującym o podłączeniu łózka do sieci | Tak |  |
| 18 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu ze wskaźnikiem naładowania umieszczonym na panelu i wyświetlaczach LCD | Tak |  |
| 19 | Łóżko posiada informację o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora | Tak |  |
| 20 | długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
| 21 | Funkcja elektrycznego przedłużenia i skracania leża | Tak, podać |  |
| 22 | Szerokość zewnętrzna łóżka – 950mm (+/-50mm) | Tak, podać |  |
| 23 | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji kolumnowej |  |  |
| 24 | Segment oparcia pleców wypełniony płytą umożliwiającą wykonywanie zdjęć RTG. Pozostałe segmenty leża wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami z Polipropylenu, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG. | Tak, |  |
| 25 | Segment pleców wyposażony w prowadnicę z tacą kasety RTG. Możliwość wykonywania zdjęć zarówno w pozycji leżącej jaki i siedzącej pacjenta. Kaseta umieszczana z boku łózka pod segmentem oparcia pleców | Tak, |  |
| 26 | Alarm niewłaściwie umieszczonej lub wsuniętej tacy na kasetę RTG | Tak, |  |
| 27 | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy . Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. | Tak |  |
| 28 | Szczyty łóżka odejmowane z wyprofilowanym uchwytem do łatwego prowadzenia łóżka. Szczyt łóżka od strony głowy i nóg z możliwością blokowania na czas transportu | Tak , podać |  |
| 29 | Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego centralnie umieszczonego przycisku | Tak |  |
| 30 | Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. Zabezpieczające 3/4 długości leża, dzielone. | Tak |  |
| 31 | Barierki boczne o wysokości minimum 45 cm (+/- 5%) umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości nawet do 23 cm(+/- 5%) czyli pozostawiające co najmniej 22 cm (+/- 5%) od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek wymóg bezpieczeństwa dyktowany przez normę | Tak |  |
| 32 | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. Sprężyna niewidoczna wbudowana w konstrukcję barierki | Tak |  |
| 33 | Barierki boczne tworzywowe, jednorodne wykonane w technologii zapewniającej brak potencjalnych miejsc mogących sprzyjać szerzeniu infekcji (np. w technologii „rozdmuchu” , odlane jednorodnie w formach). | Tak |  |
| 34 | Regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, podudzia i funkcji przedłużenia leża oraz funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcji przechyłów bocznych | Tak |  |
| 35 | Sterowanie elektryczne przy pomocy : - zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta, - 2 sterowników nożnych zabezpieczonych przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego). Sterowniki po obu stronach leża do regulacji przechyłów bocznych - Panelu centralnego sterowania funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka. Panel wyposażony w 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji - Paneli w górnej barierce bocznej z kolorowym ekranem LCD oraz przyciskami służącymi do wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta, oraz podstawowych ustawień | Tak ,podać |  |
| 36 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 430 mm do 810 mm (+/- 30 mm) | Tak , podać |  |
| 37 | Regulacja przechyłów bocznych minimum 15( (+/- 5%) w każdą stronę czyli w sumie możliwość rotacji o 30(. (+/- 5%) | Tak , podać |  |
| 38 | Segment pleców wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania podczas regulacji w pozycji 30 ( (+/- 5%) oraz 45((+/- 5%) | Tak , podać |  |
| 39 | Elektroniczne wskaźniki pochyleń wzdłużnych i bocznych leża oraz segmentu pleców wyświetlane na ekranie LCD wbudowanym w barierki boczne | Tak |  |
| 40 | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta z dokładnością do 100 gram. Nie dopuszcza się systemu ważenia obarczonego wadą pomiaru polegająca na różnym pomiarze ze względu na umiejscowienie pacjenta. Wyklucza się sytuacje umieszczenia pacjenta w jednym miejscu , a następnie w innym i uzyskanie różnych pomiarów. Wyświetlacz wagi umieszczony w wyświetlaczach wbudowanych w górne barierki boczne | Tak |  |
| 41 | Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru | Tak |  |
| 42 | Alarm opuszczenia leża przez pacjenta | Tak, podać |  |
| 43 | Alarm sygnalizujący przemieszczanie się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi | Tak, podać |  |
| 44 | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych za pomocą przycisków nożnych po obu stronach łóżka | Tak |  |
| 45 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga 14( (+/-2() za pomocą panelu centralnego oraz przycisków w panelu sterowania wbudowanego w barierkę | Tak |  |
| 46 | Regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem za pomocą panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak |  |
| 47 | Przyciski sterowania nożnego przechyłami bocznymi zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego). | Tak |  |
| 48 | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. | Tak |  |
| 49 | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą metalowego relingu. Konieczne podniesienie relingu w celu użycia panelu | Tak |  |
| 50 | Pozycje zaprogramowane i ustawiane za pomocą jednego przycisku na panelu wbudowanym w górną barierkę boczną: - krzesła kardiologicznego, - pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - pozycja mobilizacyjna (wypoziomowanie segmentu nóg, maksymalne podniesienie segmentu pleców i obniżenie leża do minimalnej wysokości) Osobne przyciski dla każdej pozycji. | Tak |  |
| 51 | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości a także wypuszczenie powietrza z materaca) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie nóg oraz w panelach wbudowanych w barierkę boczną | Tak |  |
| 52 | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych: - regulacja wysokości, - regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg, - funkcja krzesła kardiologicznego, - funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga Kontrolki diodowe informujące o zablokowanej funkcji umieszczone na panelu sterowniczym | Tak |  |
| 53 | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach oraz sterowania nożnego przechyłów bocznych | Tak |  |
| 54 | Każda próba użycia zablokowanej funkcji sygnalizowana dźwiękowo | Tak |  |
| 55 | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji z pilota lub panelu po min 180 sekundach (+/- 10% ) nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Tak, |  |
| 56 | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak, |  |
| 57 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
| 58 | Koła tworzywowe o średnicy 150mm (+/- 10% )z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Dźwignie blokady hamulca umieszczone w każdym narożniku. | Tak |  |
| 59 | Piąte koło ułatwiające przemieszczanie łóżka i manewrowanie nim. Koło aktywowane poprzez dźwignie hamulca – po uruchomieniu piąte koło blokuje się w osi długiej łóżka | Tak |  |
| 60 | Bezpieczne obciążenie robocze 400 kg (+/- 5% ) w pozycji horyzontalnej oraz Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 250kg.(+/-5% ) Pozwalające na regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać |  |
| 61 | Wyposażenie dodatkowe - Tworzywowe haczyki na worki urologiczne po każdej stronie łóżka – do każdego łóżka - wieszak do kroplówki – do każdego łózka - uchwyt przewodów anestezjologicznych – 5 szt. - uchwyt na pompy infuzyjne – 5 szt. - materace zabezpieczające pacjenta w trakcje wykonywania przechyłu bocznego – 1 kpl. | Tak |  |
| 62 | Materac przeciwodleżynowy z pompą typ A – 5 szt. | Tak |  |
| 63 | Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem – komory poszczególnego modułu połączone ze sobą za pomocą zgrzewania. Komory wykonane z miękkiego poliuretanu. | Tak, |  |
| 64 | Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór oraz dwóch powietrznych komór wzdłużnych dla stabilizacji materaca. Komory wzdłużne zlokalizowane po bokach, na całej długości materaca, wypełnione powietrzem na stałe. Trzy statyczne komory w sekcji głowy. Pod komorami powietrznymi dwa piankowe wkłady wewnątrz pokrowca. | Tak, podać |  |
| 65 | Bezpieczne obciążenie robocze min 210 kg (+/- 10%) | Tak , podać |  |
| 66 | Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze (przewody powietrzne wpinane w boczną ścianę). Pompa wyposażona w: Diodowe wskaźniki sygnalizujące pracę materaca (tryby statyczny, stałego niskiego ciśnienia, zmiennociśnieniowy), Diodowy wskaźnik podłączenia fotelowej poduszki antyodleżynowej, - Diodowy wskaźnik konieczności wezwania serwisu przycisk deaktywowania akustycznych alarmów materaca przycisk aktywujący możliwość regulacji ustawień pompy– świadomego wyboru wybieranych funkcji, konieczne jest naciśnięcie przycisku zanim wykona się regulację ustawień, funkcja automatycznego blokowania przycisków po 3 minutach braku aktywności diodowy wskaźnik oraz dźwiękowy alarm informujące o uruchomionej funkcji CPR (deflacja w celu RKO) diodowy wskaźnik oraz dźwiękowy alarm niższego ciśnienia w komorach niż wartość zadana, dźwiękowy alarm odłączenia pompy od zasilania oraz wyłączenia pracy pompy przyciskiem, - główny włącznik/wyłącznik zasilania na bocznej ścianie pompy - mechaniczny filtr powietrza | Tak, |  |
| 67 | Trzy tryby pracy materaca: tryb stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, tryb statyczny/pielęgnacyjny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta, tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty, | Tak, podać |  |
| 68 | Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji) Funkcja CPR realizowana za pomocą szybko złączki łączącej materac z pompą. Nie dopuszcza się dodatkowych zaworów CPR | Tak |  |
| 69 | Możliwość ustawienia wagi pacjenta. Materac dostosowujący ciśnienie w komorach w zależności od ustawień wagi. | Tak |  |
| 70 | Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w (+/- 10%) tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym | Tak |  |
| 71 | Funkcja transportowa, możliwość pozostawienia materaca bez pomy do 24 h. Funkcja transportowa realizowana za pomocą pokrętła, umieszczonego na złączce łączącej przewody powietrzne z pompą. | Tak |  |
| 72 | Wysokość materaca 17cm (+/-2cm) | Tak, podać |  |
| 73 | Wymiary materaca: 200cm x 86cm (+/- 5%) | Tak, podać |  |
| 74 | Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego | Tak |  |
| 75 | Materac pokryty w półprzepuszczalnym pokrowcu przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. Wewnętrzna powłoka pokrowca koloru białego. | Tak |  |
| 76 | Przewody powietrzne, łączące materac z pompą zabezpieczone pokrowcem | Tak |  |
| 77 | Pasy mocujące materac do leża łózka. Wzdłuż bocznej krawędzi materaca tworzywowe uchwyty na przewód zasilający pompy. | Tak |  |
| 78 | Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka. | Tak |  |
| 79 | Zamek odpinany dookoła materaca (360 stopni). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca | Tak |  |
| 80 | Waga materaca wraz z pompą max 12 kg. (+/- 10%) | Tak |  |
| 81 | Materac przeciwodleżynowy z pompą typ B – 5 szt. |  |  |
| 82 | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | Tak, podać |  |
| 83 | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3 | Tak |  |
| 84 | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | Tak |  |
| 85 | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12,5cm. (+/- 5%) | Tak, podać |  |
| 86 | Wymiary materaca 90x200cm ±5cm | Tak, podać |  |
| 87 | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200kg (+/- 5%) | Tak, podać |  |
| 88 | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) | Tak |  |
| 89 | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. | Tak |  |
| 90 | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | Tak |  |
| 91 | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | Tak |  |
| 92 | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powloką bakteriobójczą | Tak |  |
| 93 | Pompa : niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp sterowanie za pomocą przycisków membranowych, min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy, możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, (+/- 5%) ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy, funkcję tłumienia drgań alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu Alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka, funkcja blokowania sterowania, automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach (+/- 5%) sygnalizację awaryjnego działania pompy zasilana 220-230V | Tak |  |

Tabela:  Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| Lp | Parametry oceniane | Wymagana Odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak/Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków (wypełnia Wykonawca) | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżko posiadające szczelne kolumny cylindryczne | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 | Elektryczne skracanie i wydłużanie łózka o min 200mm | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 3 | Diodowy wskaźnik informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora umiejscowiony na panelu | Tak/Nie |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Funkcja przechyłów bocznych realizowana poprzez przechył całego leża łóżka | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | System elektryczny kolumn i siłowników wyposażony w system antyprzeciążeniowy. Informacja o przeciążeniu dźwiękowa | Tak/Nie |  |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy załączyć  firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis osoby uprawnionej

………………………………………..