# Nr sprawy DSUiZP 252/AD/13/2019	                            Załącznik do zadania nr 1

# Parametry techniczne

| L.p. | PARAMETRY I WARUNKI GRANICZNE | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii okulistycznej | TAK |  |
| 2. | Stół z hydraulicznie składanymi czteroma elementami blatu | TAK |  |
| 3. | Możliwość zamontowania dodatkowego podgłówka na już istniejącym | TAK |  |
| 4. | Regulacja wzdłużna,teleskopowa podgłówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta | TAK |  |
| 5. | Długość segmentu nożnego nie mniejsza niż 580mm | TAK |  |
| 6. | Długość segmentu podudzia nie mniejsza niż 470mm | TAK |  |
| 7. | Długość segmentu tułowia nie mniejsza niż 540mm | TAK |  |
| 8. | Zagłówek z możliwością wzdłużnej regulacji nie mniejszej niż 188mm. | TAK |  |
| 9. | Regulacja hydrauliczna ruchu stołu góra / dół w zakresie od 580 do 870mm ±10mm, prędkość regulacji 9,6-12,1mm/s | TAK |  |
| 10. | Zakres regulacji kąta nachylenia zagłówka od -45º do +25 º, prędkość regulacji 4-6⁰/s | TAK |  |
| 11. | Zakres regulacji kąta nachylenia tułowia od -22 º do +80 º, prędkość regulacji 1,7-7,6⁰/s | TAK |  |
| 12. | Zakres regulacji kąta nachylenia podudzia od -9º do +25 º, prędkość regulacji 2,1-8,4⁰/s | TAK |  |
| 13. | Zakres regulacji kąta nachylenia dolnej części nóg od-74 º do + 28 º, prędkość regulacji 2,7-11,27⁰/s | TAK |  |
| 14. | Maksymalna długość całkowita stołu nie mniej niż 1983mm | TAK |  |
| 15. | Szerokość stołu co najmniej 767mm | TAK |  |
| 16. | Waga stołu nie więcej niż 160kg | TAK |  |
| 17. | Maksymalne obciążenie stołu 250kg (+/- 10kg) | TAK |  |
| 18. | Maksymalne obciążenie zagłówka nie mniej niż 30kg | TAK |  |
| 19. | Maksymalne obciążenie dolnej części nóg nie mniej niż 60kg | TAK |  |
| 20. | Zakres poprawnej pracy urządzenia w temperaturach +10 ºC - +40 ºC | TAK |  |
| 21. | Możliwość regulacji pilotem ustawień stołu z możliwością zapamiętania 8 pozycji stołu | TAK |  |
| 22. | Możliwość wyposażenia w opcjonalny sterownik nożny umożliwiający sterowanie poszczególnymi segmentami, lub sterownik umożliwiający sterowanie segmentami z możliwością przywołania 1 z 8 zapisanych pozycji stołu. | TAK |  |
| 23. | Możliwość szybkiego montażu wielu elementów dodatkowych do części ruchomych stołu | TAK |  |
| 24. | Główny wyłącznik prądu | TAK |  |
| 25. | Pokrycie stołu umożliwiające szybką dezynfekcje– możliwość zdjęcia każdego materaca na czas dezynfekcji | TAK |  |
| 26. | Możliwość jednoczesnegozainstalowania przewodowego sterownika nożnego i ręcznego | TAK |  |
| 27. | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez pokryw lakierniczych | TAK |  |
| 28. | Konstrukcja blatu stołu wykonana z płyty klejonej | TAK |  |
| 29. | Stół na podstawie jezdnej z manualną/nożną blokadą kół | TAK |  |
| 30. | Stół wyposażony w podstawę jezdną z 4 skrętnymi , antystatycznymi kołami o średnicy 120mm wyposażonymi w 4 dźwignie blokujące. | TAK |  |
| 31. | Stół wyposażony w metolowe rączki rozmieszczone symetrycznie względem osi stołu, na segmencie nożnym, oraz dodatkowe, chowane rączki umieszczone symetrycznie względem osi stołu pod segmentem tułowia | TAK |  |
| 32. | Bezszwowe obicie stołu operacyjnego wykonane z czarnego materiału antystatycznego. Wszystkie elementy obicia indywidualnie demontowane. Materac części tułowia wypełniony tworzywem wisko-elastycznym. | TAK |  |
| 33. | Stół wyposażony w elastyczny wysięgnik umożliwiający zamocowanie rur układu anestetycznego. 1szt | TAK |  |
| 34. | W segmencie tułowia stół wyposażony w zintegrowane symetryczne podłokietniki | TAK |  |
| 35. | Stół wyposażony w raczki ułatwiające prowadzenie stołu 2kpl. | TAK |  |
| 36. | Stół wyposażony w magnetyczny uchwyt na sterownik ręczny 1szt. | TAK |  |
| 37. | Diody informujące o stanie baterii, konieczności ładowania oraz procesie ładowania. | TAK |  |
| 38. | Bateria zamontowana na stałe | TAK |  |
| 39. | Czas pracy przy pełni naładowanej baterii co najmniej1 tydzień | TAK |  |
| 40. | Stół wyposażony w przewodowy sterownik ręczny 1szt. | TAK |  |

Podpis wykonawcy…………………………