Załącznik nr 3 - do zaproszenia

Respirator stacjonarny z funkcja transportową (Respirator przyłóżkowy)

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 36 miesięcy 0 pkt. 48 miesięcy 2 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 36 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów.(dla aparatu i kardiomonitora) | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 15 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 18 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz +/-10% | Tak |  |
| 20 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2020 | Tak |  |
| 21 | Parametry ogólne | Tak |  |
| 22 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii | Tak |  |
| 23 | Respirator dla dorosłych i dzieci powyżej 3 kg | Tak |  |
| 24 | ZASILANIE RESPIRATORA | Tak |  |
| 25 | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu min: od 2,5 do 6,0 bar lub turbina | Tak |  |
| 26 | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu min: od 2,5 do 6,0 bar | Tak |  |
| 27 | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnej przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem | Tak |  |
| 28 | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz; +/-10% | Tak |  |
| 29 | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego (wewnętrznego) akumulatora na minimum 30 minut pracy | Tak |  |
| 30 | TRYBY WENTYLACJI | Tak |  |
| 31 | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist – IPPV | Tak |  |
| 32 | PCV/ Assist | Tak |  |
| 33 | SIMV | Tak |  |
| 34 | PSIMV lub PCSIMV | Tak |  |
| 35 | Wentylacja SPONTANICZNA | Tak |  |
| 36 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe / Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Tak |  |
| 37 | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, | Tak |  |
| 38 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, | Tak |  |
| 39 | Wentylacja spontaniczna kontrolowana ciśnieniem z docelową częstością oddechów | Tak |  |
| 40 | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV | Tak |  |
| 41 | Wentylacja nieinwazyjna NIV | Tak |  |
| 42 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów | Tak |  |
| 43 | Kompensacja podatności układu pacjenta | Tak |  |
| 44 | PARAMETRY REGULOWANE | Tak |  |
| 45 | Częstość oddechów - zakres min.: od 5 do 60 odd/min | Tak |  |
| 46 | Objętość oddechowa - zakres min.: 50-2000 ml | Tak |  |
| 47 | Szczytowy przepływ wdechowy - zakres min 3 - 180 l/min | Tak |  |
| 48 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min I/E: od 1:6 do 4:1lub czas wdechu min Ti: od 0,3 do 4,9 s | Tak |  |
| 49 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie przez mieszalnik elektroniczno-pneumatyczny kontrolowany mikroprocesorowo – zakres min. od 21 do 100 % | Tak |  |
| 50 | Ciśnienie wdechowe PCV – zakres min. od 5 do 55 cmH2O | Tak |  |
| 51 | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB powyżej ciśnienia PEEP – zakres od min 0 do 35 cmH2O | Tak |  |
| 52 | Ciśnienie PEEP/CPAP – zakres min. od 0 do 40 cmH2O | Tak |  |
| 53 | Wysoki poziom ciśnienia przy BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV, IMPRV - zakres min. od 5 do 40 cmH2O | Tak |  |
| 54 | Niski poziom ciśnienia przy BiPAP, Bi-Level, DuoPAP, APRV, IMPRV - zakres min od 0 do 35 cmH2O | Tak |  |
| 55 | Regulowany czas narastania ciśnienia dla PCV/PSV | Tak |  |
| 56 | Regulowane, procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV – zakres min. od 5 do 50 % | Tak |  |
| 57 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta – zakres min. od 1 do 15 l/min | Tak |  |
| 58 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta – zakres min od 0,1 do 5 cmH2O | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 59 | Regulowany czas plateau – zakres min. od 0 do 2 sek. lub min. od 0 do 60% Ti | Tak |  |
| 60 | INNE FUNKCJE WENTYLACJI | Tak |  |
| 61 | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych kontrolowanych objętością minimum prostokątna, opadająca i sinusoidalna | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 62 | Manualne przedłużenie fazy wdechowej minimum do 5 sekund | Tak |  |
| 63 | Manualne przedłużenie fazy wydechowej minimum do 10 sekund | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 64 | Westchnienia | Tak |  |
| 65 | MONITOR GRAFICZNY | Tak |  |
| 66 | Podstawowy, pojedynczy, sterowany dotykowo, kolorowy monitor o przekątnej min 12” do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji (nie dopuszcza się urządzenia wyposażonego w więcej niż jeden ekran) | Tak Monitor: Od 12” – 0 pkt 12,1-14,9 – 3 pkt Od 15” – 5 pkt. |  |
| 67 | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu - co najmniej 2 krzywe jednocześnie na ekranie | Tak Do 3 krzywych -0 pkt. Od 4 krzywych – 8 pkt. |  |
| 68 | Prezentacja pętli objętość-przepływ, przepływ-ciśnienie, ciśnienie-objętość | Tak |  |
| 69 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | Tak |  |
| 70 | Prezentacja trendów mierzonych parametrów z min. 24h. | Tak |  |
| 71 | Respirator z opcją High Flow wraz z nawilżaczem. W komplecie 50 układów dedykowanych do terapii. Kapnografia wolumetryczna – czujnik, 10 adapterów. P/V TOOL – funkcja rekrutacji pęcherzyków płucnych wraz z oceną stanu płuc. | Tak – 9 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 72 | POMIARY PARAMETRÓW WENTYLACJI | Tak |  |
| 73 | Integralny pomiar stężenia tlenu | Tak |  |
| 74 | Częstość oddychania | Tak |  |
| 75 | Objętość pojedynczego oddechu | Tak |  |
| 76 | Objętość wentylacji minutowej | Tak |  |
| 77 | Pomiar wentylacji spontanicznej w postaci frakcji oddechów spontanicznych lub w postaci objętości minutowej oddechów spontanicznych | Tak |  |
| 78 | Ciśnienie szczytowe | Tak |  |
| 79 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | Tak |  |
| 80 | Stosunek wdech/wydech I:E lub Ti:Ttot | Tak |  |
| 81 | Ciśnienie plateau | Tak |  |
| 82 | Ciśnienie PEEP/CPAP | Tak |  |
| 83 | Indeks dyszenia RSD | Tak |  |
| 84 | Podatność statyczna płuc pacjenta | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 85 | Statyczne opory wdechowe płuc pacjenta | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 86 | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 z prezentacją EtCO2 i krzywej kapnograficznej | Tak |  |
| 87 | ALARMY | Tak |  |
| 88 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Tak |  |
| 89 | Zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |
| 90 | Rozładowania akumulatora | Tak |  |
| 91 | Niskiego ciśnienia zasilania tlenu | Tak |  |
| 92 | Automatyczna regulacja ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej/tracheo | Tak – 4 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 93 | Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Tak |  |
| 94 | Wysokiej objętości minutowej | Tak |  |
| 95 | Niskiej objętości minutowej | Tak |  |
| 96 | Wysokiej objętości oddechowej | Tak |  |
| 97 | Niskiej objętości oddechowej | Tak |  |
| 98 | Wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych | Tak |  |
| 99 | Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | Tak |  |
| 100 | Wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
| 101 | Niskiej częstości oddechów lub bezdechu | Tak |  |
| 102 | Pamięć alarmów | Tak |  |
| 103 | INNE WYMAGANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE | Tak |  |
| 104 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | Tak |  |
| 105 | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie przez dotyk | Tak |  |
| 106 | Automatyczne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wprowadzonej przez użytkownika: grupy wagowej lub wagi pacjenta (IBW) | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 107 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | Tak |  |
| 108 | Możliwość dezynfekcji lub sterylizacji zastawki wydechowej. Dla każdego respiratora zapasowa zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu wydechowego | Tak |  |
| 109 | Dwa zestaw jednorazowych układów oddechowych z pułapkami wodnymi i łącznikiem Y | Tak |  |
| 110 | Dla każdego respiratora ramię przegubowe do podtrzymywania układu pacjenta oraz płuco testowe | Tak |  |
| 111 | POZOSTAŁE | Tak |  |
| 112 | Respirator do umieszczenia na wózku lub stojaku jezdnym dedykowanym przez producenta respiratora do oferowanego aparatu | Tak |  |
| 113 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora | Tak |  |
| 114 | Obsługa aparatu i opisy na panelu przednim w języku polskim. | Tak |  |
| 115 | Dostawa i uruchomienie w nieprzekraczalnym terminie -do 15 grudnia 2020 | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej