# oznaczenie spr. DSUiZP 252/MT/93 /2017

Załącznik nr 3.     Dotyczy:  Defibrylatorów

| Wykonawca |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa i typ aparatu: |  |
| Ilość – 2 kpl. |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dane podstawowe |
| 1.1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 1,2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 24 miesięcy 0 pkt. 36 miesięcy 15 pkt. |  |
| 1,3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 1,4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 1,5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 1,6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad deklarowany …….. miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 1,7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 1,8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 1,9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 1,10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 1,11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów.(dla aparatu i kardiomonitora) | Tak |  |
| 1,12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 1,13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 1,14 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 1,15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 1,16 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 1,17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 1,18 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 1,19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz +/- 10% | Tak |  |
| 1,20 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2017 | Tak |  |
| 2 | Parametry ogólne |
| 2.1 | Defibrylator przenośny z zasilaczem/ ładowarką jako fabrycznie integralną częścią urządzenia | Tak |  |
| 2.2 | Zasilanie akumulatorowe | Tak |  |
| 2.3 | Zasilanie i ładowanie akumulatorów z sieci 230 V / 50 Hz, zasilacz stanowi integralny moduł aparatu | Tak |  |
| 2.4 | Czas pracy z zasilania bateryjnego - monitorowanie ( min. 2,0 h ) | Tak |  |
| 2.5 | Ekran kolorowy min. 5” TFT – obraz musi być czytelny przy silnym oświetleniu zewnętrznym | Tak |  |
| 2.6 | Ciężar aparatu w pełnej konfiguracji wraz z ładowarką. łyżkami dla dorosłych i dla dzieci, kablami oraz torbą transportową | < 9,5 kg |  |
| 2.7 | Wózek na defibrylator i akcesoria | Tak |  |
| 3 | Defibrylacja |
| 3.1 | Synchroniczna i asynchroniczna | Tak |  |
| 3.2 | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
| 3.3 | Energia maksymalna defibrylacji 2 fazowej min. 200 J | Tak Podać Do 200 J – 0 pkt Od 201 J – 10 pkt. |  |
| 3.4 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej min. 15 poziomów | Tak |  |
| 3.5 | Czas ładowania do energii 200 J | max. 7 sekund |  |
| 3.6 | Automatyczna kompensacja parametrów z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta - z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych | Tak |  |
| 4 | Stymulacja |
| 4.1 | Stymulacja przezskórna w trybie „Rytm Sztywny” i „Na Żądanie” | Tak |  |
| 4.2 | Częstość impulsów na minutę co najmniej 40 ÷ 170 imp./min. | Tak (podać zakres) |  |
| 4.3 | Prąd stymulacji min. 0-140 mA | Tak (podać zakres) |  |
| 5 | Monitorowanie EKG |
| 5.1 | EKG z łyżek zewnętrznych, elektrod samoprzylepnych i odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 5.2 | Kabel EKG 3- żyłowy | Tak |  |
| 6 | Rejestracja |
| 6.1 | Wydruk EKG | Tak |  |
| 6.2 | Automatyczny wydruk przebiegu EKG dla krytycznych zdarzeń | Tak |  |
| 6.3 | Pamięć wewnętrzna min. 45 odcinków krzywych EKG skojarzonych z zdarzeniami np. defibrylacja, podanie leku | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli  załącznika SIWZ, w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej