# oznaczenie spr. DSUiZP 252/MT/ 11 /2016             Zadnie 2

Załącznik nr 5 do SIWZ  .  Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy : Aparat do hemodializy

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Wymagane warunki techniczno- użytkowe aparatów do hemodializy | Parametry wymagane | Parametry oferowane -opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące w tym: wykonawca zapewni -pełną obsługę serwisowa oferowanego sprzętu oraz naprawę powstałych uszkodzeń. Wykonanie min. 2 przeglądów rocznych z usunięciem wszystkich usterek i wad. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika Ostatni przegląd ma być wykonany na koniec okresu gwarancji | Tak Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt. Gwarancja 36 miesięcy – 15 pkt. |  |
| 2 | Deklarowana cena (Brutto w zł) po zakończeniu okresu gwarancyjnego za przegląd wg. wskazań producenta (w okresie 12 miesięcznym) | Tak podać Najniższa cena 10 pkt. |  |
| 3 | W okresie gwarancji – w ramach wartości umowy: Przeglądy, wykonywane zgodnie z zaleceniem producenta | Tak |  |
| 4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi z zakresu użytkowania | Tak |  |
| 11 | Przeszkolenie personelu technicznego z zakresu diagnostyki i drobnych napraw w ośrodku referencyjnym Wykonawcy. | Tak |  |
| 12 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2016 | Tak |  |
| 13 | Aparat wyposażony w dwie pompy krwi. | Tak |  |
| 14 | Aparat wyposażony w system jedno i dwu igłowy. | Tak |  |
| 15 | Automatyczne profilowanie: sodu, bikarbonatu, ultrafiltracji, temperatury oraz płynu dializacyjnego | Tak |  |
| 16 | Automatyczne profilowanie parametrów podaży heparyny oraz podanie bolusa heparyny. | Tak |  |
| 17 | Prowadzenie dializy sekwencyjnej. | Tak |  |
| 18 | Opcja przejścia z pracy dwu igłowej na pracę jedno igłową w czasie trwania zabiegu. | Tak |  |
| 19 | Opcja przeprowadzenia dializy na jedno wkucie z dwoma pompami krwi przy ciągłym jej przepływie przez dializator z możliwością regulacji przepływu od 50 do 300 ml/mln. | Tak |  |
| 20 | Funkcja wczesnego wykrywania skrzepów w dializatorze poprzez monitorowanie ciśnienia. | Tak |  |
| 21 | Opcja przeprowadzenia dezynfekcji termicznej, cytro-termicznej oraz chemicznej. | Tak |  |
| 22 | Automatyczna dezynfekcja ssawek koncentratu po wykonanym zabiegu. | Tak |  |
| 23 | Środek dezynfekcyjny podłączony na stałe do aparatu. | Tak |  |
| 24 | Uchwyt do kapsuły z bikarbonatem. | Tak |  |
| 25 | Archiwizacja rejestracji min 50 dezynfekcji aparatu i odczyt z poziomu programu użytkowego. | Tak |  |
| 26 | Archiwizacja przeprowadzonych min 10 zabiegów dializy pacjenta. | Tak |  |
| 27 | Utrzymanie ciągłości pracy aparatu i parametrów dializy min 15 minut w razie zaniku napięcia. | Tak |  |
| 28 | Przejrzysty, kolorowy ekran monitora umożliwiający łatwą obsługę urządzenia. | Tak |  |
| 29 | Opcja automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu. | Tak |  |
| 30 | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego. | Tak |  |
| 31 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | Tak |  |
| 32 | Opcja automatycznego monitorowania ciśnienia krwi ABPM. | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli  załącznika SIWZ, w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

.