# oznaczenie spr. DSUiZP 252/MT/ 11 /2016             Zadnie 1

Załącznik nr 5 do SIWZ  .  Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy :  Aparat RTG z ramieniem C

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane- opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące w tym: wykonawca zapewni -pełną obsługę serwisowa oferowanego sprzętu oraz naprawę powstałych uszkodzeń. Wykonanie min. 2 przeglądów rocznych z usunięciem wszystkich usterek i wad. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika Ostatni przegląd ma być wykonany na koniec okresu gwarancji | Tak Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt. Gwarancja 36 miesięcy – 5 pkt. |  |
| 2a | Deklarowana cena (Brutto w zł) po zakończeniu okresu gwarancyjnego za przegląd wg. wskazań producenta (w okresie 12 miesięcznym) | Tak podać Najniższa cena 6 pkt. |  |
| 3 | Oferent ma dołączyć listę kontrolną (w języku polskim) czynności wykonywanych podczas przeglądu wymaganych i zalecanych przez producenta aparatu | Tak |  |
| 4 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać adres i nr. kontaktowy |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 3 dni oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 9 | Instrukcje obsługi w języku polskim sztuk 2 | Tak |  |
| 10 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu technicznego w języku polskim z zakresu konserwacji i diagnostyki aparatu w czasie uruchomienia zestawu –potwierdzone certyfikatem | Tak |  |
| 12 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika w czasie uruchomienia zestawu | Tak |  |
| 13 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2016 | Tak |  |
| 14 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 15 | Oferent ma przeprowadzić na swój koszt testy akceptacyjne aparatu | Tak |  |
| 16 | Zasilanie jednofazowe 230V 50Hz +/-10% | Tak |  |
| 17 | Moc generatora zakresie min. 2 – 2,5 kW | Tak |  |
| 18 | Typ generatora wysokiej częstotliwości min. 20Hz | Tak |  |
| 19 | Prąd skopii ciągłej /impulsowej min. 8 mA | Tak |  |
| 20 | Radiografia cyfrowa | Tak |  |
| 21 | Prąd radiografii cyfrowej i analogowej min. 20mA | Tak |  |
| 22 | Układ minimalizujący dawkę przy skopii min. 60% | Tak |  |
| 23 | Zakres napięć fluroskopii i radiografii w zakresie 40-110 kV | Tak |  |
| 24 | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak |  |
| 25 | Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1-25 pulsów/s | Tak |  |
| 26 | Lampa ze stacjonarną anoda lub dwuogniskowa | Tak podać rozwiązanie |  |
| 27 | Totalna filtracja min. 3,7mm Al | Tak |  |
| 28 | Pojemność cieplna anody min. 45 kHU | Tak |  |
| 29 | Pojemność cieplna kołpaka min. 850 kHU | Tak |  |
| 30 | Szybkość chłodzenia anody min. 45kHU | Tak |  |
| 31 | Kolimator typu IRIS | Tak |  |
| 32 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |
| 33 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak |  |
| 34 | Waga wózka z ramieniem max. 320 kg | Tak |  |
| 35 | Głębokość ramienia C min. 66 cm | Tak |  |
| 36 | Odległość kołpak –wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) min. 74 cm | Tak |  |
| 37 | Odległość SID min. 97 cm | Tak |  |
| 38 | Zakres ruchu poziomego ramienia min. 20 cm | Tak |  |
| 39 | Zakres ruchu pionowego ramienia min. 40 cm | Tak |  |
| 40 | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) min. 200 | Tak |  |
| 41 | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak |  |
| 42 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej min.+/- 2200 | Tak |  |
| 43 | Zakres ruchu orbitalnego min. 1200 | Tak |  |
| 44 | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | Tak |  |
| 45 | Urządzenie zabezpieczające przez najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
| 46 | Interfejs 3.0 | Tak /Nie |  |
| 47 | Celownik laserowy po stronie wzmacniacza obrazu | Tak |  |
| 48 | Celownik laserowy po stronie lampy RTG | Tak |  |
| 49 | Pedał nożny włączający i wyłączający promieniowanie | Tak |  |
| 50 | Dodatkowe funkcje w pedale nożnym | Tak -Za każdą funkcję 1pkt., max 3 Wymienić funkcje Nie - 0 pkt. |  |
| 51 | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania podczas zabiegu | Tak |  |
| 52 | Wzmacniacz obrazu |  |  |
| 53 | Średnica nominalna min. 9” | Tak |  |
| 54 | Ilość pól wzmacniacz obrazu min. 3 | Tak |  |
| 55 | Rozdzielczość kamery CCD min. 1024 x 1024 | Tak |  |
| 56 | Monitor , tor wizyjny |  |  |
| 57 | Monitor medyczny na osobnym wózku min. 24” lub 2 monitory min. 19” na wózku z ramieniem C | Tak podać rozwiązanie |  |
| 58 | Minimalny kąt widzenia 1600 | Tak |  |
| 59 | Ilość obrazów wyświetlanych na monitorze min.8 | Tak – podać ile Do 9 obrazów – 0 pkt 10 i więcej obrazów – 5 pkt. |  |
| 60 | Matryca obrazu zapamiętanego min. 1024 x 1024 min. | Tak |  |
| 61 | Pojemność pamięci na dysku twardym min. 10 000 obrazów | Tak |  |
| 62 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtwarzanie zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | Tak |  |
| 63 | Funkcja LIH | Tak |  |
| 64 | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak |  |
| 65 | ZOOM | Tak |  |
| 66 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół lewo/prawo na monitorze | Tak |  |
| 67 | Obraz lustrzany | Tak |  |
| 68 | Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od oświetlenia sali | Tak |  |
| 69 | Układ pomiaru i zapisywaniu dawki | Tak Zapis na zdjęciu - 6 pkt Inne rozwiązanie - 0 pkt. |  |
| 70 | 3 sztuki pamięci przenośnej Pen Drive 64 GB | Tak |  |
| 71 | 4 kpl. ochrony radiologicznej(fartuch i tarczyca) o ekwiwalencie 0,25 mmPb | Tak |  |
| 72 | W ramach wartości umowy : Integracja aparatu z systemem szpitalnym HIS (Firma Comar - Optimed) oraz PACS (Firma - Agfa).Oferent ma dostarczyć niezbędne moduły lub komputer(y) potrzebne do integracji i stworzenie pełnego stanowiska. Koszty integracji po stronie dostawcy aparatu | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli  załącznika SIWZ, w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej