Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/27/2016                       Załącznik nr  5

Dotyczy :  Aparat do znieczulenia

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych

PARAMETRY  WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Wykonawca:                               ………………………………………………..

Producent, kraj pochodzenia:  ………………………………………………

Nazwa, typ aparatu: 	       ………………………………………………

| Ilość – 1 kpl. |  |
| --- | --- |

| Lp. | Opis parametru | Parametry graniczne | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak 36 miesięcy 0 pkt. 48 miesięcy 10 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy 36 lub 48 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Instrukcja – ”service manual” | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów.(dla aparatu i kardiomonitora) | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 16 | Instrukcje obsługi w języku polskim 2 sztuki | Tak |  |
| 17 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 18 | Szkolenie personelu technicznego | Tak |  |
| 19 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 20 | Polskojęzyczne oprogramowanie | Tak |  |
| 21 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 22 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2016 | Tak |  |
| 23 | Aparat o stabilnej konstrukcji, mobilny; minimum 2 koła blokowane, | Tak |  |
| 24 | Szyny do mocowania dodatkowego wyposażenia | Tak |  |
| 25 | Awaryjne zasilanie z butli 02 i N20 | Tak |  |
| 26 | Uchwyt do butli 02 i N20 | Tak |  |
| 27 | Zasilanie gazowe w: 02, N20 i powietrze z sieci centralnej, przewody ciśnieniowe, atestowane o długości min. 3 [ m] | Tak |  |
| 28 | Uchwyty do min. 2 parowników mocowanych jednocześnie | Tak |  |
| 29 | Złącze typu SELECT A TEC | Tak |  |
| 30 | Ssak inżektorowy lub próżniowy z regulacją siły ssania oraz zbiornik na wydzielinę | Tak |  |
| 31 | System dystrybucji gazów | Tak |  |
| 32 | Dokładne, elektroniczne lub o podwójnej skali przepływomierze dla 02, powietrza i N20 System automatycznego utrzymania stężenia tlenu zabezpieczający przed hipoksją - poniżej 24%, +/-1 % | Tak Przepływomierz elektroniczne - 0 pkt Rotametryczne - 4 pkt. |  |
| 33 | Możliwość podaży mieszaniny: (02+N20) lub (02 + powietrze) | Tak |  |
| 34 | Układ oddechowy | Tak |  |
| 35 | Układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności, łatwy do wymiany i sterylizacji | Tak |  |
| 36 | Ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa | Tak |  |
| 37 | Wizualizacja zastawek wdechowej i wydechowej | Tak |  |
| 38 | Obejście tlenowe | Tak |  |
| 39 | Układ biernej eliminacji gazów anestetycznych poza salę operacyjną | Tak |  |
| 40 | Możliwość zmiany pojemnika w czasie znieczulenia bez wzywania serwisu i utraty szczelności układu oddechowego | Tak |  |
| 41 | Maksymalna dopuszczalna objętość układu pacjenta i urządzeń dodatkowych do 3000 ml + 5% ml | Tak |  |
| 42 | Zintegrowany respirator anestetyczny | Tak |  |
| 43 | Tryb ręczny wentylacji z monitorowaniem parametrów na ekranie respiratora lub kardiomonitora | Tak |  |
| 44 | Tryb mechaniczny wentylacji z monitorowaniem parametrów na ekranie respiratora lub kardiomonitora | Tak |  |
| 45 | Oddech spontaniczny | Tak |  |
| 46 | Wentylacja kontrolowana objętością ,wentylacja kontrolowana ciśnieniem tryby SIMV, PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu, tryb PCV z gwarantowaną objętością, trigger przepływowy | Tak |  |
| 47 | Pneumatyczny lub elektryczny napęd respiratora | Tak |  |
| 48 | Regulacja stosunku czasu wdechu do wydechu min 2:1 -1:4 | Tak |  |
| 49 | Regulacja objętości oddechowej | Tak |  |
| 50 | Regulacja PEEP min: 4 - 20 [cm H20] | Tak |  |
| 51 | Wymagana opcja wymiany pochłaniacza w trakcie pracy bez rozszczelnienia układu | Tak |  |
| 52 | Regulacja pauzy wdechowej min 5%- 60 % czasu wdechu lub 10% -50% | Tak |  |
| 53 | Pomiar i obrazowanie | Tak |  |
| 54 | Typ matrycy: TFT lub LED Przekątna ekranu min. 12” | Tak- podać przekątną Ekran kolor - 4 pkt. Ekran c/biały – 0 pkt. |  |
| 55 | Objętość: MV i TV | Tak |  |
| 56 | Częstość oddechowa | Tak |  |
| 57 | PEEP | Tak |  |
| 58 | Ciśnienie: średnie, maksymalne, plateau | Tak |  |
| 59 | Alarmy | Tak |  |
| 60 | Minimalne (minimalne lub rozłączenia) i maksymalne ciśnienie oddechowe | Tak |  |
| 61 | Brak zasilania w energię elektryczną | Tak |  |
| 62 | Brak zasilania w gazy | Tak |  |
| 63 | Objętość minutowa MV i objętości oddechowej | Tak |  |
| 64 | Bezdech obrazowany na ekranie respiratora lub kardiomonitora | Tak |  |
| 65 | Stężenie tlenu na wdechu - alarm wyzwalany z poziomu aparatu do znieczulenia lub kardiomonitora | Tak |  |
| 66 | Kompletny układ pacjenta wielorazowego użytku silikonowy dla dorosłych - 1 szt. i dla dzieci.1 szt. | Tak |  |
| 67 | Butle ciśnieniowe 10 [l]- l szt. na aparat - 02 | Tak |  |
| 68 | Reduktory tlenowe zasilania centralnego i zasilania awaryjnego z butli | Tak |  |
| 69 | Podłączenie aparatu do instalacji gazów medycznych oraz odciągu (ustawienie aparatu i regulacja do istniejącego odciągu gazów medycznych) | Tak |  |
| 70 | MONITOR ANESTEZJOLOGICZNY | Tak |  |
| 71 | Komunikacja i oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 72 | Monitor przystosowany do pracy w sieci | Tak |  |
| 73 | Typ monitora - modułowy | Tak |  |
| 74 | Wszystkie mierzone parametry dostępne w postaci jedno lub wieloparametrowych wymiennych modułów | Tak |  |
| 75 | Parametry ekranu -ekran pojedynczy, płaski, monitor mocowany na ruchomym ramieniu z regulacją kątów widzenia, ekran kolorowy, ciekłokrystaliczny, przekątna ekranu monitora min .17” | Tak Przekątna 17” - 0 pkt. Przekątna 19”- 3 pkt. |  |
| 76 | Zasilanie 230V 50Hz | Tak |  |
| 77 | Zapamiętywanie stałych konfiguracji ekranu min. 6 konfiguracji | Tak |  |
| 78 | Wyświetlanie, co najmniej 8 kanałów dynamicznych jednocześnie z min 4 polami prezentacji parametrów cyfrowych | Tak |  |
| 79 | Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów | Tak |  |
| 80 | Alarmy wizualne i dźwiękowe wszystkich monitorowanych parametrów. Dźwięk o regulowanym natężeniu | Tak |  |
| 81 | Co najmniej 2 limity czasu zawieszenia alarmu | Tak |  |
| 82 | Alarmy wielostopniowe z hierarchią ważności | Tak |  |
| 83 | EKG | Tak |  |
| 84 | Minimum 3 odprowadzenia EKG wyświetlane jednocześnie z innymi falami | Tak |  |
| 85 | Detekcja stymulatora | Tak |  |
| 86 | Zabezpieczenie przed prądem defibrylacji | Tak |  |
| 87 | Analiza odchylenia odcinka ST wraz z trendem | Tak |  |
| 88 | Możliwość ustawienia granic alarmowych częstości akcji serca | Tak |  |
| 89 | Wykrywanie podstawowych arytmii | Tak |  |
| 90 | Opcja wyświetlania co najmniej 6 fal jednocześnie | Tak |  |
| 91 | Pomiar Saturacji | Tak |  |
| 92 | Pomiar saturacji w zakresie min. 5-100% | Tak |  |
| 93 | Eliminacja artefaktów pomiar krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
| 94 | Czujnik wielorazowy na palec dla dorosłych | Tak |  |
| 95 | Możliwość ustawienia granic alarmowych saturacji oraz częstości pulsu. | Tak |  |
| 96 | Respiracja | Tak |  |
| 97 | Preferowana metoda pomiarowa: impedancyjna z wykorzystaniem elektrod EKG | Tak |  |
| 98 | Zakres pomiarowy częstości oddechów minimum od 20 do 80 oddechów na minutę | Tak |  |
| 99 | Możliwość ustawienia granic alarmowych częstości oddechu. Detekcja bezdechu | Tak |  |
| 100 | Pomiar kapnometrii | Tak |  |
| 101 | Kpl. czujników do pomiaru | Tak |  |
| 102 | Pomiar NIBP | Tak |  |
| 103 | Wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | Tak |  |
| 104 | Tryb pracy ręczny, automatyczny i ciągły. | Tak |  |
| 105 | Ustawianie granic alarmowych ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. | Tak |  |
| 106 | Zakres programowania przerw między kolejnymi pomiarami w trybie automatycznym: minimum 5 min - 120 min | Tak |  |
| 107 | Pomiar Temperatury | Tak |  |
| 108 | Dwa tory pomiarowe | Tak |  |
| 109 | Możliwość ustawienia granic alarmowych. | Tak |  |
| 110 | Możliwość jednoczesne go wyświetlania temperatury ciała w dwóch punktach | Tak |  |
| 111 | Inwazyjny Pomiar Ciśnienia | Tak |  |
| 112 | Pomiar w min. 2 kanałach. Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. | Tak |  |
| 113 | Zwiotczenie | Tak |  |
| 114 | Pomiar stopnia zwiotczenia mięśni metodą TOF | Tak |  |
| 115 | Realizacja pomiaru modułem monitora pacjenta | Tak |  |
| 116 | Sterowanie pomiarem z poziomu monitora | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 117 | Kpl. czujników do pomiaru | Tak |  |
| 118 | Aktywność mózgu | Tak |  |
| 119 | Analiza bispektralna fal mózgowych / pomiar entropii (+ czujniki kpl.) | Tak |  |
| 120 | Pomiar bólu | Tak |  |
| 121 | Pomiar bólu SPI przez moduł SPO2 (W przypadku osobnego urządzenia –podać model i nazwę producenta –dopuszczalne inne rozwiązania pomiaru bólu np. ANI) | Tak Przez moduł SPO2 - 14 pkt Osobne urządzenie (lub inne rozwiązania) - 0 pkt. |  |
| 122 | Pomiar stężenia gazów: 02, N20, C02. | Tak |  |
| 123 | Pomiar na wdechu i wydechu każdego oddechu | Tak |  |
| 124 | Ustawianie granic alarmowych stężeń gazów | Tak |  |
| 125 | Analiza anestetyków Pomiar stężeń gazowych anestetyków (Sev, Des) na wdechu i wydechu każdego oddechu | Tak |  |
| 126 | Pomiar stężenia środków wziewnych, wraz z ich automatyczną identyfikacją, | Tak Automatyczna identyfikacja - 2 pkt. Manualna identyfikacja – 0 pkt. |  |
| 127 | Pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt. |  |
| 128 | Wymagany monitorowanie z wszystkich modułów jednocześnie na wspólnym ekranie | Tak – 7 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 129 | Zestawienie wymaganych akcesoriów / inne informacje | Tak |  |
| 130 | Kabel EKG 3 odprowadzeniowy kompletny 2 sztuki | Tak |  |
| 131 | Zapas elektrod - min 50 szt. | Tak |  |
| 132 | Czujnik do kapnometrii wielorazowy(kpl) – 2 sztuki |  |  |
| 133 | Czujnik pulsoksymetryczny wielorazowego użytku dla dorosłych z kablem – 2 sztuki | Tak |  |
| 134 | Czujniki temperatury z kablami - 2 szt. (powierzchniowy i centralny) | Tak |  |
| 135 | Dwa komplety mankietów dla dorosłych (min 3 rozmiary) z przewodem do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną | Tak |  |
| 136 | Aparat do znieczulenia i monitoring jednego producenta | Tak - 2 pkt. Nie - 0 pkt. |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie dołączenia do oferty. Na wezwanie  należy przesłać firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry oraz dokumenty z punktów 9,10,11,14,16

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej