Numer sprawy: DSUiZP 252/MT/1/2017 Załącznik nr 5

Dotyczy : Aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Wykonawca: ………………………………………………..

Producent, kraj pochodzenia: ………………………………………………

Nazwa, typ aparatu:	………………………………………………

Ilość – 1 kpl.

LP	PARAMETR	TAK/NIE
1.	Aparat do fakoemulsyfikacji oraz witrektomii przedniej wyprodukowany w roku 2016/17
2.	Panel irygacji/ aspiracji
a)	Pompa aspiracyjna tłokowa z możliwością wyboru trybu pracy: precyzyjnej regulacji przepływu lub podciśnienia. Pompa posiada dwa naprzemiennie pracujące tłoki oraz zawory regulacyjne.	TAK
b)	Zakres przepływu aspiracyjnego regulowany w zakresie 0 – 10 ml/min z krokiem co 0,1ml/min, zakresie 10 -90 ml/min z krokiem co 1,0ml/min	TAK
c)	Zakres uzyskiwania podciśnienia nie mniejszy niż 670mmHg	TAK
d)	Reflux grawitacyjny	TAK
e)	Stały napływ irygacyjny	TAK
f)	Dren aspiracyjny i irygacyjny o sztywnej ściance	TAK
g)	Możliwość stosowania różnych końcówek I/A	TAK/opisać
h)	Możliwość podłączenia dwóch linii aspiracyjnych	TAK
3.	Panel fakoemulsyfikacji
a)	Możliwość fakoemulsyfikacji w trybie precyzyjnej regulacji przepływu lub podciśnienia, aspiracja oparta o system pompy tłokowej. Zakres przepływu aspiracyjnego regulowany w zakresie 0- 10 ml/min z krokiem co 0,1 ml/min, w zakresie 10-90 ml/min co 1,0 ml/min	TAK
b)	Jednoczesna liniowa kontrola aspiracji i fakoemulsyfikacji	TAK
c)	Możliwość kontroli mocy ultradźwięków za pomocą sterownika nożnego w płaszczyźnie pionowej i poziomej	TAK
d)	Możliwość wyłączania/włączania ultradźwięków w poziomej płaszczyźnie sterownika nożnego	TAK
e)	System ciągłej kontroli dostrojenia głowicy fako	TAK
f)	Częstotliwość pracy głowicy 40 kHz	TAK
g)	Fako pulsacyjne co najmniej z akresu 1-250 pulsów na minutę	TAK
h)	Fako softsonic	TAK
i)	Możliwość regulacji czasu trwania impulsu w trybie pulse i softsonic	TAK/opisać
j)	Możliwość stosowania igieł fako o różnych średnicach, co najmniej trzy rodzaje igieł o średnicy mniejszej od 1,0 mm	TAK/opisać
k)	Możliwość przeprowadzenia fakofragmentacji igłami o średnicy 0,9mm i 0,6mm	TAK
l)	Uniwersalna głowica do fako i fakofrgmentcji	TAK
m)	Możliwośc wykonania MICS fako przez cięcie 1,8mm	TAK
4.	Witrektomia
a)	Witrektomia przednia	TAK
b)	Witrektomia z wykorzystaniem pompy tłokowej w trybie precyzyjnej regulacji przepływu lub podciśnienia , aspiracja oparta o system pompy tłokowej. Zakres przepływu aspiracyjnego lub podciśnienia, regulowany w zakresie 0-10 ml/min z krokiem co 0,1 ml/min, w zakresie 10-90 ml/min z krokiem co 1 ml/min	TAK
c)	Witrektom z napędem pneumatycznym, nóż gilotynowy. Witrektom posiada jedna linię pneumatyczną napędu noża	TAK
d)	Witrektomy 0 średnicach 20 G, 23 G, 8000cięć/min
e)	Częstotliwość cięć witrektomu pneumatycznego	>5900cięć/min
f)	Możliwość kontroli cięć witrektomu za pomocą sterownika nożnego w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Możliwość niezależnej regulacji cięć/ aspiracji w dwóch płaszczyznach – tryb Duar Linear	TAK
j)	Jeden rodzaj kaset do operacji w odcinku przednim. Kasety wyposażone w dwie linie aspiracyjne	TAK
5.	Diatermia
a)	Możliwość użycia exodiatermii	TAK
b)	Możliwość stosowania liniowej kontroli diatermii	TAK
c)	Możliwość stosowania wielorazowych końcówek oraz wielorazowych przewodów diatermii	TAK
6.	Pozostałe
a)	Zasilanie elektryczne 220-240 V/50 Hz	TAK
b)	Programowanie i zapamiętywanie parametrów wielu operatorów	TAK
c)	Programowanie i zapamiętywanie wielu programów dla jednego operatora	TAK
d)	Zasilanie sprężonym powietrzem 6-8 bar, przepływ min. 110L/min.	TAK
e)	Głosowe potwierdzenie wybranych opcji	TAK
f)	Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych	TAK
g)	Sterownie parametrami poprzez ekran dotykowy, bezprzewodowy pilot oraz sterownik nożny. Ekran dotykowy na podstawie obrotowej	TAK
h)	Wyposażenie; Pilot bezprzewodowy- 1 szt. Sterownik nożny- 1 szt. Rozkładana taca z możliwością regulacji wysokości	TAK
i)	Sterowniki nożne posiadają możliwość pracy przewodowej i bezprzewodowej . Przewody łączące zawarte w zestawie. Sterownik główny posiada możliwość dowolnego zaprogramowania min. 8 pomocniczy klawiszy funkcyjnych	TAK
j)	Podwójne kółka jezdne z centralnym mechanizmem blokady. Kółka wyposażone w fartuchy chroniące przed najeżdżaniem na przewody	TAK
k)	Akcesoria jednorazowe (kaseta, witrektom i inne) oraz głowica fako posiadają gniazda przyłączeniowe w przednim panelu urządzenia	TAK
l)	Wbudowana kroplówka automatyczna z możliwością zaprogramowania jej wysokości w zależności od aktualnego kroku podczas zabiegu	TAK
m)	Wbudowany system wymuszonej infuzji ciśnienia w butelce. Gniazdo do podłączenia drenu do wymuszonej infuzji ciśnienia znajduje się w tylnej części urządzenia	TAK
7.	Aparat wyposażony: Tacę narzędziową – 1szt Bezprzewodowy główny sterownik nożny -1 szt. Głowice do fako/fakofragmentacji – 2szt. Końcówka bimanualna –I/A- 2 szt. Diatermia bipolarna z przewodem- 2 szt. Igły do fako- 2 szt.	TAK

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku nie dołączenia do oferty. Na wezwanie należy przesłać firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej