Numer sprawy:  DSUiZP 252/MT/11 / 2015           Załącznik nr 5  - do zadania nr 3

Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy :  Mikroskop operacyjny okulistyczny

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | W ramach umowy w okresie gwarancji min 24 miesięcznej- Wykonawca zapewni -pełną obsługę serwisowa oferowanego sprzętu oraz naprawę powstałych uszkodzeń. | Tak |  |
| 3 | Wykonanie 2 przeglądów rocznych z usunięciem wszystkich usterek i wad. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe -podać telefony kontaktowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 8 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 10 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika | Tak |  |
| 11 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2015 | Tak |  |
| 12 | Mikroskop przeznaczony do zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii oka | Tak |  |
| 13 | Baza stereoskopii minimum 24 mm | Tak |  |
| 14 | Obiektyw z ogniskową 200 mm | Tak |  |
| 15 | Zmotoryzowany (elektromechaniczne) układ powiększenia zoom o wartości 1:6 | Tak |  |
| 16 | Rozdzielacz wiązki - operator/asysta 70/30 lub 50/50 | Tak 70/30 – 10 pkt 50/50 – 0 pkt. |  |
| 17 | Mikroskop asystencki, współosiowy z operatorem | Tak |  |
| 18 | Wbudowany monitor dotykowy ułatwiający sterowanie i programowanie aparatu | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 19 | Nasadka -Okulary dla operatora i asysty szerokokątne binokularowe z regulacją korekcji sferycznej w zakresie min. od +5D do -5D. Nasadka –okulary wyposażone w regulację rozstawu źrenic oraz okulary o powiększeniu 10x lub 12,5x, ruchome muszle | Tak |  |
| 20 | Regulacja pochylenia przynajmniej jednej –głowicy w zakresie min 5÷25 stopni | Tak |  |
| 21 | Regulacja ostrości (focus) 50 mm oraz regulacja w płaszczyźnie XY w zakresie min. 50x50 mm | Tak |  |
| 22 | Optyka apochromatyczna | Tak |  |
| 23 | Podstawa jezdna posiadająca dużą stabilność, wyposażona min. 4 koła z czego min. 4 blokowane | Tak |  |
| 24 | Źródło światła koaksjalne halogenowe min. 50W. Możliwość regulacji natężenia światła jego włączenia i wyłączenia z sterownika nożnego lub panelu sterującego. Lub Oświetlenie światłowodowe halogenowe min. 150W o dużym zakresie regulacji i jasności oświetlenia. Ciągła regulacja jasności oświetlenia z przycisku nożnego i z panelu sterującego. | Tak –podać jakie |  |
| 25 | Wbudowana lampa zapasowa do szybkiego przełączania. | Tak |  |
| 26 | Sterownik nożny na kablu wodoodporny | Tak podać jakie rozwiązanie |  |
| 27 | Sterownik nożny min. 12 funkcyjny | Tak (Podać ilość, wymienić funkcje) |  |
| 28/ | Komplet osłonek do sterylizacji min. 10 zestawów (dostarczyć wraz z aparatem) | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z  powyższej  tabeli , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej