## zad. 1
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 1 dotyczy; Cewniki Angiograficzne, Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO,Cewniki kalibracyjne, Prowadnik ekstra sztywny typu LUNDERQUIST lub Amplatz,Prowadnik hydrofilny typu Raoadrunner, Koszule Flexor z poszerzadłem High-Flex i hemoststyczną zastawką, Zbrojone koszulki naczyniowe do techniki cross over, Duże koszulki wprowadzajace, Prowadniki diagnostyczne teflonowe, Nożny zestaw wprowadzający, Zestaw do nakłucia t. promieniowej
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewniki Angiograficzne: 5F; Szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki, zbrojony na całej długości;Różne typy ukszałtowania końcówek (Vert, Pig, VTK,RIM, SIM1, H1), Cewniki typu flush bez zbrojenia; dobra sterowalność 1:1; Długość od 65 do100cm, krzywizna VTK dostepna w dł 125 cm. |  | 600
2 | Cewniki zbrojone wspomagające do udrożnień CTO: cewnik otw kompatybilny z prowadnikami 0.014", 0.018”, 0.035”; długości cewników 65/90/135/150 cm;końcówka prosta i angled oraz angld2; cewnik na całej długości prosty; Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający wyjątkową popychalność; wbudowane 4znaczniki platynowo-irydowe (szer. 3, 5, 3, 10mm) na dł 5, 10, 15cm części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. Markery glebokosci na odcinku 45, 55, 90, 110cm. Pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki w wersji 2,3F, 2,6F (kompatybilne z koszulka do stopy 2,9F). Cewnik 4,0F koncowki prosta i DAV, dł 90, 135, 150cm.z tangstenowymi markerami na dł 5, 10, 15cm. |  | 150
3 | Cewniki kalibracyjne: wykonane z nylonu, zbrojone na całej długości, końcówka z możliwościa podłączenia strzykawki (Luer Lock), typu Pigtail i prosty o średnicy 4F, 5F, długość od 90cm do 110cm, znaczniki tantalowe wtopione w cewnik dające bardzo dobrą widoczność w skopii, znaczniki na długości 14cm lub 22 cm, segmenty 1 centymetrowe, 8 bocznych otworów, kompatybilne z prowadnikiem 0,035” |  | 300
4 | Prowadnik ekstra sztywny typu LUNDERQUIST lub Amplatz: rdzeń wykonany ze stali nierdzewnej z miękką , sprężynową końcówką, na całej długości pokryty teflonem. Giętka końcówka o długości 3cm - 7cm. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i długości 145, 180 cm i 260, 300 cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J" , Double Curved, Extended Curve. Dostępna wersja ultra sztywna. Dostępna wersja zakrzywionego prowadnika typ Rosen. |  | 600
5 | prowadnik hydrofilny typu Raoadrunner: prowadnik nitynolowy pokryty poliuretanowa oslonka i hydrofilna powloka, dystalna część rdzenia taperowana z platynowym spiralnym oplotem zwiększającym widocznosc w skopii; końcówka prosta i angled; dostarczany z uchwytem umożliwiającym rotację; średnica prowadnika 0.035"; długość 80, 145, 180, 260cm; Możliwość kształtowania końcówki prostej. Dostępna wersja Roadrunera o dlugosciach 180cm, 260cm i 320cm cm koncowka prosta i angled o sr. 0,018", 0,025", 0,035", 0,038" |  | 750
6 | Koszule Flexor z poszerzadłem High-Flex i hemoststyczną zastawką: bardziej miękkie poszerzadło dla lepszego prowadzenia; zmienne odcinki dla zwiększonej elastyczności; miękka cieniodajna końcówka dystalna; końcówki w dwóch konfiguracjach: prosta i multipurpose; powłoka hydrofilna; Rozmiary 10, 12F dla długości 45cm , dwa rodzaje koncowek: prosta-HFANL0 i multipurpose-HFANL1. Rozmiary 4, 5, 6, 7, 8F w przedziale długości 55cm i 70cm, dwa rodzaje koncowek: prosta-HFANL0 i multipurpose-HFANL1; Rozmiary 7F, 8F dla długości 110cm, dwa rodzaje koncowek: prosta-HFANL0 i multipurpose-HFANL1. Dostępna wersja z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Dystalna część 15cm z pokryciem hydrofilnym AQ Krzywizny: ANL0, (1, 2); Rozmiar 4F dla dł 90cm, końcowka prosta(ANL0); Rozmiar 5, 6F dla dł 90cm, koncowka multipurpose (ANL1) i Renal Doubla (ANL2); Rozmiar 4, 5F dla dł 110cm, końcówka prosta (ANL0). Dostępna koszula w rozmiarze 10, 12F o dł cm z koncowka prosta (RB). Wersja z bocznym ramieniem (y-conector): kompatybilne z prowadnikami 0,038". Marker na końcu koszulki. Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie. Końcówka atraumatyczna, z 3stopniową strefą przejściową redukująca uszkodzenie naczyń. Koszulka wraz z poszerzaczem hydrofilna na całej długości. Ręcznie regulowana 5F, 6F. Długość koszulki: 90cm. Duże światło wewnętrzne: od 0,074" w 5F i 0,087" w 6F. Kompatybilne z cewnikami hydrofilnymi 5.5F i 6.5F. Dostępne Długie koszlki o dużych średnicach: zbudowane z polimeru odpornego na złamania lub teflonowe atraumatyczne, precyzyjne temperowanie koszulki do rozszerzacza, szczelna zastawka hemostatyczna zaopatrzona w system zatrzaskowy współpracujący z rozszerzaczem oraz boczny kranik z możliwością płukania lub podawania kontrastu. Koniec koszulki zaopatrzony w cieniodajną opaskę dobrze widoczną w skopii. kompatrybilne z prowadnikiem 0,038"; Średnice koszulek: 10F dla dł. 30, 45cm; śr. 12F i 14F dla dł 30, 45, 80cm; śr, 16F dla dł 30, 45, 70cm, śr. 18F dla dł. 30cm |  | 300
7 | Zbrojone koszulki naczyniowe do techniki cross over: w technologii fleksor,z krzywiznami dostosowanymi do tt. nerkowych i trzewnych, biodrowych: z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami 0,018", 0,035"; 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Dystalna część 15cm z pokryciem hydrofilnym AQ Krzywizny: ANL1, ANL2, ANL3; BLKN (z zagięciem 180st.i zagiętym dylatatorem)-dostosowana do badania metodą "cross-over". średnica koszulek 4; 5,5; 6; 7; 8; 9F; w przedziale długości: 40, 45, 55cm. Duże światło wewnętrzne od 0,059" w 4F do 0,126" w 9F. Krzywizny ANL... dostarczane z podwojnym dylatatorem w wersji 0,018"/0,035"; 0,018"/0,038"; Długość 55cm dostępna w wersji z bocznym ramieniem (Y-conector) .Dostepne Zbrojone koszulki naczyniowe proste do tt. SFA, goleni: z zastawką hemostatyczną Check Flow i portem bocznym; kompatybilne z prowadnikami0,035", 0,038"; Wykonana z PTFE, spiralne zbrojenie koszulki zapewniające optymalną elastyczność i maksymalną wytrzymałość na skręcania lub zgniatanie, atraumatyczna końcówka z markerem. Krzywizny- proste: RB, RAABE- z możliwością kształtowania końcówki; średnica koszulek 4; 5 ;6; 7; 8; 9F, w przedziale długości: 30, 45, 55, 70, 80,90cm. Duże światło wewnętrzne od 0,059" w 4F do 0,126" w 9F. |  | 450
8 | Duże koszulki wprowadzajace: zestaw wprowadzający składający się z koszulki zbudowanej z elastycznego polimeru FEP wyposażonej w zastawkę hemostatyczną z kranikiem bocznym do płukania, długość koszulki 25cm i 40 cm dla śr 20F, długość 25cm dla śr 22F i 24F. rozszerzacz naczyniowy o dł 41cm(koszula o dł 25cm) i 56cm (koszula 40cm) doskonale dopasowany do koszulki i do prowadnika 0,035" |  | 30
9 | Prowadniki diagnostyczne teflonowe: konstrukcja rdzenia zapewniająca stopniowe zwiększanie elastyczności końcówki prowadniki,śr. 0,018”, 0,021”, 0,025”, 0,032”, 0,035”, 0,038”, dł. prowadnika 50cm, 145cm, 180cm, 260cm, końcówka prosta i w kształcie „J”. |  | 2100
10 | Nożny zestaw wprowadzający: zestaw zawiera 4cm echogeniczną igłę21G, nitynolowy prowadnik 0,018", 7cm koszulkę wprowadzającą 4-5 F oraz zawór hemostatyczny Check-Flo,zawór hemostatyczny mocowany bezpośrednio do koszulki wprowadzającej Micropuncture, pozwala na stosowanie go jako interwencyjnej koszulki wprowadzająceze średnicą wewnętrzną 2,9Fr |  | 15
11 | Zestaw do nakłucia t. promieniowej: zawiera prowadnik o średnicy 0.018" nitynolowy z platynową końcówką, igłę 21G, dł 4cm. Rozszerzacz typu van Andel ułatwia umieszczenie w naczyniu. Koszulka wykonana z polimeru FEP, który zapewnia dużą elastyczność, szczelna zastawka Check-Flo zapobiega wypływowi krwi oraz aspiracji powietrza. koszulka pokryta substancja hydrofilnąDługość koszulki 7 cm dla śr. 4-6F; dł. koszulki 13 cm i 23cm dla śr. 4F – 7F; Gładkie przejście pomiędzy koszulką i dylatorem; |  | 30
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 2
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 2 dotyczy: Stenty samorozprężalne 0,035",Stenty samorozprężalne obwodowe uwalniające Paklitaxel,Stent na balonie 0,035",Samorozprężalny stent do żyły nitylonowy ,Samorozprężalny stent do aorty i żyły głównej dolnej,Stentgraft obwodowy, Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,035", Cewnik balonowy do przetok tętniczo-żylnych,Niskoprofilowy cewnik balonowy 0.018" Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń,
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Stent samorozprężalny 0,035": wykonany z nitinolu,wycinany laserem z rury nitinolowej wzór zapewnia konstrukcję o dużej sile radialnej i dużej elastyczności; 8 złotych znaczników, poziome łączniki i konstrukcja komórkowa,typu Z zapewniają, że stent nie ulega skróceniu po uwolnieniu, jednostopniowy system dostarczania oraz cewnik wprowadzający Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginanie,dostępne rozmiary:śr. 5-8mm; dł 20 -200mm;dla śr.9-10mm dł. 20-140mm dł. shaftu 80 lub125cm; dostępne stenty o średnicy 12-14mm dł. 40, 60, 80mm |  | 300
2 | Stenty samorozprężalne obwodowe uwalniające Paklitaxel: nitynolowe pokrywane lekiem antyproliferacyjnym nie zawierające polimeru zezłotymi znacznikami na stencie orazznacznikami na systemie wprowadzającym do implantacji w naczyniach obwodowych; śr. 5-8 mm, długości 40-120 mm; średnica systemu wprowadzającego max 6F; dł. systemu wprowadzającego 80 i 125cm |  | 150
3 | stent na balonie 0,035": OTW, Stal nierdzewna typu 316L, otwartokomórkowy; długość shaftu 80 i 135cm; Długości 12, 16, 20, 24, 30, 40 i 60 mm; średnice 4-10mm, markery widoczne w skopii w proksymalnej i dystalnej części cewnika balonowego. Stenty kompatybilne z MRI do 3T |  | 90
4 | Samorozprężalny stent do żyły: nitynolowy, dedykowany do żył z dużą siłą radialną, budowa hybrydowa, komórki łączone horyzontalnie zapewniają siłę i elastyczność. Średnice stentu 10-18mm; długości 60-150mm, kompatybilny z koszulką 10F i prowadnikiem 0,035", dł shaftu 100cm; sprzężony system pull back dla łatwego i bezpiecznego użycia, technika anti jump dla bardzo dokładnej implantacji, Dedykowany do DVT, w syndromie May-Thurner, w zespołach pozakrzepowych. Dostępna wersja stentu: przeznaczonego do leczenia objawowych zaburzeń przepływu w żyłach biodrowo-udowych, otwartokomórkowy, komórki horyzontalnie łączone, wycinany z jednego fragmentu nitinolu. 4 złote markery, posiadający b. duża siłę radialna, kompatybilny z koszulką 7F i prowadnikiem 0,035”, dł. Systemu dostarczania 80 i 120cm; Śr.stentu 14-16mm, dł stentu 6,10,14cm. Załadowany w koszulkę Flexor |  | 30
5 | Samorozprężalny stent do aorty i żyły głównej dolnej, przecieku typ 1a i 1b: nitynolowy, zamkniętokomórkowy z dużą siłą radialną, dł. shaftu 100cm, kompatybilny z koszulką 10F. sprzężony system pull back dla łatwego i bezpiecznego użycia, technika anti jump dla bardzo dokładnej implantacji, Śr. 16-34mm, dł. 30, 40, 50, 60, 80, 100mm. (dla śr. 16mm - dł 40, 50, 60, 80, 100mm; dla śr. 18, 20mm - dł 30, 40, 50, 60, 80mm; dla śr. 22, 24, 26mm - dł 40, 60, 80mm; dla śr 28mm - dł 30, 40, 60, 100mm; dla śr 30, 32, 34mm - dł 40, 60mm) |  | 30
6 | Stentgraft obwodowy przeznaczony do trwałego wewnątrznaczyniowego wszczepiania do tt. nerkowych i biodrowych: Stentgraft zbudowany z rozprężanego na balonie stentu kobaltowo-chromowego (L605) powleczonego wszczepialnym materiałem ePTFE. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035", system OTW, dł. shaftu 75cm i 120cm, dwa markery platynowo/irydowe umieszczone w balonie,śr. stentgraftu: 5, 6, 7, 8, 9, 10mm; dł. stentgraftu: 18, 22, 28, 38, 58mm (dla śr. 5 i 6mm) dł. 18, 23, 27, 37, 57mm (dla śr. 7 i 8mm); dł. 27, 37, 57mm(dla śr. 9 i 10mm) kompatybilny z koszulka 6F i 7F. RBP 12-13bar; NBP 8-9bar. |  | 45
7 | Niskoprofilowy cewnik balonowy 0,035": OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Balon wykonany jest z bardzo cienkościennego, minimalnie podatnego na rozciąganie materiału o dużej wytrzymałości; Struktura powierzchni Pliaform™ oraz ramiona Starcast™ zapewniają doskonałe zwijanie balonu i kompatybilność z koszulką; kompatybilny z koszulkami 5F (śr. 3-6mm wszystkie dł.(2-20cm), śr.7-8mm do dł 8cm); 6F (śr. 7mm dł 10-20cm; sr. 8mm dł 10-14cm; śr. 9mm wszystkie dł. (2-14cm); śr. 10mm do dł. 80mm) ; 7F (śr. 10mm dł. 10-14mm, śr. 12mm wszystkie dł.(2-24cm) ,długość shaftu 80cm i 135cm |  | 900
8 | Cewnik balonowy do przetok tętniczo-żylnych: cewnik przeznaczony do niwelowania zmian powstałych w obrębie przetok tętniczo-żylnych podczas dializy. Cewnik posiadający 4 sztywne elementy polimerowe stanowiące integralną część balonu dostarczające punkty ogniskujące ( brak metalowych części). Długość cewnika 50, 80,130 cm., długość balonu 4 cm, średnica balonu 6,8,10,12 mm, akceptuje prowadnik 0,035“ |  | 30
9 | Niskoprofilowy cewnik balonowy 0.018": system OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,018",śr. 3-7mm, długości 20-100mm kompatybilne z koszulką 4F, dł. Shaftu 135cm.,RBP 14atm |  | 150
10 | Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm lub 140cm; ́Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 46mm; Maksymalna pojemność balonu: 30ml; 44ml |  | 75
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 3
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 3. Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe z dakronowymi włoskami,Spirale embolizacyjne obwodowe afferomagnetyczne z dakronowymi włoskami,Coile odczepialne mechanicznie platynowe z dakronowymi włoskami 0,035, Cząsteczki do embolizacji, Superselektywny mikrocewnik: 2,5F cewnik o średnicy wewnętrznej 0,021",, Cewniki infuzyjny,Pętla jednooczkowa,Kleszczyki do usuwania ciał obcych z ukł. naczyniowego
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Spirale embolizacyjne obwodowe platynowe z dakronowymi włoskami: wykonane z platyny z dakronowymi włoskami; Syntetyczne włókna przyspieszające powstawanie zakrzepów do szybkiej embolizacji. Wyprostowana spirala - drut ośrednicy 0,018" i 0,035". Po uwolnieniu średnica w części proksymalnej od 3 mm do 10mm, średnica w części dystalnej od 2mm do 5 mm. Różne kombinacje średnica/ długość. Spirale można uwalniać od szerszego lub wyższego końca. Dostępne wersje spiral wykonane z drutu platynowego 0,018" Długość wyprostowanej mikrosprężynki 3, 5, 7, 14 cm. Średnica sprężynki po uwolnieniu od 2 mm do 10 mm.Wersja spirali wykonana z drutu platynowego o średnicy 0,035". Długość wyprostowanej sprężyny 7, 14, 20cm, średnica sprężynki po uwolnieniu 4-20mm. Spirale embolizacyjne obwodowe afferomagnetyczne z dakronowymi włoskami: Wykonane z drutu afferomagnetycznego o średnicy 0,035 cala i 0,038 cala. Długośc wyprostowanej sprężynki od 1 cm do 20 cm, średnica sprężynki po uwolnieniu od 3 mm do 20 mm, w różnych kombinacjach długość / średnica. |  | 450
2 | Spirale embolizacyjne obwodowe afferomagnetyczne z dakronowymi włoskami: Wykonane z drutu afferomagnetycznego o średnicy 0,035" i 0,038". Długośc wyprostowanej sprężynki w przedziale 1-20 cm dla 0,053", i w przedziale 1-15cm dla 0,038" średnica sprężynki po uwolnieniu w przedziale 3 mm do 20 mm, różne kombinacje długość / średnica. |  | 900
3 | Coile odczepialne mechanicznie platynowe z dakronowymi włoskami 0,035": Coile platynowe z dakronowymi włoskami na całej długości, wysuwalne i chowane z możliwością repozycjonowania przed odczepieniem, przeznaczone do żylnej i tętniczej embolizacji obwodowych naczyń krwionośnych. Coile w długościach 7-14 cm i średnicach 6,8,10,12,14,16,18,20 mm, liczba splotów od 1.1 do 7.4. |  | 60
4 | Cząsteczki do embolizacji: postać granulowanego alkoholu poliwinylowego; dostępne 8 różnych średnic; łatwy do aplikacji mieszany w środowisku jałowym (fiolka); od 90 do 500 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem o średnicy 0,018”); od 700 do 2800 mikronów (kompatybilne przy aplikacji z cewnikiem 0,044”); fiolka zawierająca 100g materiału. |  | 225
5 | Superselektywny mikrocewnik: 2,5F cewnik o średnicy wewnętrznej 0,021" może przenosić cząsteczki do 500μm. Może być używany współosiowo tylko przez cewniki o średnicy wewnętrznej 0,035 cala lub większe. Cewnik 2,8F o śr. wewnętrznej 0,025" może przenosić cząsteczki do 700μm. Może być używany współosiowo tylko przez cewniki o średnicy wewnętrznej 0,038 cala lub większe. Cewnik 2,9F o średnicy wewnętrznej 0,027" może przenosić cząsteczki 710-1000μm. Pleciona konstrukcja w postaci oplotu na całej długości dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na załamania. Cieniodajna opaska zwiększa widzialność. Zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań. Hydrofilne pokrycie ułatwia wprowadzenie i minimalizuje wystąpienie urazów. Możliwość ręcznego kształtowania końcówki w celu stworzenia zacięcia odpowiadającego specyficznej anatomii lub umieszczaniu. Dostępny w wersji z mikroprowadnikiem 0,016" dł. 180cm zbudowanym ze stali nierdzewnej, pokrytym PTFE i powłoką hydrofilną. Dostępny cewnik polietylenowy o długości 135, 150cm o zmieniającej się sztywności, sztywny trzon i bardzo miękka 20cm końcówka, akceptujący prowadnik 0,018", w wersji z mikrocewnikiem 0,014" o dł. 180cm |  | 30
6 | Cewnik infuzyjny: polietylenowy akceptujący prowadnik 0,018" o długości 110, 135, 150cm, o zmieniającej się sztywności, sztywny trzon i bardzo miękka 20cm końcówka. Stosowany do embolizacji i infuzji różnych substancji; Bardzo dobra widoczność w skopii dzieki cieniodajnemu platynowemu znacznikowi na końcu cewnika. Dostępny cewnik nylonowy akceptujący prowadnik 0,021"o zmieniającej się sztywności, sztywny trzon i bardzo miękka 20cm końcówka. Cieniodajna końcówka Beacon o dł 6mm zapewniająca dobrą widoczność w skopii. Dystalna część cewnika na dł 40cm pokryta powłoką hydrofilną Slip-Coat; Proksymalna śr. cewnikow 3,0F. |  | 45
7 | Pętla jednooczkowa: dwupłaszczyznowa konstrukcja umożliwia chwytanie obiektów pod każdym kątem, Możliwość obracania pętli o 360stopni. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki elastycznemu, nitynolowemu rdzeniowi. W skład zestawu wchodzą: pętla, cewnik pętli, wspornik do wprowadzania pętli i torquer. średnice pętli: 5, 10, 15, 20, 30mm. Długość pętli 125cm, długość koszulki wprowadzającej 105cm. Pętle kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz cewnikami 4-6F. Dostępna wersja pętli o budowie czterooczkowej, śr. koszulki flexor 8F, dł. koszulki 55, 100cm; śr. koszyczka 40mm; kompatybilna z prowadnikiem 0,035". |  | 45
8 | Kleszczyki do usuwania ciał obcych z ukł. naczyniowego; mała średnica 3F z dużą siłą szczęk i dobrą kontrolą; dystalna sprężynka chroniąca przed uszkodzeniem ściany naczynia podczas manipulacji; dł systemu 120 i 135cm |  | 15
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 4
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 4. Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych, Koszulki diagnostyczne wprowadzające,Igły do arteriografii, Łączniki wysokociśnieniowe zbrojone,Filtr p/zatorowy stało-czasowy, Zestaw do usuwania filtra p/zatorowego stało-czasowego,Stent samorozprężalny nitinolowy cylindryczny do tętnic szyjnych, Stent obwodowy, montowany na balonie do tętnic nerkowych .
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewniki diagnostyczne do badań naczyniowych:- końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana tak by umożliwiała wybiórcze zacewnikowanie tętnic - typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk - cewnik zbudowany z poliuretanu - marker na końcu cewnika - „świecąca” w rtg końcówka cewnika - cewnik zbrojony oplotem stalowym - pokrycie hydrofilne - dobra sterowalność 1:1 - średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s - średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s - długość od 65cm do 125cm - akceptujące prowadnik .035”; .038” - wytrzymałość ciśnieniowa 1050-1200 psi |  | 900
2 | Koszulki diagnostyczne wprowadzające:- średnica F4; F5; F5,5; F6; F6,5; F7; F8 -długość 5,5 cm z mini prowadnikiem, - średnica F4; F5; F5,5; F6; F6,5; F7, F7,5; F8, F8.5; F9, F10, F11 -długość 11 cm z mini prowadnikiem, - średnica F4; F5; F6; F7, F8, F9, F10, F11 -długość 23 cm bez mini prowadnika, oraz z widocznym markerem na końcu koszulki, - duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, - pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, - duża odporność na zagięcie, - dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, |  | 1800
3 | Igły do arteriografii: - jednoczęściowa ze skrzydełkami - o średnicy wewnętrznej 0,035” i 0,038”. |  | 2100
4 | Łączniki wysokociśnieniowe zbrojone: - giętkie, - wykonane z przezroczystego poliuretanu, - zbrojone, wytrzymujące ciśnienia do 1200 psi, - końcówki typu Luer, - odporne na zginanie, stosowane przy wysokim ciśnieniu wstrzykiwanego płynu, - długości od 25cm do 120cm |  | 2100
5 | Filtr p/zatorowy stało-czasowy |  | 15
- filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej
- możliwość usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe
- filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego
- filtr samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu
- naturalna średnica filtra 35mm
- długość filtra nierozprężonego 67mm
- pasujący do maksymalnie 30mm szerokości naczynia
- konstrukcaja koszyczka filtru symetryczna
- SDS (system wprowadzający) 6F
- długość zestawu 55 lub 90 cm
- filtr stosowany uniwersalnie (femoral, jugular), z podwójnym filtrowaniem
- prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem .035” z 3mm końcówką w kształcie J, 150 lub 260cm długości
- koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie rtg
6 | Zestaw do usuwania filtra p/zatorowego stało-czasowego |  | 15
7 | Stent samorozprężalny nitinolowy cylindryczny do tętnic szyjnych |  | 60
- stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu, wycięty laserowo bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach
- długość systemu wprowadzającego 135 cm
- średnica cewnika prowadzącego 8F
- średnica systemu wprowadzającego 6F
- średnica kanału wewnętrznego 0,014”
- system monorail, Rx
- średnica stentu 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm
- dobra widoczność systemu wprowadzającego w obrazie rtg, markery systemu wprowadzającego oznaczające końce stentu dobrze widoczne w rtg, pozwalające kontrolować implantację stentu, segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia
- małe skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie
- duża siła radialna stentu
8 | Stent obwodowy, montowany na balonie do tętnic nerkowych |  | 60
- Kobaltowo-chromowy, montowany fabrycznie na balonie
- długość systemu wprowadzającego 80 cm lub142 cm
- stenty o średnicy 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm
- długość stentów 12, 15, 18, 24 mm
- zgodny ze średnicą cewnika prowadzącego 6F
- CSI (system wprowadzający) 4F przy stencie o średnicy 4mm
- CSI (system wprowadzający) 5F przy stencie o średnicy 5mm, 6mm, 7mm
- średnica kanału środkowego 0,014”
- system monorail (rapid exchange)
- zalecane ciśnienie 10atm
- dobra widoczność stentu w obrazie Rtg
- możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji
- stent wykonany z jednolitego fragmentu (wycięty laserowo), bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o bardzo giętkich przęsłach
odporność na zgniatanie
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 5
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 5. Stentgraft obwodowy nitinolowy
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | stentgraft obwodowy nitinolowy: wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE, |  | 30
sposób łączenia szkieletu /drutu/ z materiałem pokrywającym – spoiny laminowane (brak szwów)
długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 110 cm,
szeroki zakres rozmiarów: średnice od 5 do 13 mm, długość od 2,5 do 15 cm,
giętki stentgraft i system wprowadzający
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 6
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 6. Okluder do embolizacji naczyń obwodowych
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Okluder do embolizacji naczyń obwodowych: konstrukcja oparta na siatce nitinolowej, wielowarstwowa, zapewniająca samorozprężenie się urządzenia w naczyniu, |  | 30
średnica korka w zakresie 3-22 mm,
maksymalna długość cewnika wprowadzającego – 100 cm,
średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038”-0,098”)
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 7
zał nr 2 formularz cenowy
nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016
Zadanie 7. Wkłady do wstrzykiwacza automatycznego MARK V PLUS
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wkłady do wstrzykiwacza automatycznego MARK V PLUS MEDRAD pojemności 150ml typu FTQ |  | 3000
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 8
zał nr 2 formularz cenowy
nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016
Zadanie 8. Wkłady do wstrzykiwacza automatycznego MEDRAD STELLANT CT D
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Wkłady do wstrzykiwacza automatycznego MEDRAD STELLANT CT D: dwunastogodzinny zestaw do podawania środka kontrastowego, pakowane po 20szt |  | 3000
2 | jednorazowy, sterylny dren pacjencki o długości 250 cm, pakowane po 50szt |  | 3000
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 9
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 9. Standardowe i sztywne prowadniki, powleczenie - polimer M, Cewnik aspiracyjny z pokryciem hydrofilnym
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Standardowe i sztywne prowadniki, powleczenie - polimer M. Dostępne wersje półsztywne: prowadniki standardowe, średnice 0,018'', 0,025'',0,032'',0,035'', 0,038'' Długości 50/80/120/150/180 cm. Prowadniki sztywne:średnice0,020",0,025'',0,035'',0,038'' Długości 80/150/180cm. Różny dystalny odcinek elastyczny w zależności od sztywności 10,30,50,80mm. Końcówka temperowana z zaokrągleniem na końcówce. Różne krzywizny dystalne: prosty 45s, angled, 1,5mm, J, 3mmJ, dubleangulation/ Bolia. Wszystkie konfiguracje dostepne w formie oferty katalogowej |  | 300
2 | standardowe i sztywne prowadniki, powleczenie - polimer M. Dostępne wersje półsztywne: prowadniki standardowe, średnice 0,018'', 0,025'',0,032'',0,035", 0,038" długości 220/260cm Prowadniki sztywne:średnice0,020",0,025'',0,035'',0,038 Dlugości 260/300cmRóżny dystalny odcinek elastyczny w zależności od sztywności 10,30,50,80mm. Końcówka temperowana z zaokrągleniem na końcówce. Różne krzywizny dystalne: prosty 45s, angled, 1,5mm, J. Wszystkie konfiguracje dostepne w formie oferty katalogowej |  | 1200
3 | Cewnik aspiracyjny z pokryciem hydrofilnym przeznaczony do aspiracji skrzepliny z centralnego i obwodowego układu krążenia,kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6,7,8F, 8F - kompatybilny z koszulką naczyniową 6F, System RX na długości 23cm, kompatybilny z prowadnikiem0.014", długość cewnika 140 cm, korpus zbrojony oplotem dla lepszej popychalności i odporności na zlamania, długość końcówki 6cm, specjalny kształt końcówki o skośnej krawędzi z zaokrąglonymi brzegami, pokrycie hydrofilne na długości 40 cm. Zestaw zawiera 2 strzykawki 30ml, 1x końcówka do przepłukiwania, 1xkoszyk- filtr, 1x przedłużka z kranikiem dwudrożnym |  | 90
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 10
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 10. Zestaw do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowe
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej: Możliwość zamkniecia miejsca nakłucia po zastosowaniu koszulek 5-8 F,średnica urządzenia 6F, 8F, system wprowadzany po prowadniku 0,035'' dla 6F, 0,038'' dla 8F, zamknięcie - korek kollagenowy od strony przydanki, kotwica od strony światła naczynia. wchłanianie - do 3 miesięcy |  | 300
|  |  | Razem | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 11
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 11. Inflator: Strzykawka wysokociśnieniowa o przezroczystym polikarbonatowym korpusie
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Inflator: Strzykawka wysokociśnieniowa o przezroczystym polikarbonatowym korpusie |  | 1200
Pojemność co najmniej 20ccm
Wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm
Strzykawka z manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI
Strzykawka z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka
Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 12
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 12. Prowadnik specjalistyczny 0,018, Stentgraft obwodowy stalowy samorozprężalny, Stent samorozprężalny obwodowy stalowy,Prowadnik 0,014”, Mikrosfery hydrozelowe do embolizacji
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Prowadnik specjalistyczny 0,018 |  | 150
Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa
Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm
Kształtowalny koniec o długości 2cm
Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm
rdzeń ze stali z domieszką tytanu
2 | Stentgraft obwodowy stalowy samorozprężalny |  | 30
Stentgraft obwodowy samorozprężalny. Dodatkowo wplecione platynowe druty dla jeszcze lepszej widoczności w skopii.
Pokryty na całej długości tkaniną z PET
Pleciony w kształt tubularnej siatki,
O dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia
Z możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowiteg uwolnienia można złożyć i rozprężać od nowa, - repozycjonowalny,
Średnice: 6-16mm
Długości 20/30/50/70 mm nominalnie
3 | Stent samorozprężalny obwodowy stalowy |  | 60
Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,
System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”,
Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm
Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach,
Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,
Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,
Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm.
Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.
4 | Prowadnik 0,014” • Długości: 185 i 300 cm • Końcówka: prosta (kształtowalna) lub zagięta • Zwężający się nitynolowy rdzeń • Końcówka z inconelu – stopu niklu, chromu i żelaza, co zapewnia lepsze nawigowanie i łatwiejszy dostęp i umożliwia kształtowanie końcówki • Dystalna końcówka radiocieniująca (2 cm) • Całość pokryta nitynolem, który na długości 18,5 cm (dystalnie) ma mikronacięcia (zapewnia idealną kontrolę skręcania) + pokrycie hydrofilne poza końcówką (zapewnia łatwość przechodzenia przez zmiany i prowadzenia cewnika balonowego) |  | 75
5 | Mikrosfery hydrozelowe do embolizacji: Cząstki hydrożelowe, kalibrowane. Średnica od 40 do 1300 mikronów (dopuszczalny zakres średnic co 100 mikro) Mikrosfery załadowane wstępnie do strzykawek o pojemności 2 ml. |  | 150
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 13
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 13. Płynny preparat do embolizacji, Cewnik do dostarczania materiału embolizacyjnego, Spirale embolizacyjne obwodowe odczepialne, Spirale embolizacyjne obwodowe odczepialne,Cewnik do dostarczania spiral odczepialnych, Prowadnik o rdzeniu wykonanym z nitinolu
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Płynny preparat do embolizacji – środek polimeryczny przeznaczony do wykorzystywania podczas embolizacji zmian naczyniowych. Skład: |  | 150
-EVOX (kopolimer etylenu i alkoholu winylowego): materiał embolizacyjny
-DMSO (dimetylosulfotlenek): rozpuszczalnik do dostarczania EVOX w postaci płynnej
-proszek tantalowy owymiarach mikronowych : do wizualizacji radiograficznej
Jeden zestaw zawiera:
- fiolkę z preparatem embolizacyjnym
- fiolkę z DMSO
- strzykawki (3 sztuki)
2 | Cewnik do dostarczania materiału embolizacyjnego |  | 75
Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018”, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2,3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.
3 | Spirale embolizacyjne obwodowe odczepialne |  | 150
Odczepialne koile obwodowe charakteryzujące się precyzyjnym umiejscowieniem, szybko redukując przepływ
Szeroki zakres rozmiarów: od 2 do 20 mm średnicy i 4-50 cm długości
Zewnętrzny system odczepiania ID
Możliwość repozycjonowania koili
Zapewniające szybką i stabilną okluzję dzięki włóknom nylonowym
Koile wykonane z platyny, pokryte włóknami nylonowymi lub PGLA
Odporność na rozciąganie pozwalająca zmniejszyć rozciąganie koili w trakcie ponownego pozycjonowania, nie narzucając żadnych ograniczeń czasowych
4 | Cewnik do dostarczania spiral odczepialnych |  | 75
Mikrocewnik o długości całkowitej 158 lub 135 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018”, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8/2.3F prox/dyst i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3 cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.
Współosiowe światło cewnika
Dwa markery na końcach cewnika widoczne w skopii, dla długości 210 mm dodatkowe dwa markery w części środkowej balonu
5 | Prowadnik o rdzeniu wykonanym z nitinolu. Rdzeń prowadnika sięgający obydwu końców prowadnika |  | 150
Prowadnik pokrywany silikonem
Prowadnik o dużej odporności na złamanie i transmisji siły skrętnej 1:1
Dystalny segment wykonany z w postaci oplotu z pozłacanego wolframowego drutu
Dystalna część o różnej długości: 2/5/7/8/9/14/15/20cm w zależności od wersji prowadnika
Zakończenie proste lub zagięte pod kątem 15 lub 45 stopni
Rozmiary prowadnika:
- średnica: 0,014”, długości: 80/180/300 cm, standard sztywności zakończenia:
INT
- średnica 0,018”, długości 60/80/300 cm, standard zakończenia: INT, STD, FLOP
- średnica 0,025”, długości: 180/260 cm, standard zakończenia: INT, STD
- średnica 0,035”, miękkie body, długości: 145/180/260/400 cm, standard
zakończenia: INT
- średnica 0,035”, sztywne body, długości: 80/145/180/260/300/400 cm, standard
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 14
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 14 . Prowadnik specjalistyczny średnica 0,018 i 0,014, Cewnik do trombolizy, Cewniki diagnostyczne radiologiczne.Torquer, Kraniki wysokociśnieniowe
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Prowadnik specjalistyczny : - pokrycie PTFE na szafcie oraz pokrycie hydrofilne na oplocie; - średnica 0,018"; - dł. całkowita 180 cm i 300 cm; - sztywność końcówki: 4,0g; 12,0 g; 30g - końcówka cieniująca 3,0 cm i 15 cm; - rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego |  | 150
2 | Prowadnik specjalistyczny; - pokrycie PTFE na szafcie oraz pokrycie hydrofilne na oplocie; - średnica 0,014"; - długość całkowita 180 cm i 300 cm; - sztywność końcówki 1,0 g i 20,0 g; - końcówka cieniujaca 3 cm i 17 cm; - rdzeń wykonany z jednego kawałka drutu stalowego |  | 150
3 | Cewnik do trombolizy zawierający cewnik, prowadnik zamykający, Y-connector, strzykawke pistoletową, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, kapturek zabezpieczający prowadnik. średnice: 4F i 5F, dł. systemów: 45cm, 90cm, 135cm, dł. systemu infuzyjnego: dla dł. 45 cm: 10 i 20 cm, dla dł. 90 i 135: 5-50 cm kompatybilny z prowadnikiem 035", prowadnik okluzyjny zapewniajacy szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczeniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki, otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika, otwory podzielone na sekwencje o narastajacej średnicy, laserowa technologia wykonania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatkania się w trakcie infuzji. |  | 75
4 | Cewniki diagnostyczne radiologiczne. • Szeroka gama krzywizn: Bentson (1; 2); Berenstein; Cobra (1; 2); Headhunter (1; 3); Hockey Stick; Hook (0,8; 1,0); KA2; Mani; Mikaelsson; Modified Cerebral; Modified Hook (1; 2; 3); Modified Simmons; Motarjeme; Motarjeme Cane; Multipurpose A1; MW2; Newton (1; 2; 3; 4); Osborne; Renal Double Curve; Reuter; RBI; RIM; Shepherd Hook (0,8; 1,0); Simmons (1; 2); Straight Selective; Vertebral; Shepherd Flush; Ultra Bolus Flush; Modified Bolus Flush; Modified Pigtail Flush; Straight Flush; Modified Hook Flush. • Dostępne rozmiary: 4F i 5F. • Materiał szaftu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko załamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki. • Karbowane przejście pomiędzy hubem a szaftem ułatwia posługiwanie się cewnikiem w mokrych rękawiczkach. • Doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą. • Cewniki zbrojone stalowym oplotem. • Doskonała popychalność, przeniesienie obrotu oraz manewrowalność. • Duże światło wewnętrzne gwarantujące wysoki przepływ. • Kompatybilne z prowadnikiem 0,035” - 0,038”. • Długości cewników 40 cm – 125 cm. • Taperowana końcówka ułatwiająca wejście do ostium. • Doskonała pamięć kształtu. • Dostępne cewniki do przetok o długości 30 cm i krzywiznach: Pigtail; Cobra 1 Modified; RIM; KA2; Straight; Berenstein. |  | 300
5 | Torquer: z możliwością stosowania również w prowadnikach hydrofilnych, jednoiręczna obsługa przy pomocy mechanizmu z przyciskiem , brak elementów metalowych mogacych uszkoszić powłokę hydrofilną, karbowany uchwyt ułatwiający sterowanie i obrót, kompatybilny z prowanikiem 0,018''-0,035'' |  | 150
6 | Torquer dedykowany do prowadników o średnicy od 0,009'' do 0,018'', dostępny w dwóch kolorach : różowy oraz zielony, wykonany z polipropylenu. |  | 75
7 | Kraniki wysokociśnieniowe: kraniki standardowe z dwiema końcówkami żeńskimi i jedną męską tylu Luer, jedno-, dwu-, lub trójdrożne, konstrukcja kraników zapewniająca szczelność i funkcjonalność, umożliwiająca szybki i łatwy przepływ przez nie płynu o wysokim ciśnieniu, kraniki wykonane z przezroczystego materiału |  | 2250
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 15
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 15. Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK), Cewnik balonowy do PTA do tętnic szyjnych i nerkowych, stent obwodowy kryty samorozprężalny,
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) |  | 150
Semi compliant (4-8%)
Długości 20,40,60,80,120,150,170, 200 mm.
Średnice 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.
Długości systemów dostarczania 90 cm, 130 cm oraz 150 cm (tylko dla średnicy 2.0 mm) – Over The Wire
2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu
Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm oraz 7 x 80 – 200 mm).
Shaft 3,8F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy
Sposób pokrycia ułatwiający przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegający ześlizgiwaniu się balonu
Ciśnienie nominalne: 6 atm
RBP pomiędzy 12 a 15 atm. W zależności od średnicy
2 | Cewnik balonowy do PTA do tętnic szyjnych i nerkowych |  | 240
- średnica kanału centralnego 0,014”
- średnice balonów 4 mm, 4,5 mm, 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm
- długości 1,5; 2; 3; 4cm
- ciśnienie robocze (RBP) 12-14 atm
- profil 4F
- długość cewnika 142cm
- cewnik balonowy z zewnątrz jak i kanał środkowy cewnika balonowego pokryty silikonem
- cewniki integralnie zbudowane z jednoczęściowym konektorem dla balonu i prowadnika, zbudowanego z przezroczystego materiału, dającego łatwą kontrolę prowadnika, pęcherzyka powietrza w układzie
- dobrze widoczne w rtg znaczniki - markery balonów
- system monorail, Rx
- balon wykonany z duralinu
dwudzielny prześwit
3 | stent obwodowy kryty samorozprężalny |  | 45
1.stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony) 2.dostępne średnice 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm;13,5mm 3.długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm to 20,30,40,60,80,100,120 mm 4.długośc stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm to 30,40,60,80,100,120 mm 5. długość systemu wprowadzającego to 80cm i 117 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" 6.na zakończeniach markery tantalowe , poprawiające widocznośc w rentgenie (znaczniki radiocieniujące) 7.wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana węglem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) 8. zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ | [6 empty] | Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 16
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 16. Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący,Stent chromowo-kobaltowy na balonie do tętnic podudzia
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Cewnik balonowy nacinająco-pozycjonujący |  | 30
Konstrukcja spiralna ostrza: 3 druty nacinające dla średnic 2,0 – 3,5 mm; 4 druty nacinające dla średnic 3,0-6,0 mm oraz 5 ostrzy dla długości 10 cm (średnice 4, 5, 6 mm).
Cewnik balonowy typu półpadatnego wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatające balon
Dostępne średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 mm.
Dostępne długości: 10, 20, 40, 100 mm.
Typ systemu: OTW współpracujący z prowadnikami 0,014” i 0,018”
Długości systemu: 50, 90, 137, 155 cm
Balon posiada dwa znaczniki określające część roboczą
Konstrukcja zapewnia bardzo dobrą stabilizację cewnika podczas zabiegu, zapobiegając jego ześlizgiwaniu
2 | Stent chromowo-kobaltowy na balonie do tętnic podudzia |  | 30
kompatybilny z prowadnikiem 0,014”
system Rx
kompatybilny z koszulką 4F
długość systemu dostarczania 140 cm
średnice:2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0 mm,
długości :10; 15; 20; 30; 40 mm
pokrycie stentu substancją ułatwiającą gojenie i minimalizującą możliwość pojawienia się stanów zapalnych, RBP 16 atm
|  |  | RAZEM | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

## zad. 17
| nr sprawy; DSUiZP 252/MT/22/2016 | zał nr 2 formularz cenowy
Zadanie 17. System protekcji dystalnej typu filtr, Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitinolowy z systemem dostawczym typu monorail, Stent samorozprężalny do tętnic poniżej kolana, Stent pokrywany lekiem do tętnic podudzia, Samorozprężalny stent zamkniętokomórkowy do tętnicy udowej i podkolanowej
LP | OPIS | kod pr.nr kat | ilość | Cena jedn. netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | System protekcji dystalnej typu filtr |  | 225
możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm (dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar)
długość systemu >/=190 cm
dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym
Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3)
2 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitinolowy z systemem dostawczym typu monorail |  | 225
- kompatybilny z cewnikiem prowadz. 8F i koszulką 6F
- długości 20, 30 i 40 mm
- średnice: od 7 do 10 mm , dostepne także stenty taperowane
- dostępny stent o budowie zamknięto- i otwartokomórkowej
3 | Stent samorozprężalny do tętnic poniżej kolana |  | 30
stent nitynolowy z termiczną pamięcia kształtu
- kompatybilny z prowadnikiem 0’018”
- możliwośc zastosowania introducera 4F
- długość układu wprowadzajacego 80-90cm i 120-135cm
- dostępne średnice od 3 do 8mm , - referencyjna średnica naczyń od 2 do 7 mm
- dostępne długości od 20 do 100 mm
- stent wskazany w leczeniu nowo powstałych lub restenotycznych zwężeń miażdżycowych
4 | Stent pokrywany lekiem do tętnic podudzia |  | 30
Stent ze stopu kobaltowo-chromowego, pokrywany analogiem rapamycyny.Grubość ściany stentu 0.0032'' dla wszystkich rozmiarów, średnice od 2,25-4mm, długości od 8-38mm, Ciśnienie nominalne od 8-10atm w zależności od średnic. RBP- 18 atm dla wszystkich rozmiarów. Stenty kompatybilne z cewnikami prowadzacymi 5 F
5 | Samorozprężalny stent zamkniętokomórkowy do tętnicy udowej i podkolanowej |  | 30
Wykonany z 6 par włókien nitinolowych zaplecionych helikalnie, krawędzie zaplecione do wewnątrz.
Wysoka odporność na:
zginanie i rozciąganie potwierdzona testami wytrzymałościowymi (10 milionów cykli bez uszkodzenia).
Skręcanie potwierdzone w testach mechanicznych (20 milionów cykli bez uszkodzenia)
Technika implantacji pozwalająca na dostosowanie długości oraz stopnia upakowania stentu w tętnicy
Możliwość modelowania stentu po jego implantacji.
Wysoka siła radialna.
Wysoka odporność na zgniatanie
Wskazania: tętnica podkolanowa i powierzchowna udowa.
Rozmiary: 4-7mm średnica, 40-200mm długość stentu.
Długość kateteru 120cm.
Kompatybilny z 6F i prowadnikiem 0,018”.
|  | RAZEM |  | x | x
Wartość netto dostawy wynosi: ……………… zł
Słownie:
Kwota podatku VAT wynosi: …………………..zł
Słownie:
Wartość brutto dostawy wynosi: ……………….zł
Słownie:……..……..………………………………zł
Uwaga.Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości w PLN do dwóch miejsc po przecinku, zachowując układ kolumn i ilości zawarte we wzorze . Wypełniając kosztorys należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w formularzu powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wymagań wyszczególnionych w SIWZ
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)