## Arkusz1
oznaczenie spr. DSUiZP 252 AD/26/2022 Formularz cenowy ZADANIE NR 3
zał nr 2 ….Asortyment włókninowy i ubrania operacyjne j/u
Lp. | Asortyment | Nazwa handlowa lub kod prod./nr.kat | Ilość | cena netto za szt | wartość netto | VAT (%) | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Sterylny zestaw do porodu 1 szt serwety z włókniny foliowanej 56g/m2 ,roz.130x90 cm 1 szt serwety z włókniny foliowanej 56g/m2 ,roz.150x90 cm-owiniecie zestawu 1 szt serweta biała kompresowa roz.80x60cm,chłonna 6 szt serweta biała kompresowa roz.25x20cm,chłonna 1 szt podkład chłonny z pulpy celulozowej 90x60cm 1 szt Podkład chłonny z pulpy celulozowe 60x60 cm, chłonność 1400g wg ISO 11948-1,masa 65,5g Zestaw zapakowany w torebkę p-f . Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Chłonność serwet 2-warstwoawych min.570%,odporność na przenikanie cieczy min.250cmH2O.Spełnia normę EN PN 13795, ,normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Laminat wolny od lateksu.I klasa palności.Karton wewnętrzny funkcją dyspenser tj. klapka umożliwiająca wielokrotne otwieranie i zamykanie.Na kartonach musi znajdować się etykieta w celu identyfikacji wyrobu. |  | 500
2 | Sterylny fartuch chirurgiczny standardowy z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 78N w kierunku wzdłużnym i min. 43N w kierunku poprzecznym; pylenie max 2,4 log10; odporność na przenikanie cieczy min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 143kPa, na mokro 121kPa – parametry potwierdzone kartą danych technicznych. |  | 1100 |  | 0
3 | Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny ,z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, wzmocniony dwuwarstwowym laminatem barierowym z warstwą chłonną w części przedniej i przedramionach o gramaturze min. 40g/m2. Antystatyczny, I klasa palności wg 16 CFR 1610. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha.Wzmocnienie hydrofilowe umieszczone na zewnątrz umożliwiające śródoperacyjną kontrolę rodzaju fartucha. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrze w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm; troki mocowane ultradźwiękowo. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH2O, mniej krytycznej min. 49cmH2O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na mokro min. 98kPa- parametry potwierdzone kartą danych technicznych w roz.M,L,XL,XXL |  | 1400 |  | 0
4 | Maski medyczne typu II, zgodne z wymaganiami normy PN-EN14683:2019, z poziomem filtracji minimum 98% BFE, ciśnieniem różnicowym 25 Pa i czystością mikrobiologiczną na poziomie minimum 30 Cfu/g zgodnie z normą PN-EN ISO 11737-1, wykonane z 3 warstw włókniny polipropylenowej, wygładzona warstwa twarzowa bez mikrowłosków, posiadające wkładkę modelującą za pomocą której można je dopasować do nosa użytkownika, wyposażone w elastyczne „ucho” z delikatnej, miękkiej włókniny w postaci tasiemki, gwarantującej komfort użytkowania, kolor niebieski lub zielony . Opakowanie oznakowane znakiem CE. Deklaracji Zgodności CE wystawiona przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu. Posiada raport z badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na potwierdzenie zgodności produktu z normą PN EN 14683. pakowane a-25szt lub 50szt lub 100 szt |  | 20000 |  | 0
5 | Sterylna osłona na uchwyt do lampy z kołnierzem biało-zielony. Średnica kołnierza 12cm,głębokość 14cm,szerokość 9,5cm.. Zapakowana w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk u góry i na dole torebki. Zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający otwieranie. |  | 500
0
Do w/w wymiarów dopuszcza się tolerancje +/- 5%
Pieczęć i podpis
(upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
Note on E4: mt: