# oznaczenie spr. DSUiZP 24/MT/ 118 /2016

Załącznik nr 3.  Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

Dotyczy : Łóżko intensywnej opieki  kardiologicznej

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ oferowanego modelu : | …………………………………………………… |
| Ilość – 6 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry Oferowane – opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę uszkodzeń mechanicznych - przez okres min 24 miesięcy (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia perz użytkownika | Tak 24 m-ce – 0 pkt. 36 m-cy –10 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę łóżka na nowe nieużywane | Tak |  |
| 5 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 6 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 72 h oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 7 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak, Podać |  |
| 8 | Instrukcja – ”service manual” | Tak – załączyć do oferty |  |
| 9 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak - opisać |  |
| 10 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów | Tak – załączyć do oferty |  |
| 11 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 12 | Dostawa oferowanego łóżka, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 14 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi. w przy dostawie | Tak |  |
| 16 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2016 | Tak |  |
| 17 | Udźwig | Min. 240 kg |  |
| 18 | Zasilanie elektryczne 230V 50Hz | Tak |  |
| 19 | Funkcja sterowane elektrycznie: -podnoszenie, opuszczanie -funkcja krzesła kardiologicznego -przechyły Trendelenburga i anty-Trendelenburga -podniesienie ,opuszczenie pleców -podniesienie ,opuszczenie segmentu udowego -pozycja krzesła kardiologicznego (siedząca) - Funkcja CPR (reanimacyjna) | Tak |  |
| 20 | System sterowania: -centralny panel sterowniczy z wszystkimi funkcjami montowany na szczycie od strony nóg -w barierach bocznych łóżka | Tak |  |
| 21 | Dodatkowy pilot na kablu skrętnym | Tak 2 pkt. Nie 0 pkt. |  |
| 22 | Sterowanie nożne w tym: -regulacja wysokości -wyzerowanie | Tak . |  |
| 23 | Długość 2210 +/- 30 mm | Tak |  |
| 24 | Szerokość łóżka z poręczami 965 +/- 30 mm | Tak |  |
| 25 | Minimalna wysokość 390 +/- 10 mm | Tak |  |
| 26 | Maksymalna wysokość 770 +/- 10 mm | Tak |  |
| 27 | Minimalny maksymalny kąt uniesienia oparcia pleców 70 +/- 3o | Tak |  |
| 28 | Minimalny maksymalny kąt uniesienia segmentu udowego 35 +/- 3o | Tak |  |
| 29 | Minimalny maxymalny przechył Trendelenburga 16 +/-3o | Tak |  |
| 30 | Minimalny maxymalny Pozycja anty-Trendelenburga 16 +/-3o | Tak |  |
| 31 | Wyłączniki blokady funkcji Regulacja wysokości Regulacji części plecowej Regulacji części nożnej | Tak |  |
| 32 | Łóżko na 2 kolumnach | Tak |  |
| 33 | Plastikowe (HPL lub HDPE) barierki boczne na całej długości leża. Barierki dzielone po długości – 2 segmentowe | Tak |  |
| 34 | Szczyty plastikowe zdejmowane. Szczyt od strony głowy demontowane za pomocą jednego przycisku lub szybkozłącza | Tak |  |
| 35 | Leże przezierne dla promieni RTG | Tak |  |
| 36 | Konstrukcja łóżka umożliwiająca robienie zdjęć RTG ramieniem C | Tak |  |
| 37 | Powierzania leża wypełniona odejmowanymi segmentami wykonanymi z tworzywa HDPE lub HPL | Tak |  |
| 38 | Krążki odbojowe | Tak |  |
| 39 | Centralna blokada kół | Tak |  |
| 40 | Kółka o minimalnej średnicy 150 mm | Tak |  |
| 41 | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i centralnym systemem hamulcowym | Tak |  |
| 42 | Dodatkowe 5 kółko jezdne – ułatwiające jazdę i sterowaniem łóżka, umieszczone w środkowej części łóżka | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 43 | Materac szpitalny pasywny przystosowany do wymiarów łóżka i segmentów leża, dzielony-łamany wraz z pokrowcem paraprzepuszczalnym, grubość materaca min. 100 mm | Tak |  |
| 44 | Elementy łóżka odporne na mycie wodą pod ciśnieniem | Tak |  |
| 45 | Leże łóżka 4 sekcyjne | Tak |  |
| 46 | Uchwyty na worki urologiczne min. 2 | Tak Zintegrowane z barierkami bocznym 3 pkt. Inne rozwiązanie 0 pkt. |  |
| 47 | Wbudowany akumulator do zasilania sterowania podczas transportu | Tak |  |
| 48 | Tablet lub stolik nakładany na barierki o regulowanej szerokości umożliwiające np. spożywanie posiłku, wykonane z tworzywa plastikowego, łatwo zmywalnego. | Tak -10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 49 | Wyposażenie – Szafki przyłóżkowe do każdego łóżka | Tak |  |
| 50 | Szafka metalowa dwustronna | Tak |  |
| 51 | Zamykana półka dwustronna | Tak |  |
| 52 | Szuflada dwustronna | Tak |  |
| 53 | Płynnie wysuwany blat boczny z możliwością pochylenia , Brzeg wyprofilowany lub listwa zapobiegająca zsunięciu przedmiotów z blatu | Tak |  |
| 54 | Blat górny i boczny wykonany z tworzywa HPL lub ABS | Tak |  |
| 55 | Reling na ręczniki pacjenta | Tak |  |
| 56 | Kółka z hamulcem | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć (zakreślić) fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli  powyżej) , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej