Załącznik nr 3

Aparat USG dla Chirurgia Naczyń

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 szt. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 36 miesiące, w tym: -pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym przeglądy techniczne wymagane przez producenta aparatu i naprawy. Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. Gwarancja na aparat i głowice | Tak 36 miesięcy 0 pkt. 48 miesięcy 15 pkt. |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak Podać punkty serwisowe |  |
| 4 | Autoryzacje przez Producenta na sprzedaż aparatu i serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę na nowe nieużywane | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy okres gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni roboczych oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta. Poda ilość przeglądów. | Tak |  |
| 9 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym obowiązującym w szpitalu. Paszport Techniczny do wypełnienia przez oferenta dostarczy Zamawiający w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 10 | Podać rodzaje przeglądów i ich częstotliwość i kolejność | Tak |  |
| 11 | Dołączyć listę kontrolną czynności wykonywana w czasie poszczególnych przeglądów. | Tak |  |
| 12 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 13 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Szkolenie personelu technicznego dla min. 1 osoby Zamawiający wymaga specjalistycznego kursu zewnętrznego w zakresie przeglądów i niewielkich napraw oferowanego sprzętu | Tak |  |
| 17 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 7 lat | Tak |  |
| 18 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2019 | Tak |  |
| 19 | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz | Tak |  |
| 20 | Przetwornik 12- bitowy | Tak |  |
| 21 | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne, koła z możliwością blokowania min 2 koła | Tak |  |
| 22 | II Konstrukcja i konfiguracja | Tak |  |
| 23 | Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 1 500 000 | Tak |  |
| 24 | Monitor kolorowy LCD, przekątna ekranu min. 21” o wysokiej rozdzielczości | Tak |  |
| 25 | Min. 3 aktywne, równoważne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych | Tak |  |
| 26 | Panel dotykowy o przekątnej min. 10 ”, wspomagający obsługę aparatu | Tak |  |
| 27 | Funkcja zdublowania na ekranie panelu dotykowego obrazu diagnostycznego celem ułatwienia dostępu do uzyskiwanego obrazu USG np. podczas procedur interwencyjnych | Nie – 0 pkt Tak – 1 pkt |  |
| 28 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2200 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund | Tak |  |
| 29 | Dynamika aparatu min. 260 dB | Tak |  |
| 30 | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min.512 GB, formaty zapisu min. DICOM, JPG | Tak - podać Do 999 GB – 0 pkt Od 1000 GB – 1 pkt. |  |
| 31 | Możliwość zapisu obrazów i danych na dysku DVD/CD i lub Pen Drive | Tak |  |
| 32 | Wbudowane gniazdo USB 2,0 | Tak |  |
| 33 | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
| 34 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps do wysyłania danych (zdjęcia, filmy, raporty)na dowolny komputer | Tak |  |
| 35 | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | Tak/Nie |  |
| 36 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 2,0 do 12,0 MHz (całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) | Tak |  |
| 37 | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania w kierunkach – góra/dół , obrót w lewo/prawo | Tak |  |
| 38 | Ilość prsetów min. 10 | Tak |  |
| 39 | III Obrazowanie i prezentacja obrazu | Tak |  |
| 40 | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 40 cm | Tak |  |
| 41 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego min. 8 stopniowa (8 suwaków) | Tak |  |
| 42 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 43 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | Tak |  |
| 44 | Obrazowanie i prezentacja obrazu | Tak |  |
| 45 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) B + Color + M | Tak |  |
| 46 | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
| 47 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) w zakresie min. 0,5 mm - 20,0 mm | Tak |  |
| 48 | Podwójna bramka dopplerowska – możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 49 | Możliwość odchylenia bramki dopplerowskiej min: +/- 20 stopni | Tak - podać Do +/- 21 stopni – 0 pkt. Od +/- 22 stopni – 2 pkt. |  |
| 50 | Możliwość korekcji bramki dopplerowskiej w PWD min: +/- 80 stopni | Tak - podać Do +/- 80 stopni – 0 pkt. Od +/- 81 stopni – 2 pkt. |  |
| 51 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 5 map | Tak |  |
| 52 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
| 53 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min.:1400 obrazów na sek. | Tak |  |
| 54 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | Tak |  |
| 55 | Pełne oprogramowanie do badań: Naczyniowych w tym TCD Małych narządów Brzusznych | Tak |  |
| 56 | IV Funkcje użytkowe | Tak |  |
| 57 | Min. 16-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 58 | Min. 16-stopniowe powiększenia obrazu zamrożonego | Tak |  |
| 59 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak |  |
| 60 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | Tak |  |
| 61 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, pod wieloma kąta mi emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. | Tak |  |
| 62 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | Tak |  |
| 63 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy | Tak |  |
| 64 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | Tak |  |
| 65 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak |  |
| 66 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości, kątów |  |  |
| 67 | V Głowice ultradźwiękowe | Tak |  |
| 68 | Głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych | Tak Podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 69 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 4,0 do 13,0 MHz (±1 MHz) | Tak - podać |  |
| 70 | Liczba elementów akustycznych głowicy min. 256 | Tak - podać Do 450 elementów – 0 pkt. Od 451 elementów – 2 pkt. |  |
| 71 | Szerokość pola widzenia głowicy max. 40 mm | Tak |  |
| 72 | Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
| 73 | Głowica convex do badania jamy brzusznej | Tak Podać model Podać cenę (cena ma być wyszczególniona w fakturze) |  |
| 74 | Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. od 2,0 do 6,0 MHz | Tak - podać |  |
| 75 | Kąt pola widzenia głowicy min. 72° | Tak |  |
| 76 | Liczba elementów akustycznych min.:384 | Tak- Podać Do 450 elementów – 0 pkt. Od 451 elementów – 2 pkt. |  |
| 77 | VI Inne |  |  |
| 78 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak |  |
| 79 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy przenoszeniu na nośniki zewnętrzne | Tak |  |
| 80 | Funkcja zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nieuprawnione osoby | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej