Numer sprawy: DSUiZP 252/MT/33/2018

Załącznik nr  5

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych

PARAMETRY  WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Dotyczy :  Videogastroskop   sztuk 2

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 2 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza ) - przez okres min 36 miesięcy (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia perz użytkownika. | 36 m-cy - 0 pkt. 48 m- cy- 10 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Załączyć kserokopię uprawnień serwisowych (dla osób z polskiego serwisu) wydaną przez producenta aparatu dla oferowanego modelu aparatu | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 9 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 12 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 13 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z oferowaną myjnią | Tak |  |
| 14 | VIDEOGASTROSKOP | Tak |  |
| 15 | Średnica kanału roboczego – min.2,8 mm | Tak |  |
| 16 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 9,9 mm | Tak |  |
| 17 | Przetwornik CCD | Tak |  |
| 18 | Kąt obserwacji - Min 140° | Tak |  |
| 19 | Głębia ostrości w zakresie nie mniejszym niż 6÷100 mm | Tak podać |  |
| 20 | Długość robocza min. 1030 mm | Tak |  |
| 21 | Funkcja obrazowanie w wąskim pasmie światła | Tak |  |
| 22 | Min. cztery programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu | Tak |  |
| 23 | Kanał do spłukiwania pola zabiegowego - water-jet | Tak |  |
| 24 | Wlot kanału biopsyjnego typu LUER | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 25 | Obrotowy konektor w zakresie 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 26 | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła filtracja 6 zakresów | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 27 | Współpraca z posiadanym przez zamawiającego procesorem EPKi5000 oraz systemem archiwizacji Endobox , lub zaoferowanie równoważnego rozwiązania -polegającego na zaoferowaniu procesora z źródłem światła i systemu archiwizacji z opcja zdjęć i badań | Tak |  |
| 28 | Obrazowanie w jakości HDTV | Tak |  |
| 29 | Możliwość mycia endoskopu w posiadanych myjniach firmy MMM Innova E3 sztuk 2 na min. 3 środkach chemicznych oraz myjniami automatycznymi mini ETD2 (firmy Olympus), bez utraty gwarancji. Oferent ma na swój koszt dopasować złącza w dwóch myjniach E3 oraz myjni miniETD2 do zaoferowanych endoskopów zapewniając pełną kompatybilność: (przejściówki –do podłączenia) do posiadanych przez Zamawiającego myjni: | Tak |  |
| 30 | Kpl. akcesorii: min. zaworki szczoteczki itp. | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć -firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Numer sprawy: DSUiZP 252/MT/33/2018

Załącznik nr  5

Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych

PARAMETRY  WYMAGANE I PODLEGAJĄCE OCENIE

Dotyczy :  Videokolonoskop

| Wykonawca | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |
| Nazwa i typ aparatu: | …………………………………………………… |
| Ilość – 1 kpl. |  |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE | Tak |  |
| 2 | Oferent zapewni pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu w tym bezpłatną naprawę uszkodzeń mechanicznych ( np.: zalanie endoskopu, stłuczenie soczewki, przebicie kanału , zgniecenie pancerza ) - przez okres min 36 miesięcy (naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia perz użytkownika. | 36 m-cy - 0 pkt. 48 m-cy- 10 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak- wymienić punkty serwisowe |  |
| 4 | Załączyć kserokopię uprawnień serwisowych (dla osób z polskiego serwisu) wydaną przez producenta aparatu dla oferowanego modelu aparatu | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę aparatu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | W okresie gwarancji każdy dzień przestoju urządzenia powoduje wydłużenie gwarancji o 1 dzień | Tak |  |
| 7 | W czasie gwarancji, w okresie przestoju aparatu (awaria, naprawa, przegląd) trwającego dłużej niż 5 dni oferent zobowiązany jest wstawić aparat o podobnych parametrach na swój koszt do czasu zakończenia naprawy | Tak |  |
| 8 | Dostawa oferowanego aparatu, instalacja, montaż i uruchomienie aparatu | Tak |  |
| 9 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 10 | Dostępność części zamiennych min.7 lat | Tak |  |
| 11 | Szkolenie personelu obsługi. w terminie wyznaczonym przez użytkownika Max. 3 dni po dostawie | Tak |  |
| 12 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2018 | Tak |  |
| 13 | Oferent zapewni pełna kompatybilność oferowanego sprzętu z oferowaną myjnią | Tak |  |
| 14 | VIDEOkolonoskop | Tak |  |
| 15 | Średnica kanału roboczego – min.3,7 mm | Tak |  |
| 16 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 13,2 mm | Tak |  |
| 17 | Przetwornik CCD - Kolor | Tak |  |
| 18 | Kąt obserwacji - Min 140° | Tak |  |
| 19 | Głębia ostrości w zakresie nie mniejszym niż 6÷90 mm | Tak |  |
| 20 | Długość robocza min. 1500 mm | Tak |  |
| 21 | Min. cztery programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopu | Tak |  |
| 22 | Kanał do spłukiwania pola zabiegowego - water-jet | Tak |  |
| 23 | Funkcja obrazowanie w wąskim pasmie światła | Tak |  |
| 24 | Dzielona sztywność endoskopu | Tak |  |
| 25 | Dodatkowy kanał pomocniczy do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych | Tak |  |
| 26 | Wlot kanału biopsyjnego typu LUER | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 27 | Obrotowy konektor w zakresie 180 stopni redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 28 | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła filtracja 6 zakresów | Tak -10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 29 | Współpraca z posiadanym przez zamawiającego procesorem EPKi5000 oraz systemem archiwizacji Endobox , lub zaoferowanie równoważnego rozwiązania -polegającego na zaoferowaniu procesora z źródłem światła i systemu archiwizacji z opcja zdjęć i badań | Tak |  |
| 30 | Obrazowanie w jakości HDTV | Tak |  |
| 31 | Możliwość mycia endoskopu w posiadanych myjniach firmy MMM Innova E3 sztuk 2 na min. 3 środkach chemicznych oraz myjniami automatycznymi mini ETD2 (firmy Olympus), bez utraty gwarancji. Oferent ma na swój koszt dopasować złącza w dwóch myjniach E3 oraz myjni miniETD2 do zaoferowanych endoskopów zapewniając pełną kompatybilność: (przejściówki –do podłączenia) do posiadanych przez Zamawiającego myjni: | Tak |  |
| 32 | Kpl. akcesorii: min. zaworki szczoteczki itp. | Tak |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć -firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane powyżej parametry.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzający spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli powyżej , w której Zamawiający opisał wymóg ).

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej