Nr sprawy: DSUiZP 252/MT/32/2013						                Końskie 2013-11-14

Firmy biorące udział w postępowaniu ogłoszonym w Systemie Zamówień Publicznych Portal Centralny Numer ogłoszenia: - 228001 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013 i na stronie internetowej www.zoz.konskie.pl oraz w siedzibie zamawiającego -Tablica ogłoszeń

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę :Lasera – diodowego, Lasera - holmowego

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę.

Firmy:  KOSMED  Sp. z o.o.  ul. Łazy 30A,     25-677 Kielce.

Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, przy zastosowaniu  kryterium wyboru oferty - cena  100 % w/w Wykonawca  spełnił warunki zamówienia w zakresie podmiotowym i przedmiotowym oraz złożył ofertę  nie podlegającą odrzuceniu i zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5 Pzp  stanowi o tym, że jest to oferty najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

| Lp. | Nazwa wykonawcy i adres Wykonawcy | L. pkt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | SHAR-POL Sp. z o.o. ul. Św. Małgorzaty 6/1 44-102 Gliwice | 69,60 |
| 2. | Zakład Elektroniczny Videomed Justyn Skrzętnicki ul. Klonowa 16, 58-310 Szczawno–Zdrój | odrzucona |
| 3. | Meden-Inmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2,75-847 Koszalin | 90,24 |
| 4. | KOSMED Sp. z o.o. ul. Łazy 30A, 25-677 Kielce | 100 |

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty.

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następującą ofertę:  Zakładu  Elektronicznego Videomed Justyn Skrzętnicki ul. Klonowa 16, 58-310 Szczawno –Zdrój  na podstawie 89 ustęp 1 punkt  2 i 6 Pzp .

Zamawiający wymagał w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1).	Sporządzone przez Wykonawcę oświadczenie, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone  odpowiednimi przepisami  i są dopuszczone do stosowania i  obrotu na terenie RP – z uwzględnieniem    Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych DZ. U Nr 107  z dnia 17 czerwca 2010 r i  ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Dz.U. z 2010 nr 215 poz. 1416  z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych .

2). Wraz z oświadczeniem należy załączyć kserokopie dokumentów określających , że przedmiot zamówienia spełnia standardy  , oraz dokumenty  świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.

3). Foldery ( materiały informacyjne)  zaproponowanego sprzętu  z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne - określone w załączniku do SIWZ nr 5.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu ( pozycja z tabeli  załącznika SIWZ, w której Zamawiający opisał wymóg ).

Wykonawca złożył ofertę niezgodną z postanowieniami zawartymi w SIWZ, tj.

- załączone zgłoszenie - powiadomienie do rejestru URPLWMiPB nie zawiera oferowanego lasera HPLAS 150 B

( strony oferty 17-20)..

- załączono  certyfikat CE na endoskopy, akcesoria endoskopowe itd. którego ważność skończyła się  16 grudnia 2012r strona oferty 70)..

Ponadto zaoferowany przedmiot zamówienia w materiałach firmowych jest nie zgodny z opisem zawartym w  załączniku nr 5 SIWZ, tj ;

1. W zał. 5 pozycji 17- zastosowanie lasera: brak jest potwierdzenia że  zaoferowany laser diodowy HPLAS 150 B  spełnia oczekiwane funkcje przez  zamawiającego tj. laserowa resekcja, waporyzacja i enuklacja prostaty - wycinanie raka prącia

-wycinanie guzów pęcherza,- nacinanie zwężeń cewki moczowej.(strony oferty 34-38)..

2.. W zał. 5 pozycji 19-  Zamawiający wymagał  Maxymalna moc lasera, min 150W - Wykonawca zaoferował w zależności od modelu lasery o maxymalnej mocy 15W,30W, 60 W. .(strona oferty 36).

3.W zał. 5 pozycji 39  Zamawiający Wymagał dla Lasera Holmowego „Eneriga impulsu w  min 3,5 J ( podać zakres)”- zaoferowany Laser Holmowy model 30 W posiada energię pulsu 0,4 - 2,5J .(strona of.41).

Formularz cenowy zawiera błędy w obliczaniu ceny  np. suma kolumny ( 5 +7) jest błędnie wyliczona.

W związku z powyższym zamawiający zgodnie z  USTAWA Prawo zamówień publicznych Art. 89. Odrzucenie oferty ustęp  1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  punkt 2)  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3; oraz punkt 6)  zawiera błędy w obliczeniu ceny.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym Wykonawcą,  możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności   po upływie 5. dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)	wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)	odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)	niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)	zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r, poz.984  z p. zm.)

Końskie 2013-11-14

Z-ca Dyrektora

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

mgr inż. Jerzy Grodzki

Uprzejmie prosimy o zwrotne potwierdzenie przyjęcia czytelnego dokumentu  poprzez odesłanie niniejszej strony

na nr faxu  (41)  39 02 319.

Pieczęć i podpis.................................................

Pismo zostaje w dniu  dzisjejszym zamieszczone na stronach www.zoz konskie.pl